Białystok, dn. 04.08.2017r.

ZP/VIII/17/323

# WYJAŚNIENIA

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu j.u. do Pracowni Hemodynamiki na okres 12 m-cy (Nr sprawy: 36/2017).

# PYTANIA

## Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4, w miejsce pierwotnych parametrów, pętli, składającej się z jednej pętli skrzyżowanej, która umożliwia chwytanie ciał obcych pod różnym kątem. Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź:

NIE - zamawiający wymaga zaoferowania zestawu składającego się z pojedynczej pętli, z uwagi na konieczność usuwania ciał obcych ze światła małych naczyń

## Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników prowadzących oferujących następujące średnice wewnętrzne:  0.078” dla 7F i 0,088” dla 8F; cewniki o pięciosegmentowej budowie pokryte wewnątrz PTFE, na zewnątrz nylonowe, o podwójnym hybrydowym zbrojeniu metalowym? W pozostałym zakresie parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

NIE, z uwagi na niezadowalające światło wewnętrzne proponowanych cewników

## Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników balonowych typu semicompliant oraz noncompliant o następujących parametrach:

- profil wejścia 0.0157” i przejścia 0,033” dla balonu 3,0 mm typu półpodatnego oraz odpowiednio 0.017” i przejścia 0,033” dla balonu 3,0 mm typu niepodatnego;

- przedział średnic: 1,00-4,5 mm (od 1,5-4,5 mm dla balonu niepodatnego), z rozstawami średnic co 0,25mm w zakresie 2,0-4,0 mm;

- długości: 6, 8, 10, 15, 20 mm dla obu typów balonów;

- ciśnienie nominalne: 6 atm i RBP: 14 atm dla wszystkich rozmiarów dla balonu półpodatnego i odpowiednio 12 atm i 22 atm dla balonu niepodatnego;

Odpowiedź:

NIE, z uwagi na niewystarczające parametry oferowanych produktów

Dotyczy Pakietu nr2

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe do predylatacji i doprężeń stentów posiadające profil wejścia 0,016” i przejścia 0,024” dla balonu 3,0 mm typu półpodatnego oraz odpowiednio 0,015” i przejścia 0,024” dla balonu niepodatnego 3,0 mm. posiadające dodatkowo przedział średnic 1,25 – 4,0 mm dla balonów półpodatnych i ciśnienie nominalne 8 atm , RBP 14 atm dla średnic 1,5 do 4,0 mm  i 2,0 – 5,0 mm. dla balonów niepodatnych oraz ciśnienie nominalne 12 atm. i 20 atm. dla balonu niepodatnego. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

Odpowiedź:

NIE, z uwagi na niewystarczające parametry oferowanych produktów