Białystok, dnia 08.08.2017 r.

ZP/VIII/17/333

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK (nr sprawy 25/2017)

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Dotychczasowy Załącznik nr 1.31 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z Nowym załącznikiem nr 1.31.

Nowy Załącznik nr 1.31 do SIWZ

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| Lp. | OPIS URZĄDZENIA | Parametry wymagane | Punktacja) |  |
| 1 | Praca urządzenia w wersji: monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |  |
| 2 | Podstawowa praca w zakresie do 350 Hz | TAK |  |  |
| 3 | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 4 | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją o jakości połączenia skóra-elektroda | TAK/podać | . |  |
| 5 | Moc maksymalna dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 200 W | TAK/Podać | >±200 W – 5 pkt. =±200 W – 1 pkt |  |
| 6 | Moc maksymalna dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 100 W | TAK/Podać | >±100 W –5 pkt. =±100 W – 1 pkt. |  |
| 7 | Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji monopolarnej i bipolarnej regulowana do min. 120 W | TAK/Podać | >±120 W –5 pkt. =±120 W – 1 pkt. |  |
| 8 | Optyczny wskaźnik pracy urządzenia z możliwością odczytu mocy użytej | TAK/podać | Tak – 0 pkt. Wartość cyfrowa mocy– 5 pkt. |  |
| 9 | Ilość gniazd przyłączeniowych: a/ monopolarne – min. 1 b/ bipolarne – min. 2 c/ bierne – 1 | TAK/Podać | a/ >1 –5 pkt., =1 – 1 pkt. b/ >2 –5 pkt., =2 – 1 pkt. |  |
| 10 | Gniazda w systemie uniwersalnym: monopolarne (trzybolcowe i jednobolcowe) i bipolarne (dwubolcowe 28 mm oraz jednobolcowe) | TAK |  |  |
| 11 | Gniazda powinny umożliwiać przyłączenie kabli bipolarnych typu Aesculap (standard diatermii GN 640, GN 160, TB 50) i Storz | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość wyboru sposobu cięcia dla techniki monopolarnej: co najmniej 2 rodzaje: - mikrochirurgiczny, - zwykły | TAK/podać | Tak – 0 pkt. Więcej niż 2 rodzaje cięcia – 5 pkt. |  |
| 13 | Możliwość wyboru sposobu cięcia dla techniki bipolarnej: co najmniej 2 rodzaje: - mikrochirurgiczny,- zwykły | TAK/NIE | Tak – 0 pkt. Więcej niż 2 rodzaje cięcia – 5 pkt. |  |
| 14 | Możliwość wyboru sposobu koagulacji dla techniki monopolarnej oraz bipolarnej: co najmniej po 3 rodzaje: - mikrochirurgiczna, - zwykła, - intensywna | TAK/podać | Tak –0 pkt. Więcej niż 3 rodzaje koagulacji – 5 pkt. |  |
| 15 | Możliwość odrębnej regulacji mocy dla każdego z w/w rodzajów pracy monopolarnej i bipolarnej | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 16 | Możliwość regulacji hemostazy ciętej tkanki: skala regulacji min. 6-stopniowa dla każdego dostępnego rodzaju cięcia monopolarnego oraz bipolarnego | TAK/Podać | >6 stopnie – 5 pkt. =6 stopnie – 1 pkt. |  |
| 17 | Możliwość regulacji intensywności koagulacji monopolarnej i bipolarnej oprócz regulacji mocy: skala min. 2-stopniowa dla każdego dostępnego rodzaju koagulacji | TAK/Podać | >2 stopnie – 5 pkt. =2 stopnie – 1 pkt. |  |
| 18 | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej cięcia i koagulacji do różnych parametrów zewnętrznych np. właściwości tkanki, wielkości elektrody, itp. | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 19 | Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał i funkcja auto-start, regulacja opóźnienia z dokładnością do 0,1 sek. | TAK/podać | Tak – 0 pkt. Dokładność <0,1 s – 5pkt. |  |
| 20 | Funkcja Auto-stop dla koagulacji bipolarnej i monopolarnej | TAK |  |  |
| 21 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 22 | Możliwość zapamiętania min. 40 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK/podać | Tak – 0 pkt. Więcej niż 40 programów– 5 pkt. |  |
| 23 | Sygnalizacja dźwiękowa zróżnicowana dla różnych rodzajów pracy urządzenia | TAK/podać | Tak – 0 pkt. Możliwość regulacji przez użytkownika natężenia dźwięku – 85 pkt. |  |
| 24 | Sygnalizacja dźwiękowa lub wizualna nieprawidłowej pracy urządzeń z opisem słownym błędów w języku polskim | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 25 | Aparat powinien być wyposażony w oprogramowanie do pełnej diagnostyki urządzenia, rejestracji wszystkich zdarzeń, kopiowania danych i ich przesyłania na odległość przez oddzielne złącze serwisowe | TAK/NIE | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 26 | Elektroda neutralna, symetrycznie dzielona z dodatkowym pierścieniem okalającym obie połówki elektrody, przeznaczona dla pacjentów dorosłych, samoprzylepna, jednorazowego użytku, min. 400 szt. | TAK/Podać | >400 szt. – 5 pkt. =400 szt. – 1 pkt. |  |
| 27 | Kabel do przyłączania elektrod neutralnych, dł. min. 4m | TAK/Podać | >4 szt. – 5 pkt. =4 szt. – 1 pkt. |  |
| 28 | Uchwyt elektrod monopolarnych o średnicy trzpienia 4 mm, z przyciskami i kablem dł. min. 4 m, jednorazowego użytku 100 szt | TAK/Podać | Długość kabla >4 m – 5 pkt. =4 m – 1 pkt. |  |
| 29 | Pinceta bipolarna prosta, końcówki szer. 0,7÷0,8 mm wykonane z materiału nieprzywierającego, dł. całk. 12 -13 cm, 1 szt. | TAK |  |  |
| 30 | Pinceta bipolarna prosta, końcówki tępe, szer. 0,1÷0,2 mm wykonane z materiału nieprzywierającego, dł. całk. 17÷19 cm 2 szt. | TAK |  |  |
| 31 | Pinceta bipolarna prosta, końcówki tępe odgięte, szer. 0,1÷0,2 mm wykonane z materiału nieprzywierającego, dł. całk. 17÷19 cm 1 szt. | TAK |  |  |
| 32 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki ostre, szer. 0,1÷0,2 mm wykonane z materiału nieprzywierającego, dł. całk. 15÷16 cm 1 szt. | TAK |  |  |
| 33 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki cienkie, szer. 0,7÷0,8 mm wykonane z materiału nieprzywierającego, dł. całk. 15÷16 cm 1 szt. | TAK |  |  |
| 34 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki tępe, szer. 1,0÷1,1 mm wykonane z materiału nieprzywierającego, dł. całk. 16÷17 cm 1 szt. | TAK |  |  |
| 35 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki cienkie, szer. 0,7÷0,8 mm wykonane z materiału nieprzywierającego, dł. całk. 19÷20 cm 1 szt | TAK |  |  |
| 36 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki tępe, szer. 1,2÷1,3 mm wykonane z materiału nieprzywierającego, dł. całk. 19÷20 cm 1 szt | TAK |  |  |
| 37 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki ostre, szer. 0,1÷0,2 mm wykonane z materiału nieprzywierającego, dł. całk. 23÷25 cm 2 szt | TAK |  |  |
| 38 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki tępe, szer. 1,0÷1,1 mm wykonane z materiału nieprzywierającego, dł. całk. 23÷25 cm 2 szt | TAK |  |  |
| 39 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki ostre, odgięte, szer. 0,6÷0,7 mm wykonane z materiału nieprzywierającego, dł. całk. 23÷25 cm 1 szt | TAK |  |  |
| 40 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki precyzyjne, szer. 0,4÷0,5 mm wykonane z materiału nieprzywierającego, dł. całk. 25÷27 cm 2 szt | TAK |  |  |
| 41 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki precyzyjne, bagnetowe, szer. 0,4÷0,5 mm wykonane z materiału nieprzywierającego, dł. całk. 20÷23 cm 2 szt | TAK |  |  |
| 42 | Pinceta bipolarna klasyczna, prosta, końcówki cienkie, zagięte, szer. 0,6÷0,7 mm, dł. całk. 22,5÷23,5 cm 2 szt | TAK |  |  |
| 43 | Pinceta bipolarna klasyczna, prosta, końcówki tępe, szer. 2,0÷2,2 mm, dł. całk. 16÷16,5 cm 2 szt | TAK |  |  |
| 44 | Pinceta bipolarna klasyczna, prosta, końcówki proste, szer. 2,0÷2,2 mm, dł. całk. 30÷31 cm 1 szt | TAK |  |  |
| 45 | Kabel do pincet bipolarnych, dł. min. 4 m, wielorazowy 20 szt z wtykiem zagiętym po stronie pincety | TAK/Podać | Długość kabla >4 m – 5 pkt. =4 m – 1 pkt. |  |
| 46 | Włącznik nożny wodoodporny pojedynczy z możliwością zdalnego przełączania miedzy programami 1 szt | TAK |  |  |
| 47 | Włącznik nożny wodoodporny podwójny – 1 szt. | TAK |  |  |
| 48 | Adapter bipolarny do instrumentarium, które posiada klinika, wersja stara (prod. „Aesculap-Chifa”) 1 szt | TAK |  |  |
| 49 | Adapter bipolarny do instrumentarium, które posiada klinika, wersja nowa (prod. „Aesculap-Chifa”) 1 szt | TAK |  |  |
| 50 | Wózek pod aparaturę wyposażony w pojemniki do przechowywania wyposażenia oraz uchwyty na włączniki nożne | TAK |  |  |
| 51 | Możliwość szybkiej wymiany gniazd przyłączeniowych na inny typ w celu dostosowania do potrzeb | TAK/podać |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać | Tak – 5 pkt, /Nie – 0 pkt |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni licząc od dnia zgłoszenia | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 7. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 8. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 9. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 10. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |
| 11. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |