Nr sprawy: 73/2017

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

tel. centr. 85 831-80-00, fax 85 831-88-80

tel. działu zam. pub. 85-831-83-88, fax 85 831 86 91

www.usk.bialystok.pl

zamowienia@poczta-usk.pl

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego na:

### dostawę sprzętu w ramach wyposażenia hybrydowej sali operacyjnej

w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji

Białystok, październik 2017r.

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

REGON: 000288610 NIP: 542-25-34-985

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: www.usk.bialystok.pl

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania: 
zamowienia@poczta-usk.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach wyposażenia sali hybrydowej w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji USK w Białymstoku. Dostawa  obejmuje:

- cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń– 1 szt.,

- stół angiograficzny z pływającym blatem – 1 szt,

- aparat do znieczulania – 1 szt.,

- kolumna chirurgiczna – 1 szt.

- kolumna anestezjologiczna  - 1 szt.

Zakup przedmiotu zamówienia jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach  programu polityki zdrowotnej pn.: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – naczyniowego POLKARD na lata 2017-20102”

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, że może zaistnieć możliwość ewentualnego unieważnienia postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w przypadku zaistnienia  okoliczności będących w gestii ww. dysponenta środków publicznych.

CPV: 33111720-4 – Urządzenia do angiografii

33 16 21 00-4 – Urządzenia używane na salach operacyjnych.

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 1.1 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym Załącznik nr 1 oraz Załączniku nr 1.1 (arkusz parametrów granicznych i jakościowych) do niniejszej specyfikacji. Wykonawca winien wyszczególnić w nich wartość oferowanego sprzętu, koszty jego dostawy oraz przeszkolenia personelu. Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu cenowym.

Uwaga. Załącznik nr 1.1. stanowi element formularza cenowego.

- Termin gwarancji oferowanego asortymentu wynosić będzie minimum 36 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Oferty równoważne:

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w OPZ.

- Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się, że całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

- Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.

### ROZDZIAŁ II

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolność technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

b) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

        - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca o nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu – Załącznik nr 3 do SIWZ.

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Etapie I.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zasoby innego podmiotu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust. a), nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w usta. a)

  - Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art.24aa, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

### WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale I nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie nie później niż do dnia 13.12.2017r. Termin ten obejmuje dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (+wyładunek).

- Dostawa i wyładunek przedmiotu zamówienia nastąpi do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego , przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym datę dostawy co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem.

ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy   niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy  musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT w % (np. 8 %), wartości netto i wartości brutto.

- Wartość brutto dla każdej pozycji pakietu powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

Jedna jedn. netto  x  ilość  =  wartość netto  +  podatek VAT  = wartość brutto

- Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

- W przypadku rozbieżności między zapisami w tabeli i pod tabelą w formularzu cenowego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż ceny w tabeli zostały podane prawidłowo.

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łączną wartość brutto danego Pakietu       podaną w formularzu cenowym, uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

- Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych szkoleń, na rachunek bankowy Wykonawcy, po uprzednim uzyskaniu środków finansowych z dofinansowania Ministra Zdrowia, w terminie do 60 dni od daty wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, nie później niż do dnia do 20.12.2017r.

Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### ROZDZIAŁ V

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, budynek główny Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a, administracja (V piętro, pok. nr 57, Zamówienia Publiczne), w terminie do 03.11.2017r do godz. 10.00.

-Kopertę należy zaadresować:

Oferta: „Dostawa sprzętu w ramach wyposażenia hybrydowej sali operacyjnej w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

Nie otwierać przed dniem 03.11.2017 r. do godz. 10.30.

Uwaga !

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10 oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

Tajemnica przedsiębiorstwa:

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;

  - Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

UWAGA:

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

    - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

    - dokumenty wskazane w pkt a, b muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

    - w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

ROZDZIAŁ VII

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy

- Wypełnione i podpisane Arkusze Parametrów Granicznych i Jakościowych – Załącznik nr 1.1.

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ.

- Dowód wniesienia wadium (wg zasad określonych w Rozdz. X SIWZ).

- Oryginalne firmowe prospekty producentów sprzętu potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów technicznych, oraz wymaganych do oceny kryterium jakościowego. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym w Załączniku nr 1.1 do SIWZ. Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji sprzętui lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru. W przypadku, kiedy ww. dokumentach brak jest opisu danej funkcji dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę stosowanego oświadczenia, które należy załączyć do oferty.

- W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga.

W przypadku wątpliwości w zakresie dokumentów i oświadczeń , o których mowa w punckie 6, Zamawiajacy może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 1.1 Dokumenty i te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ IX

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.25 UST.1

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art. 26 ust.2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

I. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń ani dokumentów w tym zakresie.

II. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do SIWZ.

- Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6b do SIWZ.

III. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

IV. Podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa:

- w pkt II.1 – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym  a art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

- w pkt. II.2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji.

- Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

V. Oferta wspólna

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

ROZDZIAŁ x

Wadium

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych 85.000,00 zł.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych                 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych gwarancjach bankowych; oryginalnych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359, z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BGK nr konta: 48 1130 1059 0017 3261 1720 0008

Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

- Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.

- Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów w formie gwarancji).

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową SIWZ treści i formie zostanie odrzucona z postępowania.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej (pszyszlo@poczta-usk.pl ).

- Każda ze stron, na żądanie drugiej strony potwierdza w dowolny sposób mailem, fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.

- W przypadku problemów z nadaniem poprzez pocztę elektroniczna oświadczeń, wniosków, zapytań, zawiadomień oraz informacji (np. awarie itp.) dopuszcza się formę: faks (85 831 86 91, 85 831  88 80), poczta, osobiście.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 1, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:

Piotr Szyszło – Zamówienia Publiczne, tel.85 831 88 09, pszyszlo@poczta-usk.pl

ROZDZIAŁ XII

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. 25.10.2017r.* Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl

- Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.

- O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl, a także wykona czynności o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XIV ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

* Zamawiający zwraca się z prośba o przesyłanie zapytań w programie Word (oprócz podpisanej wersji np.pdf) w terminie do 24.10.2017 ze względu na napięty kalendarz przetargu i realizacji zamówienia. Termin 25.10.2017r. jest terminem określonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 03.11.2017r., do godz. 10:00:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

Administracja, Dział Zamówień Publicznych, piętro V, pokój nr 57

- doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób  
 skuteczny,

- oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

  - Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.11.2017r., o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

Administracja, Dział Zamówień Publicznych, piętro V, pokój nr 57

a) 	bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) 	otwarcie ofert jest jawne;

c) 	po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kryteriów oceny ofert;

d)	informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

#### ROZDZIAŁ XV

##### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:

a) Cena – 60 %

b) Ocena techniczna (jakość) – 40%

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x 60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „ocena techniczna (jakość)”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (J)  = ---------------------------------------- x 40 (znaczenie % kryterium „ocena techniczna (jakość)” podane w pkt)
                    Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ocenianych ofert .

Ocena wg kryterium jakościowego dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załączniku nr 1.1 oraz w dokumentach, o których mowa w Rozdz. VII pkt. 6.

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (J)

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym w szczególności do załączenia dodatkowych dokumentów producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie budzących wątpliwości parametrów technicznych określonych w ofercie Wykonawcy, w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu danego parametru.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

- Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2 Pzp.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

ROZDZIAŁ XIX.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XX

Wzór umowy

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie 
z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5).

- Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ XXI

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.).) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy

Załącznik nr 1.1  - Arkusz Parametrów Granicznych i Jakościowych

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - JEDZ

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6a i 6b - Oświadczenia na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3).

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.

Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa, producent, nr katalogowy /W przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/ | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cyfrowy angiograf do badań naczyń i serca |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Stół angiograficzny z pływającym blatem* |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Aparat do znieczulania |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Kolumna chirurgiczna |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Kolumna anestezjologiczna |  | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Koszty dostawy | - | - | - |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |

* kompatybilny z angiografem z poz. nr 1

** wszystkie pozycje o parametrach technicznych określonych w  Załączniku nr 1.1

Wartość netto Pakietu nr 1 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...................................................................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...................................................................................................................................................

……………………………………….

podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 1.1

ARKUSZ PARAMETRÓW GRANICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informacje podstawowe |  |  |  |
|  | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Nazwa, typ urządzenia, model | Podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Rok produkcji | 2017 |  | Bez oceny punktowej |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie rekondycjonowany, nie regenerowany | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Jednopłaszczyznowy system rentgenowski do wykonywania procedur interwencyjnych i diagnostycznych | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | System umożliwiający wykonywania szerokiego zakresu badań naczyniowych: - obwodowych - brzusznych - mózgowych - klatki piersiowej - serca | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Tryb angiografii rotacyjnej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wyposażenie w rozwiązania sprzętowe i programowe redukujące w czasie rzeczywistym dawkę promieniowania, poprawiające jakość obrazu oraz umożliwiające obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania jak np."CARE+CLEAR; Dose Wise, DoseRite, lub równoważne zgodne z nomenklaturą producenta) | Tak. Opisać stosowane rozwiązania |  | Bez oceny punktowej |
|  | Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające redukcję dawki promieniowania o minimum 50% w badaniach kardiologicznych lub fluro i o minimum 70% w badaniach subtrakcyjnych w stosunku do badań wykonywanych na systemach angiograficznych oferenta produkowanych w roku 2015 co zostało potwierdzone w minimum 3 niezależnych badaniach klinicznych. | Tak/Nie |  | Tak – 20 pkt Nie- 0 |
|  | Statyw |  |  |  |
|  | Statyw zawieszony sufitowo | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Położenie statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów wewnątrznaczyniowych( statyw za głową pacjenta lub z boku stołu pacjenta) w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i kończyn dolnych (statyw z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta i obrotu stołu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania pacjenta na stole, nie mniejszy niż 190 cm | Tak |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji za głową pacjenta, nie mniej niż 280° | Tak, podać zakres w obu kierunkach [°] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta, nie mniej niż 110° | Tak, podać zakres w obu kierunkach [°] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Prędkość ruchów statywu w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 18°/s, (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) | Tak, podać prędkość [°/s] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Prędkość ruchów statywu w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 18°/s, (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) | Tak, podać prędkość [°/s] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Prędkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniej niż 50°/s | Tak, podać prędkość [°/s] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pamięć pozycji statywu, minimum 50 pozycji | Tak, podać ilość |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Elektryczne sterowanie silnikiem do ustawienia statywu w pozycji do badań w obszarze kończyn | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją z elementami aparatu i zaoferowanym stołem pacjenta | Tak. Opisać zastosowane rozwiązanie |  | Programowy (softwarowy) – 0 pkt Elektromechaniczny lub elektroniczny (dotykowy) – 3 pkt Pojemnościowy (bezdotykowy) – 10 pkt |
|  | Automatyczny, zmotoryzowany, obrót detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu dla dowolnej pozycji statywu lub równoważne rozwiązanie elektroniczne | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Elektryczne sterowanie silnikiem do ustawienia statywu w pozycji parkingowej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym uruchamianym ręcznie hamulcem zamocowanym na uchwycie po obu stronach statywu. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Generator wysokiej częstotliwości |  |  |  |
|  | Moc wyjściowa nie mniejsza niż 100kW | Tak. Podać [kW] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤1 [ms] | Tak. Podać [ms] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Max obciążenie generatora mocą ciągłą (dla min 10 minut) nie mniej niż 2400W | Tak. Podać [W] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych |  |  | Bez oceny punktowej |
|  | Maksymalny prąd przy prześwietleniu pulsacyjnym [mA], ≥ 100 mA | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Włączniki ekspozycji w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) | Tak. Opisać stosowane rozwiązania |  | Bez oceny punktowej |
|  | Włączniki ekspozycji w sterowni (do prześwietleń i zdjęć) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego i generatora (jeżeli restart nie odbywa się jednocześnie czas należy zsumować) nie dłuższy niż 50 s | Tak/Nie |  | Tak-5 pkt Nie-0 pkt |
|  | Lampa RTG |  |  |  |
|  | Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym” | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak. Podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Anoda sterowana siatką | Tak/Nie |  | Tak-5 pkt Nie-0 pkt |
|  | Wymiar największego ogniska, nie większy niż 1mm [zgodnie z normą IEC 60336] | TAK. Podać [mm] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wymiar najmniejszego ogniska, nie większy niż 0,6mm [zgodnie z normą IEC 60336] | TAK. Podać [mm] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 5 MHU | TAK. Podać [MHU] |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Pojemność cieplna kołpaka nie mniej niż 7 MHU | Tak. Podać [MHU] |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 10 min) nie mniej niż 2500W | Tak. Podać [W] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Szybkość obrotów anody | Podać [obr /min] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Przysłona prostokątna | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Filtry półprzepuszczalne (klinowe) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość ustawienia przesłon półprzepuszczalnych, obrotowych i prostokątnych bez promieniowania | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pozycja przesłon wyświetlana na monitorze w trakcie ustawiania przesłon bez promieniowania | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) Cu przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach, minimum odpowiednik 0,9 mm Cu | Tak, podać wartość największego pojedyńczego filtra [mm] |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Automatyczny dobór dodatkowej, stałej niezmiennej filtracji promieniowania (np. filtr Cu) redukującej dawkę prześwietlenia w zależności od rodzaju badania. (W przypadku odpowiedzi TAK podać wartość zaoferowanej opcji [mm Cu]) | Tak/Nie |  | Tak-5 pkt Nie-0 pkt |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy warunkach 125 kV, 2 kW, w odl. maks. 1 m. (zgodnie z IEC 60601-1-3) nie większe niż 0,5 mGy/h | Tak, podać wartość [mGy/h] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Stół pacjenta |  |  |  |
|  | Stół zabiegowy, kolumnowy mocowanie na podłodze, do badań obwodowych i neurologicznych. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm] | Min. 120 cm Podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Regulacja wysokości stołu [cm] | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej (°) | Zakres ≥90°, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zakres ruchu płyty pacjenta w osi poprzecznej [cm] | Zakres ≥28 cm, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Szerokość płyty pacjenta min 45 cm | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Długość płyty pacjenta | Min. 280 cm Podać |  | ≥315 cm –10 pkt od 300 do 314 cm – 5 pkt od 281 do 299 cm – 1 pkt |
|  | Pochłanialność blatu stołu na całej długości obszaru badania pacjenta | ≤ ekwiwalent 1,4 mmAl, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu [kg] | Min. 200 kg podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu | Tak/Nie, podać |  | Tak – 10 pkt Nie 0 pkt |
|  | Wytrzymałość na dodatkowe obciążenie płyty stołu podczas akcji reanimacyjnej (przy maksymalnie wysuniętej płycie stołu) (kg) | Min. 50 kg, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w Sali badań z możliwością zamocowania na krawędzi stołu co najmniej z trzech stron. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Akcesoria | Tak; minimum materac, podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, podpórki pod ramiona wzdłuż stołu (przepuszczalne dla promieniowania rtg), stabilizator głowy statyw na płyny infuzyjne Wymienić |  | Bez oceny punktowej |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Zapamiętywanie i przywracanie wybranej pozycji stołu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: |  |  |  |
|  | Akcesoria (min.): Podpora pod rękę, anestezjologiczna, płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu; regulacja jedną ręką; podpora mocowana do szyny bocznej; wyposażona w zacisk do montażu; podpora wyposażona w pasy mocujące rękę – 2 szt. Pas pacjenta – 2 szt. Ekran anestetyczny – 1 szt. Wieszak na kroplówkę – 1 szt. Podpora ręki do fluoroskopii wsuwana pod materac blatu – 1 szt. Uchwyt przewodów anestetycznych mocowany na szynie akcesoryjnej do zawieszenia kurtyny separującej głowę i obszar abdominalny pacjenta – 1szt. Akrylowa, przezierna dla promieniowania RTG podpora ręki pacjenta utrzymująca ramie wzdłuż tułowia – 1 szt. Joystick blatu naczyniowego – 1 szt Pilot przewodowy – 1 szt. Taca na cewniki – 1 szt. Zacisk uniwersalny do montażu akcesoriów na szynach bocznych stołu – 4 szt. Podgłówek karbonowy do blatu karbonowego po 1 szt. do każdego blatu Min.: 1 materac na każdy zaoferowany blat Podkładka pod ramię z regulowaną wysokością dla dojścia z tętnicy promieniowej | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Tor obrazowania z detektorem płaskim |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy o wymiarach minimum 30x40cm z polem obrazowania minimum 30x38 cm. | Tak. Podać [cm] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wartość typowa DQE [%], minimalnie 73% | Tak. Podać [%] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wielkość piksela w detektorze ≤190µm | Tak. Podać [ µm] |  | Wartość najmniejsza-10 pkt, najmniejsza -0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Ilość pól widzenia (FOV - field of view) nie mniej niż 5 | Tak. Podać |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw częstotliwość Nyquista) minimum 2,5 lp/mm | Tak. Podać |  | Wartość największa -10 pkt, najmniejsza -0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanem obrazie- bez promieniowania | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Monitor min. 56" w sali zabiegowej z zawieszeniem sufitowym z możliwością swobodnego pozycjonowania monitora dookoła stołu, ręcznie i/ lub za pomocą sterownika. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - obrazów wzmacniania krawędzi stentów wieńcowych - parametrów hemodynamiki - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS) | Tak, podać |  | Ręcznie + za pomocą sterownika – 5 pkt Ręcznie – 0 pkt |
|  | Możliwość podziału monitora min 56" na minimum 8 niezależnych pól | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Interakcja z monitorem min. 56 calowym za pomocą myszy w zakresie conajmniej: - Płynnej zmiany wielkości okien wyświetlających poszczególne aplikacje (w tym pochodzące ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) - Zmiany wzorca ułożeń obrazów na dużym monitorze - Zrzutu wybranego ekranu jednym kliknięciem myszy - zmiany położenia poszczególnych aplikacji metodą „przeciągnij i upuść” | Tak/Nie |  | Tak- 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Sektorowy system zasilania monitora min 56" - co najmniej 2 sektory | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Predefiniowanie podziału monitora min 56" - minimum 10 opcji | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze min. 56" w formie elektronicznej (print screen) | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania, łącznie z powiększeniem dowolnego obrazu za pomocą myszki | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Minimum 2 monitory obrazowe typu "flat" (TFT/LCD) w sterowni z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i referencyjnego o przekątnej minimum 19" | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Monitory obrazowe w sterowni z możliwością wyświetlania obrazów z minimalnie 11 źródeł i funkcjonalnością definiowania rozmieszczenia poszczególnych obrazów na monitorach zgodnie ze zdefiniowanymi wzorcami | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość podziału każdego z monitorów w sterowni na min. 4 pola | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Minimum 2 monitory obrazowe typu „flat” (LCD/TFT) w stali badań po przeciwnej stronie monitora min. 56” ( 1 dla obrazu w czasie rzeczywistym, 1 dla obrazu referenyjnego) o przekątnej min. 19” z zawieszeniem sufitowym. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Luminancja monitorów obrazowych w sterowni, minimum 400cd/m2 | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Cyfrowy obraz/archiwizacja/postprocessing, rekonstrukcja 3D, przeglądanie |  |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna nie mniejsza niż 1024x1024 | Tak. Podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Matryca prezentacyjna nie mniejsza niż 1024x1024 | Tak. Podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Akwizycja i zapis na dysku twardym scen kardioangiograficznych w matrycy min. 1024 x 1024 | Tak. Podać [obraz/s] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] dla scen kardiologicznych w matrycy 1024x1024 minimum 12 bitów | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Akwizycja obrazów dla badań kardiologicznych z szybkością minimum 15 i 30 obrazów/s oraz co najmniej 1 wartość <10 obrazów/s | Tak. Podać [obrazów/s] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie 7,5-30 pulsów/s | Tak. Podać [pulsów/s] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Akwizycja i archiwizacja obrazów na HD z fluoroskopii | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pamięć obrazów na HD(bez uwzględnienia dodatkowych konsol, dysków, pamięci zewnętrznych typu USB, nośników typu CD/DVD), minimum 100 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min 10 bit bez kompresji stratnej | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Długość nagrywanych obrazów ruchomych z fluoroskopii minimum 10s | Tak. Podać [s] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej i DSA na dysk twardy aparatu w matrycy >1024 x1024 w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 6 obrazów/s | Tak. Podać [obrazów/s] |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Całość systemu obrazowania angiograficznego wyposażona w funkcje umożliwiające redukcję dawki promieniowania o minimum 50% w badaniach angiograficznych i o minimum 70% w badaniach DSA w stosunku do badań wykonywanych na systemach angiograficznych oferenta w latach wcześniejszych | Tak/Nie (podać miejsce publikacji, tytuły i autorów) |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość wykonania badań z wykorzystaniem CO2 jako środka kontrastowego | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | DSA online i offline | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Ustawianie położenia przysłon znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Ustawianie położenia przysłon półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – o pkt |
|  | Automatyczne podążanie przesłon półprzepuszczalnych podczas zmiany projekcji kardiologicznych – automatyczny dobór położenia przesłon zależnie od zastosowanej projekcji i wybranej tętnicy wieńcowej zapeniający redukcją dawki promieniowania oraz kompensację jasności obrazu (przysłonięcie płuc) | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – o pkt |
|  | Automatyczny pixelshift w czasie rzeczywistym podczas roadmappingu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Powiększenie w postprocessingu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Funkcja roadmap 2D i 3D dynamiczny | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Funkcja roadmap dynamiczny dla procedur w obrębie naczyń wieńcowych | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do wizualizacji stentów wieńcowych w czasie rzeczywistym podczas procedur inwazyjnych z możliwością obsługi oprogramowania z panela sterowniczego w sali badań i wyświetlanie obrazów na monitorze w sali badań | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Automatyczne wyszukiwanie znacznika wprowadzonego stentu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań oraz sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą zwężeń naczyń w obrazach dwuwymiarowych) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Ustawianie pozycji przysłon półprzepuszczalnych wraz z ich obrotem poprzez przesuw palcem bezpośrednio na obrazie wyświetlonym na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań. | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Integracja aplikacji angiografu oraz aplikacji ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu (system hemodynamiczny, zewnętrzny laptop, stacja postprocessinowa) z monitorem min. 56 calowym w sali badań umożliwiająca conajmniej: - Przechwytywania myszy przez poszczególne aplikacje w sposób płynny po przesunięcia kursora nad daną aplikacje - Pełna kontrola nad wyświetlanymi aplikacjami (również ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) za pomocą myszy i ekranu dotykowego w Sali badań | Tak/Nie |  | Tak-5 pkt Nie-0 pkt |
|  | Możliwość zmiany parametrów obrazowania angiografu z poziomu monitora min. 56 calowego w Sali badań w zakresie conajmniej: - zmiana programu antomicznego - zmiana prędkości filmowania - sprzężenie strzykawki - zmian ustawień fluoroskopii - zmiana ustawień roadmappingu - przegladanie serii - ustawienie obrazu referencyjnego | Tak/Nie |  | Tak-10 pkt Nie-1 pkt |
|  | Archiwizacja obrazów na nośnikach CD-R/DVD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającej odtwarzanie nagrania na komputerze osobistym. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Odtwarzanie badań nagranych w standardzie DICOM na nośnikach CD-R/DVD-R (wcześniej lub na innych aparatach) przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu (lub dodatkową, osobną stację roboczą) wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni oraz sali badań | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Interfejs DICOM 3.0 (minimum w zakresie: Storage, Send, Print, Query/Retrive, Worklist) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wyświetlanie (przeglądanie) i archiwizacja obrazów angiograficznych w tym z DSA łącznie z funkcją pixelshift dla obrazów z DSA | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wyświetlanie (przeglądanie) i archiwizacja obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość eksportowania danych (obrazów statycznych i dynamicznych) w różnych formatach | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Akwizycja przebiegu EKG, prezentacja na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HD | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Archiwizacja przebiegu EKG na CD-R/DVD-R razem ze sceną kardioangiograficzną | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Angiografia rotacyjna i 3D | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D przy stole pacjenta (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografii lub osobny) i w sterowni | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Obrazowanie struktur serca w 3D z możliwością nałożenia mapy 3D na obraz rzeczywisty | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Analiza zwężeń z obiekcie 3D | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Oprogramowanie pozwalające na import przy roadmapingu 3D obrazów KT i MR i ich wspólną rejestrację | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wykonanie rekonstrukcji 3D naczyń wieńcowych na podstawie scen 2D zebranych z dwóch lub więcej projekcji | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, obliczanie rezerwy wieńcowej, pomiary odległości i kątów) | Tak. Opisać opcję |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wykonywanie w.w. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji | Tak/Nie |  | Tak- 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Angiografia peryferyjna całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu z DSA | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Metoda wykonywania angiografii peryferyjnej - bolus realizowany przesuwem płynnym stołu przy nieruchomym statywie | Tak. Opisać opcję |  | Przesuw płynny stołu przy nieruchomym statywie i z interaktywnym wpływem na przebieg badania w czasie jego trwania – 10 pkt Inne -1 pkt |
|  | Rozszerzenie skanu rotacyjnego, zapewniającego trójwymiarowy wgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych, ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii w projekcjach: LAO/RAO - CRAN/CAUD - RAO/LAO. Z możliwością zaprogramowania, co najmniej 5 trajektorii. Procedura akwizycji sterowana za pomocą ręcznego lub nożnego przełącznika ekspozycji. Funkcjonalność potwierdzona w co najmniej 3 oficjalnych badaniach klinicznych | Tak/Nie |  | Tak-10 pkt Nie-1 pkt |
|  | Archiwizacja danych obrazowych na dyskach CD-R i DVD-R w formacie DICOM w sposób umożliwiający ich odtwarzanie na dowolnym komputerze PC bez żadnego dodatkowego oprogramowania klinicznego | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Odtwarzanie wcześniej nagranych na nośnikach jednokrotnego zapisu CD-R/DVD-R obrazów w standardzie DICOM 3.0, lub na innych aparatach, przez system cyfrowy aparatu lub zintegrowaną stację roboczą, wraz z prezentacja, odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni i sali zabiegowej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Realizacja funkcji system cyfrowego z pulpit sterowniczego w Sali zabiegowej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Interfejs DICOM 3.0 (minimum w zakresie: Storage, Send, Print, Query/Retrive, Worklist) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Oprogramowanie wspierające zabiegi w zakresie strukturalnych wad serca umożliwiające automatyczną segmentację tomografii komputerowej serca wraz z zastosowaniem wyniku takiej segmentacji jako roadmappingu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) | Tak/Nie |  | Tak-5 pkt Nie-1 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające umieszczanie znaczników na wysegmentowanych z tomografii komputerowej strukturach serca znaczników (punkty, linie, elipsy) wraz z naniesieniem tych znaczników na roadmapping 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) | Tak/Nie |  | Tak-5 pkt Nie-1 pkt |
|  | Stacja postprocesingowa realizująca poniższe wymogi funkcjonalne I techniczne |  |  |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału obrazowego na monitor w sali zabiegowej opisany w poprzednich sekcjach | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Monitor stacji postprocesingowej min. 19” TFT/LCD kolorowy w sterowni | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | HDD ≥290 GB | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość wyświetlania/przeglądania/archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej(zgodnych ze standardem DICOM) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | ZOOM i lupa | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | DICOM 3.0: - Dicom Send - Dicom Query/Retrieve - Dicom Receive | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Export danych w formacie Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Strzykawka automatyczna |  |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe). | Tak/Nie |  | Tak-20pkt Nie-0 |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów (szereg świecących diod). | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wbudowane w urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Sterownik manualny połączony z wstrzykiwaczem za pomocą rozciągliwego kabla spiralnego, który umożliwia przeprowadzenie iniekcji z odległości do 2,5 m oraz płukanie za pomocą soli fizjologicznej | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Wstrzykiwacz jezdnym statywie wyposażonym w 4 kółka lekkobieżne (dwa przednie z możliwością blokowania) lub zawieszony na kolumnie. |  |  | Bez oceny punktowej |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran sterujący LCD wbudowany w urządzenie. Możliwość programowania parametrów iniekcyjnych. | Tak/nie |  | Tak-10pkt Nie-0pkt |
|  | Kolorowy, dotykowy zdalny ekran sterujący LCD. Możliwość programowania parametrów iniekcyjnych. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ekranu zdalnego ze wstrzykiwaczem. | Tak/Nie |  | Tak-5pkt Nie-0pkt |
|  | Możliwość wyświetlania (na ekranie wbudowanym w wstrzykiwacz i ekranie zdalnym) wykresu obrazującego natężenia przepływu i przebiegu ciśnienia podczas iniekcji. | Tak/Nie |  | Tak-5pkt Nie-0pkt |
|  | Możliwość konfiguracji iniekcji składającej się od 1-3 faz. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość jednoczesnego podawania środka kontrastowego oraz soli fizjologicznej. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Możliwość pracy na wkładach o pojemności min. 200 ml | Tak/Nie |  | Tak -10pkt Nie-0pkt |
|  | Objętość iniekcji od 1-200 ml (zmiany co 0,1 ml ) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Szybkość przepływu: od 0,1 do 30 ml/s ustawiana z dokładnością do 0,1 ml/s | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Maksymalna programowalna szybkość przepływu nie większa niż 30 ml/s | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Prędkość napełniania: 1- 4 ml/s | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne ciśnienie iniekcji programowalne od 5 do 83 bar. | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Możliwość tworzenia i zapamiętywania przez użytkownika 120 profili iniekcyjnych (60 w trybie angio i 60 w trybie CT) | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Funkcja KVO (Keep Vein Open) – utrzymywanie drożności żył poprzez wstrzykiwanie niewielkiej ilości soli fizjologicznej. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja KVO z możliwością podawania 1-4 ml roztworu soli fizjologicznej co 1-4 minuty. | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Możliwość pracy na materiałach zużywalnych pozbawionych: - ftalanów dwu-2-etyloheksylowego (DEHP), ftalanów dioktylu (DOP) – lateksu - pirogenów | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Wstrzykiwacz zintegrowany z angiografem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna programowalna szybkość przepływu nie większa niż 30 ml/s | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Prędkość napełniania: 1- 4 ml/s | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne ciśnienie iniekcji programowalne od 5 do 83 bar. | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Wyposażenia dodatkowe |  |  |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz sali badań | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | UPS bezprzerwowo podtrzymujący fluoroskopię i ruchy ramienia przez min. 10 minut w przypadku awarii zasilania bez konieczności restartu systemu | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Interkom do komunikacji głosowej dwukierunkowej pomiędzy sterownią a salą zabiegową. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta i przed stopą stołu pacjenta- 2 szt. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie – 1 szt. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Fartuch ochronny, dwuczęściowy (kamizelka + spódnica) wykonany z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w z przodu fartucha - 6 sztuk. Wybór rozmiarów po uzgodnieniu z Zamawiającym. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Osłona na tarczycę wykonana z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości osłony - 6 sztuk. Wybór rozmiarów po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochrona czołowa o równoważniku minimum 0,75mm Pb z możliwością korekcji wady wzroku - 3 sztuk, bez możliwości korekcji wady wzroku 3 sztuki. Wybór okularów po uzgodnieniu z Zamawiającym. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Lampa operacyjna oświetlająca pole cewnikowania światłem o natężeniu min. 50 000 lux | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej wraz z dostawą | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Dostawca zobowiązuje się do dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia: - szkolenia aplikacyjnego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta (nie mniej niż 5 dni roboczych) - szkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy | Tak, oświadczenie załączyć wraz z dostawą aparatu |  | Bez oceny punktowej |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | Tak, podać |  | Bez oceny punktowej |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać |  | Bez oceny punktowej |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii - do 48 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 3 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 7 dni roboczych | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa angiografu . Zamawiający udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN. | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Instalacja angiografu w sposób eliminujący konieczność umieszczenia jednostek komputerowych w sterowni – wszystkie sygnały wyprowadzone na monitory w sterowni lub sali badań, sterowanie za pomocą centralnej klawiatury i myszy. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny na trenie Polski | Tak, podać wraz z danymi kontaktowymi |  | Bez oceny punktowej |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań( dostawa wraz z dokumentacją przetargową) | Tak |  | Bez oceny punktowej |
| Aparat do znieczuleń |
|  | Aparat mocowany na podstawie jezdnej lub zawieszany na kolumnie. Pojedyncze koła zapobiegające wkręcaniu się przewodów(jeżeli jezdny). Wyposażony w fabrycznie zamontowane, minimum 3 gniazda elektryczne 230 V do podłączenia dodatkowego sprzętu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt do butli O2 i N20. Reduktory O2, N2O osobno montowane (nakręcane na butle) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimum jedna szuflada z bezpiecznym zamknięciem w postaci np. klucza. szuflada zamyka się i otwiera z pionowo ustawioną butelka anestetyku typowych producentów anestetyków wziewnych np. Abbvie, Baxter | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ssak injektorowy napędzany powietrzem lub próżniowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,6 l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt do minimum dwóch parowników. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW. |  |  |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, elektroniczny mieszalnik gazów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | dodatkowy wbudowany fabrycznie przepływomierz z regulacja przepływu min 12l/min pozwalający na pracę aparatu z parownikiem w przypadku awarii mieszalnika elektronicznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23% ± 2% stężenia tlenu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami. Przepływ świeżych gazów ≤ 300 ml/min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy do wentylacji o niskiej podatności. Układ oddechowy podgrzewany- zapobiegający zbieraniu się skroplin (nie dopuszcza się zewnętrznych modułów podgrzewających) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zastawka bezpieczeństwa z funkcją natychmiastowego ręcznego uwolnienia ciśnienia z układu oddechowego (bez konieczności skręcania zastawki do 0) przy wentylacji Man/Spont. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,5 litra | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |  |
|  | Ekonomiczny respirator niezużywający gazów medycznych do napędu miecha, tłoka- brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt |
|  | Funkcja podgrzewania miecha, tłoka zapobiegająca gromadzeniu się wilgoci i wychładzaniu się pacjenta | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt |
|  | Tryby wentylacji |  |  |  |
|  | Tryb ręczny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | VCV – wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  | Bez punktacji |
|  | SIMV- synchronizowana wentylacja kontrolowana objętościowo ze wspomaganiem ciśnieniowym z regulacją wyzwalacza przepływowego w zakresie min 0,5-12 l/min | TAK |  | Bez punktacji |
|  | PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Synchronizowana wentylacja kontrolowana ciśnieniem ze wspomaganiem ciśnieniowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | PSV – wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Awaryjny tryb wentylacji mechanicznej pacjenta w przypadku zaniku zasilania w gazy medyczne (z sieci centralnej i z butli) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej wykorzystując funkcję MAN. w aparacie w przypadku zaniku zasilania elektrycznego z sieci centralnej instalacji oraz z wewnętrznych akumulatorów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ze względów bezpieczeństwa przełączanie respiratora z wentylacji mechanicznej na ręczną odbywa się min. 2 stopniowo np. wybierz tryb wentylacji i potwierdź | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt |
|  | Tryb pracy typu: HLM, CBM (płucoserce) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacje |  |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji objętościowej minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 5 do 100 1/min (podać zakres) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1400 ml w trybie wentylacji objętościowej (podać zakres) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 2 do 20 cmH2O (podać zakres) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 60 hPa (podać zakres) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płynna regulacja czasu narastania ciśnienia w cyklu oddechowym, opisać | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja czasu Plateau wdechu w zakresie minimum: 5-60% czasu wdechu (podać zakres) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wstępne, automatyczne programowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej idealnej masy ciała pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarmy |  |  |  |
|  | Niskiej objętości minutowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna zmiana dolnej granicy alarmowej ciśnienia PAW przy zmianie nastawy PEEP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm Apnea działający na podstawie analizy ciśnienia, przepływu i CO2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja ciągłej kalkulacji zużycia środków i gazów anestycznych –ekonometr znieczulenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienia szczytowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienia średniego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienia PEEP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka w aparacie do znieczulania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Objętość wentylacji minutowej przecieku prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczasowa, ciągła prezentacja wartości liczbowej spontanicznej objętości minutowej i wymuszonej objętości minutowej w celu oceny aparatu oddechowego pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar w aparacie wdechowego i wydechowe stężenia tlenu w gazach oddechowych, pomiar paramagnetyczny lub równoważny (nie dopuszcza się czujników galwanicznych, elektrochemicznych) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |  |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu parametrów znieczulenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie na kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu krzywych ciśnienia w drogach oddechowych, przepływu, stężenia tlenu inCO2 , etCO2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie na kolorowym minimum 12 calowym ekranie aparatu pętli oddechowych minimum ciśnienie/objętość, objętość przepływ zapamiętanie pętli referencyjnej z jednoczesną prezentacją min: Pmax, VT, Cpat | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 6 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie na kolorowym ekranie krótkich odcinków trendów obrazujących produkcję CO2 oraz zużycie O2 łącznie z prezentacją minutowych wartościami tych parametrów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inne: |  |  |  |
|  | Automatyczny test kontrolny aparatu sprawdzający poprawność działania urządzenia, nie wymagający ingerencji użytkownika w trakcie trwania procedury (nie dopuszcza się aparatu z koniecznością przestawiania jakichkolwiek przełączników oraz przycisków) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ominięcia i przerwania procedury testowej w celu umożliwienia natychmiastowej pracy min 10 razy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja z całym systemem w języku polskim, aparat i monitor jednego producenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość sterylizacji czujników przepływu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany w aparat niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej z mechanicznym manometrem ciśnienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulania |  |  |  |
|  | Monitor pacjenta umożliwia podłączenie do klinicznych systemów informatycznych zbierających parametry życiowe pacjenta, w celu umożliwienia prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dostępny system informatyczny producenta oferowanego kardiomonitora, w języku polskim - podać nazwę. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi znajdującymi się w dalszej części specyfikacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania chłodzone pasywnie, bez użycia wentylatorów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta umożliwia monitorowanie pacjenta na stanowisku oraz w transporcie, zgodnie z dalszymi wymogami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji w trakcie pracy, bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA |  |  |  |
|  | Monitory pracują w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanych monitorów o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardami IEEE802.11a lub IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2-PSK | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Oferowane monitory umożliwiają wykorzystanie jednej infrastruktury sieciowej (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) do celów sieci centralnego monitorowania, monitorowania telemetrycznego oraz pozostałych aplikacji szpitalnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sieć centralnego monitorowania wykorzystuje standardowe rozwiązania sieciowe (okablowanie, switche, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej itp.). Brak konieczności stosowania unikalnych rozwiązań producenta oferowanych monitorów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitory przystosowane do podglądu danych z pozostałych monitorów pacjenta (przebiegi krzywych dynamicznych, wartości parametrów, alarmy w czasie rzeczywistym) pracujących w sieci centralnego monitorowania, umożliwiają przynajmniej zdalne wyciszenie alarmu i wygenerowanie wydruku. Opisana współpraca zależna jedynie od działania sieci typu Ethernet (nie wykorzystuje stanowiska centralnego monitorowania, specjalistycznych serwerów, itp.) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu a także prekonfigurowanych raportów, dostępnych w monitorze pacjenta. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość korzystania ze wspólnej drukarki przez stanowisko centralnego monitorowania oraz oferowane monitory podłączone do sieci przesyłania danych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość integracji z systemem HIS w zakresie przesyłania danych otwartym protokołem [np. HL7] – min. zapisy monitorowanych parametrów życiowych z tagiem pacjent ID. |  |  |  |
|  | MONTAŻ |  |  |  |
|  | System monitorowania mocowany do oferowanych aparatów do znieczulania. Dostępne również systemy montażu monitora na ścianę oraz kolumnę medyczną. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostępne mocowania modułu transportowego do ramy łóżka, pozwalające na szybkie zamocowanie i zdjęcie monitora na czas transportu. W ofercie ujęty 1 uchwyt transportowy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MODUŁ TRANSPORTOWY |  |  |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 6”, zapewniający wyświetlanie przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Moduł transportowy wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Łączna masa modułu transportowego (z ekranem i zasilaniem akumulatorowym) nie przekracza 1 kg | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1 metra | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zalanie wodą przynajmniej na poziomie IPX4 | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Każdy moduł transportowy umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie jednocześnie przynajmniej: 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Moduł transportowy umożliwia rozbudowę o nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie jednocześnie przynajmniej: 12 odprowadzeń EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 4 kanały, CO2, w zależności od podłączonych akcesoriów | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Moduł transportowy wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 72 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki przynajmniej 2 krzywych dynamicznych i wartości wszystkich mierzonych parametrów z chwili zdarzenia | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta zapamiętuje trendy i zdarzenia z czasu transportu (np. pomiędzy salą operacyjną, a salą wybudzeń), a po jego zakończeniu zapewnia automatyczne przeniesienie danych demograficznych pacjenta i całej pamięci zdarzeń i trendów z poprzedniego stanowiska oraz czasu transportu na nowe, a także chronologicznie uzupełnia do tej pamięci, a także do systemu centralnego monitorowania dane zapamiętane w transporcie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moduł transportowy, w czasie monitorowania stacjonarnego, zapewnia jednoczesne z monitorem stacjonarnym wyświetlanie monitorowanych parametrów oraz umożliwia sterowanie funkcjami monitora pacjenta (min. regulacja granic alarmowych, wyciszanie alarmów, rozpoczęcie pomiaru NIBP) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Moduł transportowy umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MONITOR STACJONARNY |  |  |  |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony we wbudowany, panoramiczny, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej przynajmniej 17”, umożliwiający wyświetlanie min. 10 krzywych dynamicznych. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych ekranów kopiujących. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Monitor stacjonarny umożliwia wyświetlanie wszystkich parametrów monitorowanych stacjonarnie, na stanowisku, opisanych w dalszej części specyfikacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć trendów graficznych i tablicowych z ostatnich min. 96 godzin, o rozdzielczości przynajmniej 1 minuta w całym zakresie | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie zawierających odcinki wszystkich krzywych dynamicznych i wartości wszystkich monitorowanych parametrów z chwili zdarzenia | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowana aplikacja ułatwiająca bezpieczne przeprowadzanie manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych: skupia na skorelowanych czasowo wykresach wybrane parametry mierzone przez monitor pacjenta i parametry wentylacyjne z respiratora i pozwala z 1-sekundową rozdzielczością obserwować ich zmiany na żywo, oddech za oddechem, umożliwiając ocenę prawidłowości przeprowadzenia manewru | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony we wbudowany komputer medyczny z możliwością rozbudowy o programową opcję uruchamiania na jego ekranie dostępu do typowych aplikacji klinicznych: systemów szpitalnych (HIS), systemów diagnostyki obrazowej (RIS), systemów laboratoryjnych (LIS), itp. Dostęp oznacza wyświetlanie danych oraz możliwość pełnej ich edycji, jak na standardowym stanowisku komputerowym. Dostęp realizowany przez instalację aplikacji bezpośrednio na komputerze medycznym. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Aplikacje kliniczne obsługiwane przy pomocy ekranu dotykowego oraz klawiatury i myszy podłączanych przez port USB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 8 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor stacjonarny umożliwia konfigurację przycisków menu głównego interfejsu użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor stacjonarny automatycznie przełącza się w tryb nocny wyświetlania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | ZASILANIE |  |  |  |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zewnętrzny zasilacz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | monitorowane parametry |  |  |  |
|  | EKG |  |  |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 odprowadzeń | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z max. 6 elektrod | Tak, podac |  | Algorytm wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta – 5 pkt. |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji 12 odprowadzeń EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęte wielorazowe przewody EKG do podłączenia 3 i 5 elektrod, z klipsami do elektrod umieszczonymi szeregowo na jednym przewodzie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | ANALIZA ST |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15mm | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Zaawansowana analiza ST w postaci monitorowania sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) z 12 odprowadzeń, z możliwością regulacji granic alarmowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitorowanie zmian sumarycznego wektora odchyleń ST (STCVM), z możliwością regulacji granic alarmowych | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | ANALIZA ARYTMII |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania podstawowych arytmii śmiertelnych oraz arytmii dodatkowych (łącznie przynajmniej 10 definicji) | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | ODDECH |  |  |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitorowanie bezdechu, alarm bezdechu regulowany w zakresie przynajmniej od 10 do 30s | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | SATURACJA (SPO2) |  |  |  |
|  | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Masimo rainbow SET | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna, PVI, krzywa pletyzmograficzna oraz współczynnik perfuzji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar przynajmniej: zawartości hemoglobiny, methemoglobiny i karboksyhemoglobiny we krwi, przy użyciu czujnika na palec do oferowanego modułu saturacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty kabel przejściowy oraz standardowy, wielorazowy czujnik saturacji na palec (tylu klips) dla dorosłych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | TEMPERATURA |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł, sterowany z poziomu oferowanego kardiomonitora, umożliwiający całkowicie nieinwazyjny pomiar temperatury centralnej, z wykorzystaniem czujnika na czoło | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) |  |  |  |
|  | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 4 godziny | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja stazy żylnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Mankiety pomiarowe bez lateksu i innych potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie do każdego monitora ujęty wężyk oraz 3 sztuki wielorazowych mankietów dla dorosłych (w różnych rozmiarach) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ (IBP) |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania 2 ciśnień metodą inwazyjną z możliwością rozbudowy do min. 4 kanałów ciśnienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokładność pomiaru przynajmniej ±1 mmHg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie do każdego monitora ujęte akcesoria niezbędne do podłączenia przetworników ciśnienia do każdego kanału | TAK |  | Bez punktacji |
|  | ZWIOTCZENIE MIĘŚNI (NMT) |  |  |  |
|  | Pomiar z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia z prezentacją wyników na min. 17” monitorze stacjonarnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50Hz oraz bateryjne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolorowy monitor z obrazowaniem: -TOF% T4/T1 -TOF% T4/Tref -Liczba PTC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulowany prąd stymulacji w zakresie min. 20-60 mA | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryby stymulacji: - pojedynczy impuls, - salwa dwóch impulsów, - seria poczwórna programowana automatycznie od min 15 s. do 15 minut, - liczba potężcowa. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar z wykorzystaniem akcelerometru 3D nie wymaga kalibracji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia po dłuższym okresie nieużywania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Akcelerometr z adapterem na kciuk dla dorosłych W komplecie startowy zestaw elektrod oraz uchwyt montażowy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UKŁADY ALARMOWE |  |  |  |
|  | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | WSPÓŁPRACA Z APARATEM DO ZNIECZULANIA |  |  |  |
|  | System monitorowania zapewnia wyświetlanie danych z oferowanego aparatu do znieczulania na ekranie: przynajmniej krzywe, pętle, parametry, dane dotyczące zużycia anestetyków | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | TAK |  | Bez punktacji |
| Kolumna anestezjologiczna |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca umożliwiająca doprowadzenie zasilania do aparatu do znieczulenia ogólnego. | Podać producenta i nazwę (typ, model) oferowanego urządzenia |  | Bez punktacji |
|  | Obrotowy wysięgnik dwuramienny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stosunek długości ramion 5:4, podać długości ramion (długość ramion mierzona w osiach obrotu). | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 2200 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie powyżej 50 cm. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja wysokości głowicy za pomocą sprężyny gazowej. | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen – 2 szt. - podtlenek azotu – 1 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - odciąg gazów anestetycznych– 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. - bolce ekwipotencjalne – 8 szt. - gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. - miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Na ściankach bocznych głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe o długości min. 20 cm. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany wysokości umieszczone w zorientowanym pionowo uchwycie zainstalowanym na ściance głowicy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica wyposażona w drążek infuzyjny z wysuwanymi hakami na kroplówki. | TAK |  | Bez punktacji |
| Kolumna Chirurgiczna |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca umożliwiająca umieszczenie aparatury chirurgicznej na półkach. | Podać producenta i nazwę (typ, model) oferowanego urządzenia. |  | Bez punktacji |
|  | Obrotowy wysięgnik dwuramienny | Tak |  |  |
|  | Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej). | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 2200 mm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy w zakresie min. 500 mm. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 150 kg | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 800 mm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek oraz innego wyposażenia. . | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wewnątrz głowicy min. 2 niezależne schowki na nadmiar rur i kabli umożliwiające ukrycie nadmiaru rur gazów medycznych, kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Schowki z przodu głowicy, instalowane równolegle do siebie, na całej długości głowicy. | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Na bocznych ściankach zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni: - dwutlenek węgla – 1 szt. - sprężone powietrze – 1 szt. - próżnia – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: - gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt. - bolce ekwipotencjalne – 12 szt. - gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. - miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie zgodne z normą PN-EN 19054:2006, to jest szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz głowicy umieszczone w zorientowanym pionowo uchwycie zainstalowanym na ściance głowicy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Trzy półki wyposażone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: 450 mm ± 5% - głębokość: 500 mm ± 5% | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w dwóch, zorientowanych poziomo uchwytach zainstalowanych z przodu jednej z półek zawieszonych na kolumnie. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika, bez konieczności demontażu uszczelek, zaślepek itp. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zamykane schowki na nadmiar kabli (min. 2 szt.) mocowane pod półką, z możliwością łatwego demontażu, bez użycia narzędzi. Korpus schowków wykonany z aluminium. | TAK/NIE |  | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyty do mocowania drążka infuzyjnego do bocznej szyny montażowej przy półce zapewniające odległość drążka od boku półki minimum 20 cm. | Tak |  | Bez punktacji |
| Lampa operacyjna z kamerą HD i wysięgnikiem na monitor |
|  | Sufitowa lampa operacyjna. | Podać producenta i nazwę (typ, model) oferowanego urządzenia. |  |  |
|  | Lampa składająca się z jednej kopuły zawieszonej na wspólnej osi razem z wysięgnikiem na monitor. Lampa wyposażona w kamerę HD. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja lampy i jej parametry zgodne z Polską Normą PN-EN-60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych”. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Źródło światła lampy: białe diody (LED) o trwałości min. 40 000 godzin | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne natężenie światła Ec lampy min. 150 000 lux | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość regulacji natężenia światła lampy za pomocą centralnego uchwytu sterylnego (niezależnie od regulacji wielkości oświetlanego pola) oraz dodatkowo za pomocą przycisków na panelu sterowania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obniżenia natężenia światła lamp do 20 000 lux (bez przełączania lampy w tryb oświetlenia otoczenia do zabiegów endoskopowych). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Średnica oświetlanego pola d10 minimum 15 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość powiększania oświetlanego pola za pomocą centralnego uchwytu sterylnego. Średnica pola przy maksymalnym powiększeniu nie mniejsza niż 28 cm. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Temperatura barwowa światła lampy Tc regulowana przyciskiem na panelu sterowania w minimum 4 stopniach. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Najniższe ustawienie temperatury barwowej zapewniające światło białe-ciepłe o temperaturze barwowej Tc poniżej 3 900 K | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Najwyższe ustawienie temperatury barwowej zapewniające światło białe-zimne o temperaturze barwowej Tc minimum 5 000 K | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: współczynnik Ra min. 95 | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kopuła lampy w kształcie koła, o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Średnica kopuły poniżej 65 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Grubość kopuły poniżej 10 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kopuła lampy i monitor zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy i monitora. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zasięg wysięgnika z kopułą lampy min. 250 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zasięg wysięgnika z monitorem min. 230 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kopuła lampy wyposażona w podwójny przegub zapewniający łatwe manewrowanie kopułą w trzech osiach, w tym: - pionowej osi obrotu, - poziomej osi obrotu, - osi obrotu prostopadłej do osi poziomej; | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kopuła lampy wyposażona w centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych w temp. 134ᵒC | Tak |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie po 5 sztuk rękojeści uchwytu sterylnego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt sterylny umieszczony centralnie, to znaczy dokładnie po środku kopuły, w jej osi symetrii. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty obwodowe (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kopuła lampy wyposażona w panel sterowania umożliwiający a) włączanie i wyłączanie lampy, b) elektroniczną regulację natężenia światła lampy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Panel sterowania wykonany w technologii dotykowej, tzn. reagujący na dotyk palca bez konieczności naciskania na panel, co mogłoby powodować dekoncentrujące chirurga przesunięcie lub zmianę pozycji kopuły podczas zmiany parametrów lampy (wyklucza się przyciski membranowe, itp.). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Panel sterowania wyposażony we wskaźniki ustawionego poziomu: a) natężenia światła, b) wielkości oświetlanego pola, c) temperatury barwowej światła. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Lampa wyposażona w funkcję oświetlenia otocznia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych (tzw. tryb „endo”) włączaną dedykowanym przyciskiem na panelu sterowania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Lampa przygotowana do współpracy z systemem zintegrowanym sali operacyjnej. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kopuła wyposażona w kamerę wideo HD przeznaczoną do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kamera zamontowana wewnątrz kopuły, za szybą ochronną (brak elementów kamery wystających poza obrys kopuły). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość obrazu z kamery: Full HD tzn. 1920 x 1080 pikseli. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zdalnego powiększania i pomniejszania obrazu z kamery - zoom optyczny min. 10x. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja Autofocus, czyli możliwość automatycznej regulacji ostrości przez kamerę. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna lub manualna regulacja jasności obrazu. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Stop-klatka, czyli możliwość zatrzymania obrazu. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezprzewodowy pilot sterowania kamerą umożliwiający: a) powiększanie i pomniejszanie obrazu z kamery wideo (tzw. zoom), b) regulację ostrości obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji Autofokus, c) regulację jasności obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji jej automatycznej regulacji, d) stop-klatka. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Ramię dla monitora LCD wyposażone w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów LCD w standardzie VESA 100 i VESA 75 [lub inne wymagane przez dostarczany monitor]. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość mocowania dużych monitorów LCD o przekątnej minimum 30” | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt monitora LCD wyposażony w zamykany schowek na zasilacz monitora. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt monitora LCD wyposażony uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami (min. 5 rękojeści w komplecie). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia do systemu rejestracji obrazu | Tak |  |  |
| Wysięgnik do ekranów 56”-60-„ |
|  | Wysięgnik monitora Przeznaczony do zawieszenia ekranu medycznego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Typ urządzenia: nazwa (model): numer katalogowy: producent: | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Sufitowa jednostka składająca się z ruchomej ramy na monitor zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym z regulacją wysokości. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rama pozwalająca na zawieszenie monitorów o przekątnej 56” i 60” | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System mocowania monitora | Tak (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Zasięg wysięgnika mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu ramy monitora: 250 cm +/- 10% | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pneumatyczna blokada obrotu ramienia górnego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramienia umieszczona w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych z tyłu ramy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowy przycisk do zwalniania blokady obrotu ramienia umieszczony na panelu zlokalizowanym z przodu ramy monitora. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie min. 80 cm. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu we wszystkich przegubach wysięgnika min. 330˚ | Tak |  | Bez punktacji |

UWAGA:

    - Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

    - Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………….

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu w ramach wyposażenia sali hybrydowej w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji USK w Białymstoku, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (nr sprawy 73/2017):

1.    Oferujemy realizację dostawy będącej Pakietem nr 1 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Należność za przedmiot zamówienia zostanie uregulowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 60 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy nie później niż do 20.12.2017r.. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia nie później niż do dnia 13.12.2017r (termin ten obejmuje: dostawę oraz wyładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).

- Oferowany przez nas termin gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia wynosić będzie minimum ………  miesięcy (minimum 36 miesięcy) licząc od daty podpisania protokołów realizacji umowy.

(Uwaga: w przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował termin gwarancji podany w nawiasie).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017r., kompletny, gotowy do użytkowania, nie wymaga dodatkowych zakupów i inwestycji, pozbawiony wad technicznych i prawnych.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, wg załączonego do SIWZ wzoru umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 5).

- Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

- Oświadczamy, iż część zamówienia ...................... (wskazać jaką) powierzymy następującym podwykonawcom: …………… (podać nazwę firmy) (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0”,„-„bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia pkt. 3 oferty – Zamawiający przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom).

- Oferta została złożona na ...... zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  ..... do nr .........

- Wadium o wartości ......................................................... PLN zostało wniesione w dniu ......................... na Pakiety nr .................................................... w formie ................................................................ .

- Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto nr ........................................................................................................................................................................................

- Nazwa banku ........................................................................ /dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej/

- Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu nr ………………. z roku ………………… (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu)

- Nasz numer REGON ..............................................         NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel (do działu przetargów) ………………………….

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ ................................................................................. etc.

* niepotrzebne skreślić

................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

** w przypadku nie wypełnienia pola przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował wartość graniczną określoną w nawiasach, dla danego parametru.

Załącznik nr 3

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399974-2017:TEXT:PL:HTML

Numer ogłoszenia w Dz.U. 2017/S 195-399974

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa sprzętu w ramach wyposażenia sali hybrydowej w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 73/2017 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: (*1) Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. (*2) | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |

| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| --- | --- |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: (*3) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] |
| 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: (*4) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. | [] Tak [] Nie |
| Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji, numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 195-399974 referencyjny 59/2017.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 – JEDZ:

Sekcje zaznaczone w ramce na żółto:”    xyz     „ wypełnia Wykonawca.

Sekcje zaznaczone w ramce na szaro, z przekreślonym tekstem:”    xyz     „ należy pozostawić bez wypełniania.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych części JEDZ:

(*1) - W przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać ten numer (Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony symbolem kraju).

(*2) - W przypadku wykonawców nie posługujących się numerem VAT należy wpisać numer, którym wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością: odpowiednio REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym PESEL, należy wpisać ten numer.

(*3) – Proszę wpisać dane osoby/osób upoważnionych do podpisania oferty.

(*4) – Przez podstawę do wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, należy rozumieć przesłanki wymienione w art.24 ust.1 pkt 21) i 22) ustawy Pzp.

Załącznik nr 4

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu w ramach wyposażenia Sali hybrydowej w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji (nr sprawy 73/2017), działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż Wykonawca:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu*,

- należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)  z Wykonawcą/-ami: ……………………………………………….……………………. (nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, należy do tej samej grupy kapitałowej)*;

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* właściwą odpowiedź należy zaznaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 5

Wzór umowy nr .... /ZP/17

zawarta w dniu …………...2017 r. w wyniku przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

.........................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a

............................................................................................................................. reprezentowaną przez:

.........................................................................................

.........................................................................................

zwaną dalej w tekście Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

Zakup przedmiotu zamówienia jest współfinansowany ze środków Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD  na lata 2017-2020 „

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest wyposażenie sali hybrydowej w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji USK w Białymstoku., poprzez dostawę fabrycznie nowych:

  - cyfrowego angiograf do badań serca i naczyń– 1 szt.,

  - stołu angiograficzny z pływającym blatem – 1 szt,

  - aparatu do znieczulania – 1 szt.,

  - kolumny chirurgicznej – 1 szt,

  - kolumny anestezjologiczej  - 1 szt,

zwanych dalej Sprzętem,  wyszczególnionych w Załączniku nr 1 (Formularz cenowy) oraz Załączniku nr 1.1  (Arkusze parametrów granicznych i jakościowych). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z Sprzętem instrukcje obsługi w języku polskim, oraz karty gwarancyjne na poszczególne elementy Sprzętu.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy cenę zawartą w Ofercie zgodnie z „Formularzem cenowym” na łączną wartość brutto: ………………………………………………………………… zł (słownie: ……………………………………………………..……………………………….……...… ).

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ceny określonej w Umowie w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z zasad funkcjonowania rynku takich jak np. zmniejszenie ceny producenckiej, zmiana stawki podatku VAT. Zmiana taka wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, uzgodnionego i podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

- Cena określona w ust. 2 nie wzrośnie, również w przypadku istotnej lub nadzwyczajnej zmiany okoliczności.

- W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku określonego modelu Sprzętu dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zmianę na produkt o tych samych albo lepszych parametrach po cenie jednostkowej nie wyższej, niż zawarta w ofercie. Zmiana taka wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada:

  - odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i organizacyjny konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy;

  - jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Sprzęt jest:

  - zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i załącznikach do niego oraz ofertą Wykonawcy;

  - wolny od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych;

  - fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy;

  - wyprodukowany w 2017 r.;

  - zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, w celu wykazania tego Wykonawca posiada wszystkie aktualne dokumenty, a do przedstawienia których w terminie 5 dni jest zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego – dotyczy sprzętu medycznego;

  - kompletny i gotowy do używania zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych lub technicznych.

    - Wykonawca oświadcza, że Sprzęt:

- posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem;

- odpowiada standardom jakościowym, funkcjonalnym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia;

- spełnia warunki uprawniające do posługiwania się oznakowaniem CE w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 i ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;

- gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego – dotyczy sprzętu medycznego;

- zapewnia wymagany poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych – dotyczy sprzętu medycznego;

- nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzenia nim;

- posiada polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej, niezbędnego do jego funkcjonowania.

§ 3

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu należytej staranności profesjonalisty, zachowując wszelkie parametry oraz wymagania i warunki techniczne, funkcjonalne i jakościowe.

  - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować wszelkie niezbędne czynności konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego i celu Umowy.

    - Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i przedstawienia testów akceptacyjnych Sprzętu określonego w §1 ust. 1 pkt. 1 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 4

- Wykonując Przedmiot Umowy, Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności do:

  - dostarczenia i rozładunku Sprzętu;

  - zabezpieczenia Sprzętu i mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zdekompletowaniem w związku z czynnościami określonymi w pkt 1;

  - właściwego oznakowania Sprzętu oznaczeniami licencyjnymi;

  - dostarczenia wypełnionych paszportów technicznych Sprzętu i pozostałej jego dokumentacji, najpóźniej z momentem przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego – dotyczy sprzętu medycznego;

  - usunięcia na swój koszt wszelkich śmieci (opakowania, taśmy, itp.), zanieczyszczeń i innych zbędnych Zamawiającemu rzeczy pozostałych po wykonaniu czynności określonych w pkt 1 - 4.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewni wszelkie materiały niezbędne do pierwszego użycia Sprzętu i jego sprawdzenia.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu projekt ochrony radiologicznej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca odpowiada w szczególności za:

  - uszkodzenie, zdekompletowanie lub zniszczenie Sprzętu oraz szkodę w mieniu Zamawiającego spowodowane przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, chociażby szkoda ta została wyrządzona wyłącznie przy okazji bez bezpośredniego związku z wykonywaniem Umowy. Nienaprawienie przez Wykonawcę szkody powstałej w okolicznościach określonych w zdaniu poprzednim, stanowi przeszkodę do podpisania protokołu odbioru. Wartość szkody może zostać ustalona w protokole podpisanym przez Strony, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na pomniejszenie jego wynagrodzenia o wartość tak ustalonej szkody;

  - wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona Umowę z tym, że dla przypisania Wykonawcy odpowiedzialności wystarczającym jest stwierdzenie, że jego działanie naruszające Umowę skutkowało chociażby nieznacznym wzrostem prawdopodobieństwa szkody.

§ 5

- Wykonawca wykona Umowę:

  - samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

  - przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

- Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

- zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania Umowy z podwykonawcą, nie później niż na 7 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru;

- przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na  jego rzecz;

- ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 6

- Przedmiot Umowy w zakresie dostawy zostanie wykonany w terminie do dnia 13.12.2017r.

- Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy wraz z fakturą lub dokumentem WZ określającym ilość i cenę jednostkową Sprzętu do …………………………………………… przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym datę dostawy i szkolenia personelu co najmniej na 5 dni przed ich planowanym terminem

- Odbiór Przedmiotu Umowy odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu realizacji umowy . Zamawiający wymaga 3 egzemplarzy oryginałów protokołu: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

- Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w Załączniku nr 1- Formularzu cenowym.

- Nazwa sprzętu, oraz pozostałych pozycji zawartych w formularzu cenowym, uwidocznionych na fakturze i wszystkich protokołach musi być identyczna jak podana przez Zamawiającego w tabeli w Załączniki nr 1 - Formularzu cenowym.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie wymagane przepisami prawa i przez producenta dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania świadczeń medycznych na Sprzęcie – dotyczy sprzętu medycznego.

- Zamawiający oświadcza, że ze względu na szczególne wymogi formalne związane z finansowaniem Przedmiotu Umowy z dotacji udzielonej przez Ministra Zdrowia, Umowa musi zostać wykonana w terminie ściśle określonym, tj. nie później niż do dnia 13.12.2017r.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona Umowy w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Odstąpienie wywiera skutek wobec całości świadczenia Wykonawcy, również wobec części świadczenia Wykonawcy, która została spełniona przed dniem wskazanym w ust. 7.

§ 7

- Po wykonaniu czynności określonych w Umowie, Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości przystąpienia do odbioru Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, najpóźniej w dniu odbioru Sprzętu, następujące dokumenty sporządzone w języku polskim (zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych):

- deklaracje zgodności CE (chyba że została złożona wraz z dokumentacja przetargową);

- karty gwarancyjne producenta;

- niezbędną dokumentację techniczną zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów technicznych, kalibracji (zakres i terminy) – jeżeli dotyczy;

- wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do poszczególnych typów Sprzętu;

- całość dokumentacji przekazywanej przez producenta.

- Zamawiający dokona odbioru po spełnieniu przez Wykonawcę innych warunków określonych w Umowie, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do odbioru Przedmiotu Umowy.

- Odbioru ze strony Zamawiającego dokona ………………………………………………..

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną okoliczności uniemożliwiające dokonanie odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedstawi je Wykonawcy na piśmie. Do czasu usunięcia przeszkód w odbiorze zostaną przerwane czynności związane z odbiorem, a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia przeszkód w realizacji odbioru w terminie nie dłuższym nie 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości.

- Przeszkodą w dokonaniu odbioru leżącą po stronie Wykonawcy jest w szczególności każda niezgodność Sprzętu z warunkami określonymi w SIWZ wraz z załącznikami i Umowie wraz z załącznikami, niedostarczenie dokumentu w języku polskim określonego w ust. 2, jak też nieprzeprowadzenie wszystkich szkoleń zgodnie z Umową. Po usunięciu przeszkód w realizacji odbioru Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość przystąpienia do odbioru.

- Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony Protokołem zdawczo-odbiorczym. Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

- Ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu, jak również zaginięcia przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego, co do potencjalnej niezgodności przedmiotu umowy ze SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo praktycznej weryfikacji dostarczonego przedmiotu umowy poprzez wykonanie badania przez niezależną jednostkę naukowo-badawczą (tj. ekspertów, rzeczoznawców, biegłych sądowych itp.) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca ponosi koszt ekspertyzy, jeśli okaże się, że przedmiot umowy jest niezgodny ze SIWZ.

§ 8

- Z tytułu należytego wykonania Umowy, w tym wykonania wszystkich obowiązków określonych w Umowie, przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:

netto: ..............................  (słownie: …………………………………………… …/100) złotych;

brutto: ..............................  (słownie: …………………………………………… …/100) złotych.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z prawidłowym wykonaniem Umowy, w szczególności: koszty dostawy Sprzętu, opakowania, załadunku, transportu z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych i ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy oraz uwzględnia rabaty, upusty i marże.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Strony wykluczają dopuszczalność waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy w ………………………………………………………………………………………

o nr…………………………………………………………………………….………………………………..

zgodny ze wskazaniem na fakturze. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z umową.

- Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego po uprzednim uzyskaniu środków finansowych z dofinansowania Ministra Zdrowia, w terminie do 60 dni od daty wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, nie później niż do dnia do 20.12.2017r.

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru bankowego i konieczności zmiany umowy z tego wynikającej.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca udziela ............ miesięcznej gwarancji na Sprzęt. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. Okres gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomiędzy złożeniem Sprzętu do magazynu …… po dokonaniu jego odbioru, do dnia poprzedzającego dzień pobrania Sprzętu celem jego zainstalowania. Po zainstalowaniu (zamontowaniu/ustawieniu/pierwszym uruchomieniu) Sprzętu, Strony dokonają sprawdzenia Sprzętu, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu z winy osoby trzeciej zostanie to odnotowane w Protokole sprawdzenia poinstalacyjnego. Domniemuje się, że Wykonawca odpowiada za wszystkie wadliwości Sprzętu niezwiązane z uszkodzeniami odnotowanymi zgodnie przez Strony w Protokole sprawdzenia poinstalacyjnego.

- Celem wykonania naprawy, Wykonawca uzyska dostęp do Sprzętu w terminie ustalonym z bezpośrednim użytkownikiem Sprzętu.

- W przypadku konieczności naprawy w okresie gwarancyjnym czas reakcji, tj. od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie ………. dni.

- Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek, zakończy się w terminie …… dni roboczych od podjęcia naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski – do ………. dni roboczych. Konieczność importu i jego dokonanie Wykonawca musi udokumentować w postaci załączników do protokołu naprawy.

- W przypadku, gdy naprawa nie zakończy się w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca zapewni element zastępczy lub sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy. Element zastępczy lub sprzęt zastępczy musi być dostarczone nie później, niż w dniu upływu terminu określonego w ust. 3. Parametry elementu / sprzętu zastępczego nie mogą być gorsze / niższe, niż Sprzętu naprawianego.

- Zamawiający może na umotywowany wniosek Wykonawcy oznaczyć dłuższy termin dostarczenia elementu / Sprzętu  zastępczego, a nawet zwolnić Wykonawcę z tego obowiązku w części lub w całości. Zwolnienie określone w zdaniu poprzednim powinno zostać połączone z określeniem czasu na jaki zwolnienie to zostaje udzielone; w braku takiego zastrzeżenia wynosi ono 3 dni.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi dostarczenia elementu / Sprzętu zastępczego, Zamawiający może podjąć na koszt i ryzyko Wykonawcy wszelkie działania konieczne dla zapewnienia zaspokojenia potrzeb Zamawiającego, które zaspokajał Sprzęt, w szczególności może we własnym zakresie nająć/wydzierżawić element / sprzęt zastępczy albo zlecać udzielanie świadczeń, do wykonywania których konieczny jest Sprzęt innemu podmiotowi.

- Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem użytkowania Sprzętu, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową Sprzętu i dostarczy ją do bezpośredniego do użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Sprzętu, wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Sprzętu - w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego  do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu, konserwacji, serwisu i naprawy:

  - zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej;

  - z należytą starannością profesjonalisty;

  - w sposób niezakłócający pracy Zamawiającego, a w przypadku, gdy zakłóceń nie da się uniknąć, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia skutecznych działań celem minimalizacji wywołanych zakłóceń;

  - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zakresu BHP i ppoż.;

  - zgodnie z właściwościami Sprzętu;

  - z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych (części zamiennych i innych materiałów wykorzystywanych do naprawy) nowych, oryginalnych i odpowiedniej jakości.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie Sprzętu ze względu na jego niesprawność, przy czym każda rozpoczęta doba niesprawności Sprzętu powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Czas planowych przeglądów Sprzętu przeprowadzanych bez zwłoki, nie wydłuża okresu gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji również po upływie okresu jej obowiązywania, jeżeli wadę, usterkę lub inną niesprawność zgłosił w okresie gwarancji. Zastrzeżenie zdania poprzedniego stosuje się również w sytuacji, gdy nieusunięcie lub nienależyte usunięcie usterki zgłoszonej w okresie gwarancji, skutkowało dalej idącym uszkodzeniem rzeczy lub pogłębieniem niesprawności nawet po upływie okresu gwarancji.

- Wykonawca zapewni obecność posiadającego odpowiednie kompetencje przedstawiciela Wykonawcy, przy czynnościach pobraniu Sprzętu z magazynu ……………., rozpakowania, instalacji i pierwszego uruchomienia Sprzętu. Wykonawca nie może bronić się wadliwością wykonania czynności określonych w zdaniu poprzednim chyba, że obecny przedstawiciel Wykonawcy niezwłocznie wskazywał na wadliwe przeprowadzanie tychże czynności - wskazując prawidłowy sposób ich wykonania.

- Zawieszenie określone w ust. 1 nie może trwać dłużej niż ………………..

§ 10

- Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Sprzętu przez czas równy okresowi udzielonej gwarancji, nie krócej niż przez 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy, jak również w przypadku opóźnienia przenoszącego 5 dni roboczych, Zamawiający może zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy naprawę osobie trzeciej. Należności określone w zdaniu poprzednim są płatne w terminie 10 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego przez Zamawiającego; postanowienie § 14 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia, na warunkach określonych w odrębnej umowie, odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego.

- Mając na uwadze postęp technologiczny, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć części zamienne dostępne na rynku w dniu naprawy, zapewniające niezakłóconą pracę sprzętu, gdy niemożliwa będzie wymiana uszkodzonych części na takie same.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem ex tunc w przypadku:

- opóźnienia Wykonawcy w należytym wykonaniu Umowy przenoszącego 10 dni roboczych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 – 8;

- powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o złożeniu przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy, jak też oświadczeń określonych w § 2;

- niezgodności Sprzętu zaoferowanego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy albo Sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy z warunkami określonymi w SIWZ i załącznikach do niego lub w Umowie i załącznikach do niej;

- zniszczenia, zdekompletowania lub uszkodzenia Sprzętu przez Wykonawcę lub wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie dopuszczonym przez te ustawy;

- innego rażącego naruszenia Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający składa zachowując formę pisemną nie później niż w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiajacego informacji o zajściu okoliczności określonej w ust. 1 lub § 6 ust. 7 - 8

- W przypadkach określonych w ust. 1, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że naruszenie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części w zakresie tych elementów Sprzętu, co do których nastąpiło bezpośrednio naruszenie Umowy określone w ust. 1.

- Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody powstałej w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

  - 0,2 % wartości umowy brutto, określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy względem terminów określonych w Umowie, a w szczególności w:

- § 2 ust. 2 pkt 5,

- § 7 ust. 2,

- § 9 ust. 3 – 5,

- § 9 ust. 9;

  - 2 % wartości umowy brutto, określonej w § 8 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia obowiązkowi określonemu w § 9 ust. 10 – 11;

  - 5 % wartości umowy brutto, określonej w § 8 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia warunkom określonym w § 2;

  - 1 % wartości umowy brutto, określonej w § 8 ust. 1 za każdy niedostarczony w terminie dokument określony w § 8 ust. 2, jeżeli pomimo jego braku doszło do odbioru;

  - 10 % wartości Umowy brutto, określonej w § 8 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

    - Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

    - W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Zamawiający wystawi i przesyła dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

    - Po upływie terminu określonego w ust. 3 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokumentu obciążeniowego),  wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

    - Jeżeli Wykonawca uchybił terminowi określonemu w § 9 ust. 4 (z zastrzeżeniem § 9 ust. 6) dochowując jednak terminu określonego w § 9 ust. 5, kary umownej określonej w ust. 1 pkt 1 lit. c za naruszenie § 9 ust. 4 nie nalicza się.

    - Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

§ 13

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych w zakresie:

- wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość dostawy objętej Umową;

- dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

- warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z jej celem wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności;

- numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego Umowie;

- zmiany postanowień Umowy korzystnej dla Zamawiającego, a polegające w szczególności na wydłużeniu okresu gwarancji, zastąpienia Sprzętu urządzeniami o wyższych parametrach lub funkcjonalności;

- zmiany parametrów lub innych cech charakterystycznych Sprzętu, w tym zmiana numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu, zmiana elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany, zmiana sposobu konfekcjonowania – tj. zamienny/równoważny produkt o niegorszych parametrach technicznych, produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony po cenie nie wyższej niż cena określona w Umowie.

- Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować wzrostem wartości wynagrodzenia Wykonawcy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

- Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 pkt 2 – 3 i 6 na wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia przez niego konieczności zmiany oraz udokumentowania okoliczności uzasadniających dopuszczalność zmiany Umowy.

§ 14

- Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest w zakresie:

- Dostawy …………………….………… tel.: ………………, fax:………….…….. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę;

- obowiązków gwarancyjnych…………………………….………… tel.: …………………, fax: ……….…….. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących umowy  jest: ...................... tel.: ............................ lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu  jest: ...................... tel.: ............................ lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu  jest: ...................... tel.: ............................ lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

§ 15

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zamawiającego czynności prawnych lub faktycznych, których skutkiem byłaby zmiana wierzyciela Zamawiającego albo upoważnienie osoby trzeciej do zarządzania wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego. Zgoda musi zostać wyrażona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

- Załączniki do Umowy oraz dokumentacja postępowania o nr …………. istotna dla określenia zakresu zobowiązania Wykonawcy (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi udzielane w toku postępowania na pytania Wykonawców) stanowią integralną cześć Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy wykonywaniu Umowy będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania drugiej Stronie, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                             		      ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do Umowy ……………………………

Oznaczenie postępowania: ……………….

PROTOKÓŁ ZDAWCZO –ODBIORCZY

sporządzony w dniu ………………

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku |  |
| ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A |  |
| 15-276 Białystok |  |

- Zamawiający na podstawie umowy nr ………………… z dnia ………… odbiera następujący Sprzęt:

| Lp. | Producent sprzętu | Dokładny opis dostarczonego sprzętu, zgodnego z ofertą i umową: określający nazwę, typ, model, nr katalogowy, producenta, rok produkcji | Nr fabryczny/ seryjny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |

- Zamawiający oświadcza, że:

- Wykonawca dokonał dostawy ww. sprzętu w dniu ……………………………….;

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- dostarczony Sprzęt jest zgodny w zakresie ilościowym i rzeczowym oraz spełnia wszystkie parametry techniczne i inne wymogi określone szczegółowo w SIWZ wraz z załącznikami oraz Umowie wraz z załącznikami;

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty określone w SIWZ wraz z załącznikami oraz Umowie wraz z załącznikami, sporządzone w języku polskim i prawidłowo uzupełnione;

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

- Wykonawca wykonał inne obowiązki określone w Umowie, wg wiedzy Zamawiającego na dzień podpisania niniejszego protokołu;

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

- Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do dostarczonego Sprzętu oraz wykonania innych obowiązków Wykonawcy

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………….

- Wykonawca oświadcza, że Sprzęt jest produktem fabrycznie nowym, a data jego produkcji nie jest wcześniejsza niż 2017 r.

Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Do dnia podpisania niniejszego protokołu zostały dostarczone Zamawiającemu następujące dokumenty, do ww. Sprzętu:

- ……………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………

- Zamawiający odmawia podpisania Protokołu (wstrzymuje czynności odbiorowe) z uwagi na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |

Załącznik nr 6a

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji oświadczam, że:

- wobec ww. Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*

- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – w załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.*

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 6a

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu dostawę sprzętu do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji oświadczam, że wobec ww. Wykonawcy nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne.

dnia

#### /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.