ZP/X/17/633 Białystok, dnia 24.10.2017 r.

**WYJAŚNIENIA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu
 do kontrapulsacji i systemu do badań elektrofizjologicznych, nr sprawy 65/2017.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

**Dotyczy pakietu nr 2:** Zwracamy się z prośbą o wskazanie posiadanego aktualnie przez Zamawiającego modelu wielofunkcyjnego systemu do badań elektrofizjologicznychdla konieczności zapewnienia zgodności sytemu archiwizacji z dotychczas używaną bazą danych zabiegów i pacjentów lub możliwości importu posiadanych danych do nowego systemu, co stanowi wymaganie w postawione przez Zamawiającego w punkcie I.10 Załącznika nr 1.2.

**Odpowiedź:**

Posiadamy system ProLab firmy Bard.

**Pytanie nr 2:**

**Dotyczy pakietu nr 2:** Zwracamy się z prośbą o wskazanie wymagań Zamawiającego w zakresie podstawowej charakterystyki wzmacniacza i oprogramowania dla wielofunkcyjnego systemu do badań elektrofizjologicznych takich jak:

1. ilość kanałów wzmacniacza, w tym dla sygnałów wewnątrzsercowych,
2. rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego,
3. prędkość próbkowania,
4. prędkość przesuwu zapisu EKG na ekranie czasu rzeczywistego,
5. filtry przeciwzakłóceniowe.

**Odpowiedź:**

Wymagania w zakresie podstawowej charakterystyki wzmacniacza i oprogramowania:

1. kanały: minimum 12 ekg powierzchniowego, 2 stymulacyjne, 2 ciśnieniowe (w tym dwa kompatybilne kable), 80 wewnątrzsercowych bipolarnych (160 UNI)
2. rozdzielczość: 16 bit
3. prędkość próbkowania: minimum 1,2 kHz
4. przesuw ekg: minimum 25 - 800 mm/s
5. filtry: przeciwdefibrylacyjny, samoadaptacyjny, sieciowy z regulacją

Jednocześnie Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 03.11.2017r. do godz. 10.00 - składanie ofert
* 03.11.2017r. o godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.