ZP/X/17/648 Białystok, dnia 25.10.2017 r.

**WYJAŚNIENIA cz. 2**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG z kolorowym dopplerem, nr sprawy 67/2017.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy   
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

**Dotyczy pkt. XIII Załącznika 1.1 - Arkusz Parametrów Granicznych i Jakościowych**

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG jednego z największych producentów który posiada obrazowanie panoramiczne w trybie 2D w czasie rzeczywistym na zaoferowanych głowicach na długości 227 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. aparat.

Dokonuje się zatem modyfikacji treści pkt XIII Załącznika 1.1 z dn. 20.10.2017r. w sposób następujący:

Treść dotychczasową: *Obrazowanie panoramiczne w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym na zaoferowanych głowicach na długości min. 50 cm*

Zastępuje się treścią: *Obrazowanie panoramiczne w trybie Dopplera kolorowego lub w trybie 2D w czasie rzeczywistym na zaoferowanych głowicach na długości min. 50 cm*

Zamawiający rezygnuje z oceny punktowej ww. parametru. Jest to wymaganie graniczne.

**Pytanie nr 2:**

**Dotyczy pkt XIV.6 Załącznika 1.1 - Arkusz Parametrów Granicznych i Jakościowych**

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z „Możliwość rozbudowy o opcję Zastosowania biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji – tracking igły biopsyjnej wraz z wyświetlaniem toru biopsyjnego na nałożonych obrazach CT/USG w czasie rzeczywistym”

Czy Zamawiający dopuści aparat bez opcji biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji, która nie jest stosowana w przypadku badań naczyniowych?

**Odpowiedź:**

Tak.

Jednocześnie Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 03.11.2017r. do godz. 10.00 - składanie ofert
* 03.11.2017r. o godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.