ZP/XII/17/903 Białystok, dnia 05.12.2017 r.

**WYJAŚNIENIA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy, nr sprawy 77/2017.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań

i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Pakietu nr 48:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Dufour wykonanego z silikonu z balonem
o pojemności 60 ml (dla cewnika CH 20) oraz 70 ml (dla cewnika CH 22). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Pakietu nr 14:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kaniulacji tętnic udowych 20G/dł. 160 mm z kaniulą o dł. 70 mm, śr. wew. 0,95 mm oraz prowadnicą drucianą o dł. 45 cm, śr.0,025”?Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy Pakietu nr 36: W związku z faktem iż oferowane przez naszą firmę zestawy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi są produktami najwyższej jakości a ich budowa zapewnia prawidłową pracę i transmisje sygnału bez konieczności stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych, prosimy o dopuszczenie zestawów bez dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych typu ROSE, których producent gwarantuje równie precyzyjny pomiar jak w liniach, w których musi być stosowany eliminator zakłóceń rezonansowych ROSE? Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy Pakietu nr 36: Czy Zamawiający dopuszcza aby zestawy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi były kompatybilne z kablami do monitora Mindray, które są kompatybilne z zaoferowanymi przez Wykonawcę zestawami do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi? Każda firma oferująca na rynku polskim zestawy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi posiada własne kable które są kompatybilne z monitorami będącymi w posiadaniu Zamawiającego. W przypadku uznania oferty naszej firmy jako najkorzystniejszej w danym zadaniu zobowiązujemy się do dostarczenia kabli kompatybilnych z monitorami Mindray. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 8 ust. 4).

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy wzoru umowy: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

„ 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. 0,2 % Wartości nienależycie realizowanej części przedmiotu Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia należytej realizacji Zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nienależycie realizowanej części przedmiotu Umowy;
2. 0,2 % Wartości reklamowanej części przedmiotu Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za

każdy dzień opóźnienia w:

* dostarczeniu brakujących Towarów,
* rozpatrzeniu reklamacji Towaru,
* dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części przedmiotu umowy;

1. 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
2. 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (10 sterylnych koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu,
z przeliczeniem zamawianej ilości.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 13: Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wraz z regulatorem przepływu leku cytostatycznego może tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera w szczególności: kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przeźroczyste dreny, 2 dodatkowe wloty, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia podaży leku przeźroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostatycznego, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku cytostatycznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty. Produkt pakowany pojedynczo w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 14: Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wraz z regulatorem przepływu leku cytostatycznego może tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera w szczególności: kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przeźroczyste dreny, 4 dodatkowe wloty, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia podaży leku przeźroczysta
o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostatycznego, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku cytostatycznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty. Produkt pakowany pojedynczo w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 18:Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wraz z regulatorem przepływu leku cytostatycznego może tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera w szczególności: kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przeźroczyste dreny, 2 dodatkowe wloty, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia podaży leku przeźroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostatycznego, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku cytostatycznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty. Produkt pakowany pojedynczo w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 19: Czy Zamawiający dopuści - system do bezpiecznej infuzji leków cytostatycznych przez personel medyczny, w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju kontaminacji. Zestaw ten oferuje szeroki zakres linii centralnych, który wraz z regulatorem przepływu leku cytostatycznego może tworzyć kompletny system. Zestaw zawiera w szczególności: kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, przeźroczyste dreny, 2 dodatkowe wloty, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemnik wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia podaży leku przeźroczysta o długości 160cm, regulator przepływu leku cytostatycznego, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką, zakrętki hydrofobowe. Regulator przepływu leku cytostatycznego jest liderem na rynku i może być stosowany zamiast elektrycznych pomp tworząc kompletny system i regulując koszty. Produkt pakowany pojedynczo w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy Pakietu nr 69:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy Pakietu nr 69:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13, 14, 18 i pozycji 19 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 2:Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (pakowany pojedynczo). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 11:Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (10 sterylnych koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy Pakietu nr 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy Pakietu nr 69: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18:**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1:Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na zestaw do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, dla dorosłych, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, stałe i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie, o dł. cewnika 15 cm, 20cm, 30 cm, cewnik dwukanałowy, 14/18G, w zestawie: rozszerzadło, strzykawka, prowadnica, skalpel, kateter, igła 18G, dł. igły 7 cm.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na zestaw do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, dla dorosłych, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, stałe
i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie, o dł. cewnika 16cm, 20cm, 30 cm, cewnik dwukanałowy, 16/16G, w zestawie: rozszerzadło, strzykawka, prowadnica, skalpel, kateter, igła 18G, dł. igły 7 cm.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy Pakietu nr 26 : Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie automatycznego (pasywnego) plastikowego rozwiązania zabezpieczającego ostrze igły przed przypadkowym zakłuciem pozbawionego ostrych krawędzi. Kaniule dożylne z metalowym zabezpieczeniem oferowane są na rynku polskim tylko przez firmę Braun i nie mają swojego odpowiednika tym samym nie jest możliwe złożenie oferty równoważnej spełniającej wymagania zawarte w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy kaniule dożylne mają być wykonane
z poliuretanu czy FEP?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa tworzywa, z którego mają być wykonane kaniule. Zamawiający dopuszcza oba rodzaje tworzywa.

**Pytanie nr 22:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający oczekuje, by kaniule mają posiadać minimum cztery paski kontrastujące w RTG?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa ilości pasków.

**Pytanie nr 23:**

Dotyczy Pakietu nr 16:Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na łyżki do laryngoskopu światłowodowego, dla dorosłych, jednorazowego użytku. Typ MAC, w rozmiarze 2 - 4, plastikowa, mikrobiologicznie czysta, pakowane pojedynczo.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Uwaga. Zamawiający informuje, iż uzupełnia opis ww. łyżek poprzez dodanie następującego parametru: ***W przypadku łyżek w rozm. 4 wymagane jest, aby odległość od końcówki łopatki do końcówki światłowodu wynosiła 3-4 cm.***

**Pytanie nr 24:**

Dotyczy Pakietu nr 26: Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na kaniula z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z automatycznym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia) z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 6 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, w rozmiarach 22-14G. Nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, rozmiary i oznaczenia kolorami w skali międzynarodowej ISO.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 25:**

Dotyczy Pakietu nr 26: Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy kaniule dożylne mają być wykonane z poliuretanu czy FEP?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza oba rodzaje tworzywa.

**Pytanie nr 26:**

Dotyczy Pakietu nr 26: Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający oczekuje by kaniule mają posiadać minimum cztery paski kontrastujące w RTG?.

**Odpowiedź:**

Kaniule mają posiadać min. 3 kontrastujące w promieniach rtg.

**Pytanie nr 27:**

Dotyczy Pakietu nr 26: Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na kaniula z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z automatycznym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia)
z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z zastawką antyzwrotną,
w rozmiarach 22-14G. Nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, rozmiary i oznaczenia kolorami w skali międzynarodowej ISO.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 28:**

Dotyczy Pakietu nr 30:Wnosimy o dopuszczenie sterylnego drenu do ssaka o długości 200cm, który posiada uniwersalne końcówki elastyczne, dzięki temu dren można łatwo i pewnie połączyć dren z sakiem czy innym produktem medycznym.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 29:**

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 1:Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści wkłady jednorazowe o pojemności 2L i 3L (obecny zapis faworyzuje firmę COVIDIEN), wkłady posiadają pokrywę o średnicy 13,5cm, posiadają zastawkę hydrofobową automatycznie odcinającą ssanie w momencie wypełnienia worka, port ortopedyczny
o średnicy 12mm. Wkłady dodatkowo posiadają filtr antybakteryjny dzięki czemu zmniejsza się koszty związane
z zakupem filtrów antybakteryjnych.. Wkłady są bez zawartości PCV oraz posiadają jeden króciec schodkowy na pokrywie umożliwiający podłączenie drenów od różnych producentów (przyłącze do próżni znajduje się na pojemniku). Wkłady posiadają wygodna pętlę do demontażu oraz szeroki otwór do wsypywania proszku żelującego lub pobrania wydzieliny do badań.Wkłady są przystosowane do pracy z ssakami próżniowymi oraz elektrycznymi. W przypadku wyrażenia pozytywnej odpowiedzi dopuszczenia dostarczymy bezpłatnie na czas trwania umowy pojemniki kompatybilne z w/w wkładami.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 30:**

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 2: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w miejsce drenu o długości 220 cm dren o długości 200 cm lub 210 cm do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 31:**

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 4: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie proszku żelującego w opakowaniach 2kg z odpowiednim przeliczeniem.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 32:**

Dotyczy Pakietu nr 33 poz. 1: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści wkłady jednorazowe o pojemności 2L, wkłady posiadają pokrywę o średnicy 13,5cm, posiadają zastawkę hydrofobową automatycznie odcinającą ssanie w momencie wypełnienia worka, port ortopedyczny o średnicy 12mm. Wkłady dodatkowo posiadają filtr antybakteryjny dzięki czemu zmniejsza się koszty związane z zakupem filtrów antybakteryjnych. Wkłady są bez zawartości PCV oraz posiadają jeden króciec schodkowy na pokrywie umożliwiający podłączenie drenów od różnych producentów (przyłącze do próżni znajduje się na pojemniku). Wkłady posiadają wygodna pętlę do demontażu oraz szeroki otwór do wsypywania proszku żelującego lub pobrania wydzieliny do badań. Wkłady są kompatybilne z systemem ssania ASPIRATOR. W przypadku wyrażenia pozytywnej odpowiedzi dopuszczenia dostarczymy bezpłatnie na czas trwania umowy pojemniki kompatybilne z w/w wkładami oraz osprzęt mocujący.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 33:**

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 1: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wydzieli i dopuści wkłady jednorazowe o pojemności 1L, 2L lub 3L (do wyboru przez Zamawiającego), które są kompatybilne z ssakami i osprzętem firmy Medela, oferowane wkłady posiadają filtr przeciwbakteryjny oraz zastawkę hydrofobową zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu. Wkłady są bez zawartości PCV oraz posiadają uniwersalny króciec schodkowy na pokrywie o średnicy 7,2 - 12mm, umożliwiający podłączenie drenów od różnych producentów (przyłącze do próżni znajduje się na pojemniku). Wkłady posiadają wygodna pętlę do demontażu oraz szeroki otwór do wsypywania proszku żelującego. Wkłady są kompatybilne z ssakami Medela bez konieczności stosowania dodatkowych łączników czy redukcji. W przypadku dopuszczenia dostarczymy na czas trwania umowy pojemniki kompatybilne z w/w wkładami, oraz osprzęt mocujący.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 34:**

Dotyczy Pakietu nr 35: Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści wkłady jednorazowe o pojemności 1L z drenem 1,80 lub 3 m, wkłady posiadają zastawkę hydrofobową automatycznie odcinającą ssanie w momencie wypełnienia worka. Wkłady dodatkowo posiadają filtr antybakteryjny dzięki czemu zmniejsza się koszty związane z zakupem filtrów antybakteryjnych.. Wkłady są bez zawartości PCV oraz posiadają jeden króciec schodkowy na pokrywie umożliwiający podłączenie drenów od różnych producentów (przyłącze do próżni znajduje się na pojemniku). Wkłady posiadają wygodna pętlę do demontażu oraz szeroki otwór do wsypywania proszku żelującego lub pobrania wydzieliny do badań. Wkłady są kompatybilne z ssakami Drager. W przypadku wyrażenia pozytywnej odpowiedzi dopuszczenia dostarczymy bezpłatnie na czas trwania umowy pojemniki kompatybilne z w/w wkładami oraz uchwyty.
**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 35:**

Dotyczy załącznika nr 2 Formularz ofertowy pkt 3: Prosimy o potwierdzenie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska
i Zamawiający miał na myśli dostawy przez okres 12 m-cy?

**Odpowiedź:**

Tak. Prawidłowe brzmienie pkt 3 to:

*„Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie (w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania) licząc od daty zawarcia umowy przez okres* ***12 miesięcy*** *oraz dostarczymy
zamówiony towar najpóźniej w terminie maksymalnie:* ***.........dni\*\*\**** *(maksymalnie 7 dni roboczych) od daty złożenia zapotrzebowania faksem lub listownie.”*

**Pytanie nr 36:**

Dotyczy załącznika nr 4: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 37:**

Dotyczy § 3 ust. 12, 13 wzoru umowy: Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: […] z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 38:**

Dotyczy § 6 ust. 4 wzoru umowy: Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: […] po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 39:**

Dotyczy § 7 ust. 1 wzoru umowy: Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej umowy (według stanu na dzień odstąpienia) /dostawy, a nie od wartości umowy brutto. Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie, a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem, aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 40:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3-6: Czy Zamawiający będzie wymagać strzykawek z rozszerzoną skalą o min. 20%, co pozwoli na szersze wykorzystanie strzykawek o mniejszej pojemności.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 41:**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 7: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek w opakowaniach po 50 szt. oraz możliwość podania ceny za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w poz. 7 (strzykawki jedn. uż. 3-częściowe typu luer lock 20 ml) **popełnił omyłkę i wymaga 3 000 szt.** **(zamiast 3 000 op.).** Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze po 50 szt.

**Pytanie nr 42:**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 9: Czy Zamawiający będzie wymagał strzykawek z dwustronną skalą pomiarową pozwalającą na dokładniejszy odczyt podawanego leku.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 43:**

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2 i 4: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek, które posiadają oświadczenie producenta pomp infuzyjnych firmy B.Braun o możliwości używania w tychże pompach bez umieszczenia w starej instrukcji obsługi pompy.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 44:**

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 2: Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów wymaga, aby igły 1,1 oraz igły 1,2 były krótko i długościęte.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 45:**

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga, aby igły iniekcyjne posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 46:**

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-3 i 5: Czy Zamawiający wymaga, aby igły pochodziły od jednego producenta w celu łatwiejszej identyfikacji przez personel medyczny?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 47:**

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 1-4: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby na każdym pojedynczym przyrządzie znajdowała się nazwa producenta, co pozwoli Zamawiającemu na szybką identyfikację producenta aparatu do płynów infuzyjnych i krwi po użyciu w razie zaistnienia incydentu medycznego?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 48:**

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 1-4: Czy Zamawiający będzie stosował zaoferowane przyrządy w leczeniu dzieci, kobiet ciężarnych oraz kobiet karmiących? Jeśli tak to czy zgodnie z dyrektywą 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 roku zaoferowane przyrządy mają być wykonane z materiałów nie zawierających ftalanów?

Czy na potwierdzenie tego wymogu Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia producenta o braku ftalanów oraz karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego dla zaoferowanych przyrządów?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 49:**

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łyżek do laryngoskopu mikrobiologicznie czystych spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, przy czym w przypadku łyżek w rozm. 4 wymagane jest, aby odległość od końcówki łopatki do końcówki światłowodu wynosiła 3-4 cm.

**Pytanie nr 50:**

Dotyczy pakietu nr 18 poz. 1-3: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników pakowanych w opakowanie foliowe spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 51:**

Dotyczy pakietu nr 18 poz. 4 i 5: Czy Zamawiający będzie wymagał cewników do odsysania z końcówkami cewników (konektorami) półprzezroczystymi różnokolorowymi w zależności od rozmiaru, co zapewni możliwość kontroli wydzieliny podczas odsysania.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 52:**

Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych w rozm. 22-14G z automatycznym plastikowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły oraz z 3 wtopionymi paskami kontrastującymi spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ. Nadmieniamy, że rodzaj tworzywa z jakiego jest wykonany zatrzask zabezpieczający igłę po wyjęciu, czy ilość pasków kontrastujących nie wpływają na cechy użytkowe kaniuli bezpiecznej.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 53:**

Dotyczy pakietu nr 37 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości na 3 686 op.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 54:**

Dotyczy pakietu nr 42 poz. 9: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej 10 ml do zestawów żywieniowych i zgłębników do pompy Flocare spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ. Prośbę swą kierujemy, ponieważ nie występują strzykawki dwuczęściowe do pomp flocare.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 55:**

Dotyczy pakietu nr 45 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika do pobierania próbek wydzielin z drzewa oskrzelowego o pojemności 10-20 ml spełniający resztę postawionych wymagań w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 56:**

Dotyczy pakietu nr 52 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie worków na mocz z rozstawem otworów na wieszak 15-17 cm spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 57:**

Dotyczy Pakietu nr 40 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści łącznik „martwa przestrzeń” z rury karbowanej rozciągliwej o długości 15 cm po rozciągnięciu z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem używa w/w łącznik.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 58:**

Dotyczy Pakietu nr 63: Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy do aparatów do znieczulania (Julian i Primus dla dorosłych, rury karbowane (na zewnątrz i wewnątrz) z PE, dł. rur 160 cm, długość rury do worka 80 cm, bezlateksowy worek oddechowy poj. 2 l, trójnik Y z dwoma portami, łącznik kolankowy z portem luer-lock z wkręcanym koreczkiem, zatyczka 22mmF założona na kolanko zapobiegająca dostawaniu się ciał obcych do wnętrza układu i umożliwiająca wykonanie testu szczelności, elastyczne złącza 22mmF od strony aparatu wykonane z EVA, czyste mikrobiologicznie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 59:**

Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową renomowanej firmy Ambu klasycznego kształtu z luźnym niewbudowanym w korpus maski drenem pozwalającym na bezpieczne ułożenie balonika kontrolnego w kąciku ust pacjenta, z oznaczeniem rozmiaru maski, wagi pacjenta i objętości wypełnienia mankietu na baloniku kontrolnym, ze wzmocnionym koniuszkiem nie podwijającym się w trakcie zakładania maski, jednorazowego użytku, sterylną, pojedynczo pakowaną w opakowanie typu papier-folia kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, w rozmiarach 1-6?Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem używa w/w maski krtaniowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 60:**

Dotyczy Pakietu nr 14:Zwracamy się z prośba o dopuszczenie zestawów do kaniulacji tętnic udowych. Skład zestawu: igła Selingera 21 G/ dł. 25 mm, cewnik dotętniczy wykonany z PTFE o dł. 76 mm, śr. wew. 0,8 mm, obsadka cewnika z końcówką luer-lock, prowadnica druciana wykonana ze stali nierdzewnej o dł. 25 cm z zakończeniem prostym, kompatybilna z igłą Selingera i cewnikiem dotętniczym.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 61:**

Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 2:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra przeznaczonego dla noworodków charakteryzującego się powierzchnią filtrowania 1,65cm2 (zamiast wymaganego w SIWZ o powierzchni filtrowania 2cm2) spełniającego wszystkie pozostałe parametry.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 62:**

Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne dożylne z portem i skrzydełkami, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 dobrze widocznymi paskami kontrastującymi w RTG, przezroczysta komora kontrolna z mikroporowatym, hydrofobowym filtrem, korek portu bocznego domykany standardowo?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 63:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne z portem bocznym, kaniule posiadają przezroczystą komorę kontrolną z mikroporowatym, hydrofobowym filtrem ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 64:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby port dostępu bocznego umieszczony był centralnie pomiędzy skrzydełkami kaniuli, zapewniając całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 65:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści koreczki opakowane w blister zawierający kilka koreczków, możliwość podzielenia blistra na pojedyncze sztuki przy pomocy nożyczek lub oderwanie pojedynczego koreczka ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 66:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 67:**

Dotyczy Pakietu nr 57: Czy Zamawiający dopuści: wysokociśnieniowy system do drenażu ran o pojemności 200 ml, butelka przeźroczysta z tłoczoną wyraźną podziałką?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 68:**

Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 69:**

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści równoważny system do odsysania, posiadający pokrywę o śr. 13,5 cm i port dostępowy o śr. 30 mm, pod warunkiem nieodpłatnego doposażenia w kompatybilne pojemniki wielorazowe i mocowniki? Pozostałe jak w SIWZ.

Umożliwi to zaoferowanie systemu Vacsax, najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (potwierdzone badaniami laboratoryjnymi), co spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych (Obwieszczenie z dnia 28. 10.2015r,)

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 70:**

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści dreny z dwoma elastycznymi, nieprzeźroczystymi końcówkami typu lejek, kompatybilnymi z oferowanym systemem, o długości 210cm lub 300 cm, pakowanymi podwójnie (foliowe wewnętrzne i foliowo-papierowe zewnętrzne)?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 71:**

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści dren gładki, pozostałe jak w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 72:**

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w opakowaniu 750g, przy jednoczesnym przeliczeniu ilości na 30 szt.?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 73:**

Dotyczy Pakietu nr 33 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści równoważny system do odsysania, jak w pakiecie 32, posiadający pokrywę o śr. 13,5 cm i port dostępowy o śr. 30 mm, pod warunkiem nieodpłatnego doposażenia
w kompatybilne pojemniki wielorazowe i mocowniki? Wkłady sprasowane do wys. 14 cm, by ograniczyć koszty transportu i przechowywania; rozprężają się po podłączeniu do próżni. Pozostałe jak w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 74:**

Dotyczy Pakietu nr 34 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści równoważny system do odsysania, jak w pakiecie 32 i 33,
o pojemnościach 1l i 2l, pod warunkiem nieodpłatnego doposażenia w kompatybilne pojemniki wielorazowe? Wkłady wykonane z wysoko zagęszczonego polietylenu (bez zawartości PCV). Pozostałe jak w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 75:**

Dotyczy Pakietu nr 35: Czy Zamawiający dopuści równoważny system do odsysania, jak w pakiecie 32, 33 i 34,
o pojemności 1l, pod warunkiem nieodpłatnego doposażenia w kompatybilne pojemniki wielorazowe oraz mocowniki?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 76:**

Dotyczy Pakietu nr 76:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2 i poz.3 do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 77:**

Dotyczy Pakietu nr 37:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny elektrod EKG w przeliczeniu na opakowania jednostkowe po 50 sztuk.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 78:**

Dotyczy Pakietu nr 57:Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z wysokociśnieniowym systemem do drenażu ran
o pojemności 200ml, wyposażonym w dren o długości 115cm, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 79:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6:Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki dwuczęściowej 20ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 80:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawki trzyczęściowej 20ml w opakowaniu po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w poz. 7 (strzykawki jedn. uż. 3-częściowe typu luer lock 20 ml) **popełnił omyłkę i wymaga 3 000 szt.** **(zamiast 3 000 op.).** Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze po 50 szt.

**Pytanie nr 81:**

Dotyczy Pakietu nr 19: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania nebulizatora do inhalacji o długości drenu 210 cm. Pozostałe parametry jak w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 82:**

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1-2:Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane igły posiadały na opakowaniu jednostkowym informację czy ostrze jest krótko- czy długo ścięte?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 83:**

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1-2: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł 1,1 i 1,2 krótko oraz długo ściętych, zamawianych w zależności od potrzeb szpitala?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 84:**

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1-2: Czy Zamawiający oczekuje, aby w celu łatwiejszej identyfikacji igły pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 85:**

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1-2: Czy Zamawiający oczekuje, by na opakowaniu zbiorczym a'100 sztuk znajdowało się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 85:**

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1-2: Czy Zamawiający oczekuje, by napisy na pojedynczych opakowaniach były w kolorze rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO w celu łatwiejszej ich identyfikacji?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 87:**

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 88:**

Dotyczy Pakietu nr 16:Czy Zamawiający dopuści w łyżki światłowodowe, jednorazowego użytku, metalowe, niesterylne, zdezynfekowane, gotowe do użytku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że łyżki będą mikrobiologicznie czyste lub sterylne oraz w przypadku łyżek w rozm. 4 wymagane jest, aby odległość od końcówki łopatki do końcówki światłowodu wynosiła 3-4 cm.

**Pytanie nr 89:**

Dotyczy Pakietu nr 74: Czy Zamawiający wyraz zgodę na wydzielenie pozycji IV. Okularki do fototerapii noworodków do osobnego pakietu co pozwoli złożenie większej ilości ofert, a tym samym uzyskanie lepszej ceny?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 90:**

Dotyczy Pakietu nr 74: Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, wykonane z nierozciągliwego materiału bez zawartości lateksu, z regulowanym zapięciem na rzepy (w dwóch miejscach), gwarantującym szczelne przyleganie, z tylna częścią dopasowującą się do kształtu głowy noworodka i kształtem okularków redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną, dostępne w trzech rozmiarach: <28cm, od 28 do 34 cm i >34cm ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 91:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3-6:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach strzykawek ze skalą rozszerzona o 20 %.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 92:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 93:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7:Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w poz. 7 (strzykawki jedn. uż. 3-częściowe typu luer lock 20 ml) **popełnił omyłkę i wymaga 3 000 szt.** **(zamiast 3 000 op.).** Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze po 50 szt.

**Pytanie nr 94:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8:Czy Zamawiający dopuści, żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę 50/60 ml?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 95:**

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4:Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 96:**

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1-4:Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu, aby przyrządy były w całości wolne od PCV - dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 97:**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3:Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 98:**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 7-8:Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 99:**

Dotyczy Pakietu nr 25 poz. 1:Proszę o dopuszczenie kaniuli dotętniczej typu FloSwitch wykonanej z PUR. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 100:**

Dotyczy Pakietu nr 25 poz. 2:Proszę o dopuszczenie kaniuli dla noworodków wykonanej z PUR lub z FEP. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 101:**

Dotyczy Pakietu nr 26:Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z PTFE?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 102:**

Dotyczy Pakietu nr 26:Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z automatycznym, plastikowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 103:**

Dotyczy Pakietu nr 26: Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z automatycznym, plastikowo-metalowym zatrzaskiem zabezpieczającym koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 104:**

Dotyczy Pakietu nr 26:Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z 3 paskami radiocieniującymi, których łączna powierzchnia cieniująca odpowiada 4 paskom w kaniulach innych producentów?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 105:**

Dotyczy Pakietu nr 26:Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 106:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1:Czy Zamawiający wymaga kaniuli wykonanej z FEP (PTFE=teflon, FEP=teflon), z 4 paskami radiocieniującymi?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 107:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1:Czy Zamawiający wymaga również w tej pozycji koreczków z trzpieniem poniżej jego krawędzi, znacznie zwiększającym bezpieczeństwo i aseptykę?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 108:**

Dotyczy Pakietu nr 52 poz. 1:Czy Zamawiający w/w pozycji dopuści worki na mocz z rozstawem otworów na wieszak 14-15 cm.?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 109:**

Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 22-24:Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu z workami do osłony leków światłoczułych. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 110:**

Dotyczy Pakietu nr 52:Czy Zamawiający dopuści worki na mocz 2 000 ml ze spustem, jałowy, z zastawką antyrefluksyjną, rozstaw otworów na wieszak 15-16 cm?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 111:**

Dotyczy Pakietu nr 61:Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowego użytku do wentylacji dorosłych, wyposażony w dwie maski twarzowe z mankietem powietrznym, z zaworem ciśnieniowym 60 cmH2O, objętości oddechowej 700ml podczas wentylacji jedną ręką oraz 900 ml podczas wentylacji oburącz, bez portu do podawania leków drogą dotchawiczną?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 112:**

Dotyczy Pakietu nr 19:Czy Zamawiający dopuści nebulizator do inhalacji o pojemności do 8ml z ustnikiem i drenem o długości 213 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dren dł. 213cm, natomiast nie dopuszcza pojemności 8ml.

**Pytanie nr 113:**

Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z małą objętością ściśliwą do 51ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 114:**

Dotyczy Pakietu nr 40 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści elastyczny łączniku karbowany „martwa przestrzeń” o długości 15 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 115:**

Dotyczy Pakietu nr 63:Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą do worka o długości 120 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 116:**

Dotyczy Pakietu nr 63:Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia wykonany
z polietylenu karbowany o długości 190 cm, rura do worka oddechowego o długości 92 cm, worek oddechowy
2l bezlateksowy, łącznik Y pacjenta z łącznikiem kolankowym z portem Luer Lock z zatyczką pakowany pojedynczo mikrobiologicznie czysty z możliwością wykorzystania do wielu pacjentów przez okres 7 dni potwierdzony certyfikatem producenta?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 117:**

Dotyczy Pakietu nr 65: Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy do aparatów do znieczulenia jednorurowy, współosiowy z mechanizmem zapewniającym wymianę cieplną między wdychanym i wydychanym powietrzem o standardowej długości 180 cm, z kolankiem z portem kapno, worek 2 l, dodatkowa rura 90 cm, mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 118:**

Dotyczy Pakietu nr 62 poz. 1, 2:Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie zamiast certyfikatu walidacji procesu sterylizacji zdjęć oryginalnych etykiet produktów, oraz oryginalnych katalogów producenta, które w niepodważalny sposób potwierdzają wymaganą przez producenta sterylność produktów?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 119:**

Dotyczy Pakietu nr 37 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 57x34mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 120:**

Dotyczy Pakietu nr 54 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny z drenem łączącym o dł. 120 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek, na wejściu do komory dren zabezpieczony przed zagięciem, poj. komory pomiarowej 500 ml, komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana od 1 do 50 ml co 1 ml z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, pojemność worka na mocz 2000 ml, napowietrzana komora kroplowa z zaworem zwrotnym zapobiegającym cofaniu się moczu, napowietrznik komory pomiarowej i worka zapewnia optymalną równowagę ciśnień w worku i poprawia przepływ moczu, zawór opróżniający z przyciskiem – umożliwia obsługę jedną ręką dla szybkiego i łatwego opróżniania worka, możliwość podwieszania zestawu?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 121:**

Dotyczy § 8 ust. 4 wzoru umowy:Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc pod uwagę powyższe, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 122:**

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w sposób następujący:

*„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia należytej realizacji Zamówienia”*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 123:**

Dotyczy Pakietu nr 42 poz. 1 i 2:Czy w celu zapewnienia niezawodności połączenia zestawu z pompą, Zamawiający wymaga, aby zestawy w wersji przy użyciu pompy Flocare 800 były zgodne z zestawami wymienionymi w instrukcji obsługi pompy Flocare 800, zestaw ze złączem i portem medycznym typu Enfit?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby zestawy były kompatybilne z pompą.

**Pytanie nr 124:**

Dotyczy Pakietu nr 42 poz. 6:Czy Zamawiający wymaga, aby zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy o rozmiarze Ch 10/145 cm zakończony był złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 125:**

Dotyczy Pakietu nr 42 poz. 7:Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje worka na dietę z zestawem do pompy flocare 800?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 126:**

Dotyczy Pakietu nr 42 poz. 8:Czy w celu zapewnienia niezawodności połączenia zestawu z pompą, Zamawiający wymaga, aby uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy Flocare Infinity był zgodny z zestawem wymienionym w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby zestawy były kompatybilne z pompą.

**Pytanie nr 127:**

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2 i 4:Czy zamawiający dopuści wydzielenie pozycji 2 i 4 do osobnego pakietu, ze względu na zwiększenie konkurencyjności, ponieważ nie wszystkie strzykawki pasują do wymienionych pomp?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 128:**

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1: Czy zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,5-0,8 l?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 129:**

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietokstyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok. 5,5,

* z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm,
* rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, ze komora kroplowa będzie wykonana z tworzywa wolnego od PCV

**Pytanie nr 130:**

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3: Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 131:**

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3: Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 132:**Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3: Czy zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, aby zwiększyć konkurencyjność cen?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 133:**

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1, 2, 4: Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu, aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 134:**

Dotyczy Pakietu nr 52: Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 135:**

Dotyczy Pakietu nr 56 poz. 2: Czy zamawiający dopuści ostrza wymienne ze stali węglowej z nazwą producenta na opakowaniu a nie wygrawerowaną na ostrzu ponieważ nie wpływa to na właściwości użytkowe produktu?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 136:**

Dotyczy Pakietu nr 56 poz. 2: Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ wymaga opakowania 100 szt.

**Pytanie nr 137:**

Dotyczy Pakietu nr 57 poz. 1: Czy zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, aby zwiększyć konkurencyjność cen?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pakiet nr 57 składa się z jednej pozycji.

**Pytanie nr 138:**

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych z mandrynem w zakresie G25-27 z prowadnicą G20-22/38 nie w zestawie, a pakowanych oddzielnie?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 139:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 i 2:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’120 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 140:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 141:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’120 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w poz. 7 (strzykawki jedn. uż. 3-częściowe typu luer lock 20 ml) **popełnił omyłkę i wymaga 3 000 szt.** **(zamiast 3 000 op.).** Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze po 50 szt.

**Pytanie nr 142:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7:Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawki z logo i typem strzykawki umieszczonym na cylindrze, w celu łatwej identyfikacji produktu.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 143:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7:Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cylinder i tłok strzykawki ma być wykonany z polipropylenu w celu bezpiecznej podaży leku.

**Odpowiedź:**

Może, ale nie musi.

**Pytanie nr 144:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8, 9:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 145:**

Dotyczy Pakietu nr 2:Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cylinder i tłok strzykawki ma być wykonany z polipropylenu w celu bezpiecznej podaży leku.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 146:**

Dotyczy Pakietu nr 2:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp infuzyjnych 50/60ml ogólnie stosowanych w Placówkach Służby Zdrowia

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza strzykawki 50/60ml.

**Pytanie nr 147:**

Dotyczy Pakietu nr 2:Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby strzykawka skalowana była co 1ml do 60ml, co zapewnia bardziej precyzyjną podaż leku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje standardowego skalowania w zaoferowanej objętości strzykawki.

**Pytanie nr 148:**

Dotyczy Pakietu nr 2:Czy Zamawiający oczekuje strzykawek kompatybilnych z cytostatykami co potwierdza oświadczenie producenta strzykawek dołączone do oferty.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 149:**

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tępych igieł dedykowanych do bezpiecznego pobierania leków i roztworów z fiolek o specjalnej konstrukcji z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45˚ z nasadką dopasowaną do strzykawek luer i luer-lock w rozmiarze 18G – 1,2 x 40 mm.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 150:**

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1, 2, 3:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z PCV wolną od DEHP.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 151:**

Dotyczy Pakietu nr 9: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych końcówek do odsysania wykonanych z kształtowalnego, anodyzowanego aluminium. Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt nieprzezroczysty. W komplecie plastikowy mandryn do kształtowania końcówki. Opakowania podwójne: papierowo-foliowe, wewnętrzne foliowe. Rozmiar 8-12CH.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 152:**

Dotyczy Pakietu nr 9:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówek z nieprzezroczystą rączką.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 153:**

Dotyczy Pakietu nr 16:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek mikrobiologicznie czystych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, przy czym w przypadku łyżek w rozm. 4 wymagane jest, aby odległość od końcówki łopatki do końcówki światłowodu wynosiła 3-4 cm.

**Pytanie nr 154:**

Dotyczy Pakietu nr 19:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora z drenem 210cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 155:**

Dotyczy Pakietu nr 24:Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga systemu zamkniętego do odsysania, cewnik jednorazowego użytku na 72 h, 5, 6, 7, 8 Ch, do rurki intubacyjnej, portem do płukania, skalowanym, z centralnym prowadzeniem, z zaworem, kompatybilny z adapterem kątowym 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, w zestawie z 5 łącznikami do rurek intubacyjnych, adapter z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 156:**

Dotyczy Pakietu nr 26: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Kaniuli wykonanej z materiału biokompatybilnego (poliuretan), z dołączonym badaniem klinicznym potwierdzającym ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul (dołączone do oferty). Kaniule posiadają minimum 6 pasków widoczny w promieniach RTG, zastawkę uniemożliwiającą zwrotny wypływ krwi oraz winny być wyposażone w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed przypadkowym zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar. Sterylizacja radiacyjna. Bezpieczne, sztywne opakowania bez dodatku celulozy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 157:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków z trzpieniem zamykającym światło kaniuli na wysokości krawędzi koreczka.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 158:**

Dotyczy Pakietu nr 31 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania końcówki do odsysania o identycznej konstrukcji, określanej w mianownictwie producenta jako Zeoelner, FR9x120 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 159:**

Dotyczy Pakietu nr 31 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania końcówki do odsysania o identycznej konstrukcji, określanej w mianownictwie producenta jako Zoelner, w rozm.6Frx85 mm, bez kontroli ssania, w kolorze zielonym, metalowa część robocza odgięta o 30 stopni w odległości 50 mm od uchwytu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 160:**

Dotyczy Pakietu nr 31 poz. 1, 2: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy końcówki powinny mieć w pełni atraumatyczne, powlekane zakończenia, które wykluczają skaleczenia błony śluzowej w trakcie wprowadzania i manewrowania końcówką?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza końcówek atraumatycznych.

**Pytanie nr 161:**

Dotyczy Pakietu nr 43 poz. 1: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zaworu wyposażonego w aplikator dający możliwość jałowego połączenia z końcówką luer-lock

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 162:**

Dotyczy Pakietu nr 53: Czy zamawiający oczekuje, aby worek posiadał przezroczyste okienko podglądu w łączniku do cewnika foleya - do kontroli obecności moczu i samego procesu pobierania?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 163:**

Dotyczy Pakietu nr 55: Czy Zamawiający dopuszcza, aby żel zawierał parabeny, konserwanty o potencjale alergogennym?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 164:**

Dotyczy Pakietu nr 55: Czy Zamawiający oczekuje, aby w przypadku stosowania oferowanego żelu do wprowadzania cystoskopu, żel zachowywał pełną przejrzystość i nie utrudniał widoczności?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 165:**

Dotyczy Pakietu nr 55: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie naturalnego żelu do cewnikowania zawierającego lidokainę oraz chlorheksydynę, dostępny w wygodnym harmonijkowym aplikatorze o poj. 8,5g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 166:**

Dotyczy Pakietu nr 16: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikrobiologicznie czystych łyżek do laryngoskopu, tak jak obecnie z powodzeniem stosowane w państwa placówce.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, przy czym w przypadku łyżek w rozm. 4 wymagane jest, aby odległość od końcówki łopatki do końcówki światłowodu wynosiła 3-4 cm.

**Pytanie nr 167:**

Dotyczy Pakietu nr 19: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora o pojemności 5 ml, z ustnikiem i drenem o
dł. 210 cm, zakończony łącznikiem uniwersalnym pasującym do urządzeń wymagających łączników standardowych i gwintowanych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 168:**

Dotyczy Pakietu nr 19: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga zestawów do nebulizacji wolnych od DEHP, BPA z wyraźnym oznaczeniem elementów zestawu na opakowaniu jednostkowym.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 169:**

Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 2 i utworzenie nowego pakietu co umożliwi złożenie korzystnej oferty większej liczbie oferentów.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 170:**

Dotyczy Pakietu nr 41: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu biologicznie czystego o dł. 2.10 cm, o przekroju gwiazdkowym zakończonego łącznikiem uniwersalnym odpowiednim do urządzeń wymagających łączników standardowych i gwintowanych.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 171:**

Dotyczy Pakietu nr 62 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,5 m do długości 1,5 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y bez portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 172:**

Dotyczy Pakietu nr 62 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 173:**

Dotyczy Pakietu nr 62 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,5 m wykonane z polietylenu, łącznik Y z portem kapno odłączalny od rur w celu podłączenia nebulizatora, kolanko podwójnie obrotowe odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 174:**

Dotyczy Pakietu nr 63: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,5 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,11 cm H2O i wydechowy max 0,13 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 136 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 175:**

Dotyczy Pakietu nr 63: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 176:**

Dotyczy Pakietu nr 65: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 2,7 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,18 cm H2O i wydechowy 0,22 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 231 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe, tak jak obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. układ.

**Pytanie nr 177:**

Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu maksymalnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem produktu w trakcie transportu i przechowywania produkt ma być pakowany w opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 178:**

Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu dodatkowego zabezpieczenie pacjenta maska krtaniowa ma być pozbawiona szkodliwych elementów tj. DEHP, BPA z wyraźnym oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 179:**

Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 2-5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów z drenami tlenowymi o dł. 210 cm zakończonych łącznikami uniwersalnymi pasującymi do źródeł tlenu wymagających łączników standardowych
i gwintowanych.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 180:**

Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 2-5: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy dopuszcza zestawy do tlenoterapii
z DEHP?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 181:**

Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 5: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga zestawów z nebulizatorem wolnych od DEHP, BPA, z wyraźnym oznaczeniem elementów zestawu na etykiecie pojedynczego opakowania co znacznie ułatwi identyfikację produktu.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 182:**

Dotyczy Pakietu nr 37:Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji elektrody pakowane po 50 sztuk
z jednoczesnym przeliczeniem do 3686 opakowań.

W przypadku odmowy zwracamy się z prośbą o możliwość podawania ceny jednostkowej za sztukę elektrody
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wyceny za 1 szt. i nie dopuszcza wyceny opakowań po 50 szt. Zamawiający nie dopuszcza podania cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 183:**

Dotyczy SIWZ rozdział VIII:Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 184:**

Dotyczy SIWZ rozdział IX pkt III c): Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, wymogu dostarczenia próbek: czy Zamawiający oczekuje przesłania próbek na wezwanie (tak jak zostało to wskazane w SIWZ) czy też próbki mają być dołączone do oferty, na co wskazuje opis pod pakietem

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga przesłania próbek na wezwanie, tak jak zostało to wskazane w SIWZ.

**Pytanie nr 185:**

Dotyczy SIWZ rozdział XV pkt 1b: W celu terminowej realizacji dostaw wnioskujemy, aby do wyżej wymienionego punktu dopisać, że: „Zamówienia składa się do godziny 12:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym”

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 186:**

Dotyczy projektu umowy - § 1 ust. 4: Prosimy o wykreślnie z projektu umowy **§** 1 ust. 4. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 187:**

Dotyczy projektu umowy - § 1 ust. 4: Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia z §1 ust.4 Projektu umowy wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i poprawnego przeprowadzenia postępowania, poprzez określenie minimalnego progu realizacji zamówienia. Niewskazanie tego kluczowego elementu dla wymaganego przepisami Pzp konkretnego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia, czyni je szacunkowym i niedookreślonym, przenosząc na wykonawców składających oferty ciężar jego dookreślenia. Realizacja nakazanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w sentencji wyroku z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, musi polegać na określeniu realnych, minimalnych wartości zamówień, które na pewno, a nie jedynie przypuszczalnie, zostaną wykonane przez Zamawiającego, oczywiście z uwzględnieniem okoliczności mogących wpływać na jego zmniejszone zapotrzebowanie na przedmiotowe wyroby.

W świetle powyższej argumentacji, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 1 ust. 4 na poniższy.

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 188:**

Dotyczy projektu umowy - § 1 ust. 5**:** Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy,
w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę.
W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 189:**

Dotyczy projekt umowy – § 3 ust. 1: Prosimy o podanie maksymalnej liczby dostaw w miesiącu – informacja ta ma kluczowe znaczenie dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbędny element opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie jest w stanie określić ilości dostaw w miesiącu.

**Pytanie nr 190:**

Dotyczy projektu umowy – § 3 ust. 7: Co Zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy chodzi
o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu) Czy Zamawiający oczekuje rozkładania towaru czy też roznoszenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający ma na myśli dostarczenie towaru do pomieszczeń magazynu szpitala.

**Pytanie nr 191:**

Dotyczy projektu umowy – § 3 ust. 11 ppkt 1): Prosimy o wydłużenie terminu uzupełnienia braków ilościowych do 96 godzin. Bardzo krótki (48 godzin) termin dostaw przewidziany w projekcie umowy faworyzuje lokalnych dostawców
i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 192:**

Dotyczy projektu umowy – § 4 ust. 2-3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do wyżej wymienionego ustępu podpunktu, zakładającego możliwość zmiany cen w przypadku podniesienia cen asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia podyktowaną przez producenta.

Jednocześnie zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do wyżej wymienionego ustępu podpunktu, zakładającego możliwość zmiany cen brutto w przypadku podniesienia stawek podatku VAT, cena netto pozostaje bez zmian.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 193:**

Dotyczy projektu umowy – § 7 ust. 1 ppkt 3) i 4):Prosimy o odniesienie kary umownej, o której mowa w **§** 7 ust.1 ppkt 3) i 4) do wartości towarów niedostarczonych w terminie oraz do wartości niezrealizowanej części umowy.Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie i tym samym krzywdzące dla wykonawców.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 194:**

Dotyczy projektu umowy – § 8 ust. 4: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uwzględnienie w wyżej wymienionym ustępie Projektu Umowy, możliwość podniesienia cen brutto w przypadku podniesienia stawki Vat, przy niezmienionych cenach netto.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 195:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towar wysyłany jest z magazynu natomiast faktury z biura, obydwa te miejsca znajdują się za granicą RP w dwóch różnych krajach, co uniemożliwia wysyłanie towaru i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ (niezwierający informacji o cenach zamówionych produktów), faktura w formie papierowej dostarczana jest w ciągu 5 dni roboczych. Istnieje możliwość przesyłania faktury w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego, zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego. Faktura w formie elektronicznej zostanie dostarczona następnego dnia roboczego po dniu wysłania zamówionego towaru. Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 196:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie dostarczania faktury za zakupiony asortyment wyłącznie na adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 197:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu projektu umowy w § 7 ust. 1 pkt 1) na:

*„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:*

1. *0,2 % Wartości niezrealizowanego zamówienia w terminie, za każdy dzień opóźnienia”?*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 198:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu projektu umowy w §7 ust. 1 pkt 2) na:

*„ 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:*

*2) 0,2 % Wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w:*

*A. dostarczeniu brakujących Towarów,*

*B. rozpatrzeniu reklamacji Towaru,*

*C. dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji”*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 199:**

Prosimy o zachowanie stałości cen netto w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 200:**

Dotyczy Pakietu nr 16: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łyżek do laryngoskopu światłowodowego, dla dorosłych, j. uż. Typ MAC, rozmiar 2-4, metalowych z okienkiem kontrolnym źródła światła w części proksymalnej łyżki w wersji czystej mikrobiologicznie, w systemie „GREEN” ISO 7376, pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, przy czym w przypadku łyżek w rozm. 4 wymagane jest, aby odległość od końcówki łopatki do końcówki światłowodu wynosiła 3-4 cm.

**Pytanie nr 201:**

Dotyczy Pakietu nr 17: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do znieczulenia zewnątrzoponowego
z cewnikiem odpornym na załamanie światła wewnętrznego bez zbrojenia spiralnym oplotem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zestawu z cewnikiem ze zbrojeniem spiralnym oplotem.

**Pytanie nr 201:**

Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie masek krtaniowych klasycznego kształtu,
z drenem swobodnym na całej długości w korpus maski, z oznaczeniem rozmiaru na korpusie maski, z informacjami dotyczącymi wagi pacjenta i objętości wypełnienia mankietu umieszczonymi na rurce, jednorazowego użytku, sterylna, pojedynczo pakowana, sterylne opakowanie, w rozmiarach 1 do 6?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 202:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6:Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20ml w opakowaniach a’70szt.
z przeliczeniem opakowań?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 203:**

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3:Czy Zamawiający dopuści igłę typu motylek z korkiem Luer z zatyczką na końcu drenu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 204:**

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1, 3:Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, a tylko komora, dopuszcza natomiast przyrządy, w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 205:**

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 4:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 206:**

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści końcówkę metalową do odsysania mikrochirurgicznego z możliwością dogięcia, rozmiar CH 6, 9, 12, bez plastikowego mandrynu, z nieprzezroczystą rączką, jak dotychczas stosowane w Państwa placówce?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 207:**

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania ? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 208:**

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2:Czy Zamawiający dopuści końcówkę z obłożeniem z dodatkową nasadką chroniącą organy, bez nitki radiacyjnej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 209:**

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 3:Czy Zamawiający dopuści standardową końcówkę z otworem końcowym lub zakończoną kulką lub zakończoną koszyczkiem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 210:**

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 4:Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 250cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 211:**

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści igły z ostrzem Quincke dostępne w rozmiarach G18-G27/90mm oraz G27/103mm, (G25-G27 w zestawie z igłą prowadzącą G20-G22/34mm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 212:**

Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 2:Czy Zamawiający dopuści igły z ostrzem Pencil-Point dostępne w rozmiarach G22-G27/90mm (G25-G27 w zestawie z igłą prowadzącą G20-G22/34mm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 213:**

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe o długości 140cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 214:**

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1-3:Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe w opakowaniach folia-folia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 215:**

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 4:Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania bez oznaczonej skali, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 216:**

Dotyczy Pakietu nr 19:Czy Zamawiający dopuści nebulizator do inhalacji o pojemności 15ml, z ustnikiem i drenem 210cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dren 210 cm, natomiast nie dopuszcza pojemności 15ml.

**Pytanie nr 217:**

Dotyczy Pakietu nr 21:Czy Zamawiający dopuści fiksator do mocowania sond donosowych, rozm. S – L, wykonany z włókniny w kolorze ciała, 2-stopniowa aplikacja?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 218:**

Dotyczy Pakietu nr 45:Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pobierania próbek wydzieliny 20ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 219:**

Dotyczy Pakietu nr 48:Czy Zamawiający dopuści trójdrożny cewnik Dufoura wykonany ze 100% silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności, w rozm. CH 20 (balon 50-80ml) i CH 22 (balon 80-100ml), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 220:**

Dotyczy Pakietu nr 54: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (co 1ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących. Zestaw do godzinowej zbiórki moczu o długości ok. 46cm (od wieszaka do końca portu spustowego)?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 221:**

Dotyczy Pakietu nr 55:Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą dla pacjenta metodą sterylizacji, tj. parą wodną?

**Odpowiedź:**

Nie. Zmawiający nie określa metody srterylizacji.

**Pytanie nr 222:**

Dotyczy Pakietu nr 55:W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 223:**

Dotyczy Pakietu nr 57:Czy Zamawiający dopuści wysokociśnieniowy system o pojemności 200ml z wypukłą, tłoczoną niezmywalną skalą w kolorze pojemnika oraz z drenem o długości 125 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 224:**

Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z drenem niewtopionym w korpus maski, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 225:**

Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 2-5:Czy Zamawiający dopuści maski z drenami tlenowymi o długości 210cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 226:**

Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 1-5:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania ? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 227:**

Dotyczy Pakietu nr 16:Prosimy o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu światłowodowego, dla dorosłych, j. uż. Typ MAC, rozmiar 2-4, plastikowej, mikrobiologicznie czystej, pakowanej pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, przy czym w przypadku łyżek w rozm. 4 wymagane jest, aby odległość od końcówki łopatki do końcówki światłowodu wynosiła 3-4 cm.

**Pytanie nr 228:**

Dotyczy Pakietu nr 38 poz. 8: Bardzo prosimy zamawiającego o wydzielenie pozycji 8, 9 i 11 z pakietu 38 i utworzenie pakietu 38 A? Jako jedyny dystrybutor brytyjskiej firmy Intersurgical moglibyśmy złożyć konkurencyjna cenowo ofertę.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 229:**

Dotyczy Pakietu nr 40 poz. 1: Bardzo prosimy o dopuszczenie elastycznego łącznika karbowanego „martwa przestrzeń” zespolonego z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania, długość 17 cm + łącznik, średnica 15mmF/22mmF, sterylny lub mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale tylko w wersji sterylnej.

**Pytanie nr 230:**

Dotyczy Pakietu nr 40 poz. 1: Bardzo prosimy o dopuszczenie elastycznego łącznika karbowanego „martwa przestrzeń” zespolonego z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania, długość od 7 do 15cm + łącznik, średnica 15mmF/22mmF, sterylny lub mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale tylko w wersji sterylnej.

**Pytanie nr 231:**

Dotyczy Pakietu nr 40 poz. 2: Bardzo prosimy o dopuszczenie elastycznego łącznika karbowanego „martwa przestrzeń”, prostego, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czystego?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 232:**

Dotyczy Pakietu nr 41: Bardzo prosimy o dopuszczenie drenu w wersji mikrobiologicznie czystej do tlenu, do masek tlenowych, resuscytat., typ „gwiazdka”?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 233:**

Dotyczy Pakietu nr 61: Bardzo prosimy o dopuszczenie Resuscytator jednorazowego użytku (dla jednego pacjenta) do wentylacji dorosłych:

* możliwość wentylacji pacjentów dorosłych
* objętość oddechowa 1000 ml
* możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek
* port do podawania leków drogą dotchawiczą
* zawór ciśnieniowy 40 cm H2O z możliwością blokady
* pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni
* rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej oraz dren do pododawania tlenu z maską twarzową z powietrznym mankietem dla dorosłego?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 234:**

Dotyczy Pakietu nr 63 poz. 1:Bardzo prosimy o dopuszczenie jednorazowego obwodu oddechowego do aparatów do znieczulania (Julian i Primus), dla dorosłych, rury gładkie wewnętrznie, dł. rur 150 – 180 cm, dł. rury do worka oddechowego 80-120 cm, worek oddechowy, bezlateksowy, poj. 2 l, Y pacjenta z łącznikiem kolankowym z portem Luer-Lock z zatyczką, pakowany pojedynczo, sterylnylub mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 235:**

Dotyczy Pakietu nr 65: Bardzo prosimy o dopuszczenie układu oddechowego do aparatów do znieczulania, jednorurowego, współosiowego z mechanizmem zapewniającym wymianę cieplną między wdychanym i wydychanym powietrzem, długość min. 2,40 m z kolankiem z portem kapno, worek 2L z dodatkową rurą o długości 1,5 m, sterylnego lub mikrobiologicznie czystego?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 236:**

Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 2: Bardzo prosimy o dopuszczenie maski tlenowej dla dorosłych:

* do średniej koncentracji tlenu
* otwory boczne po obu stronach „twarzy” o średnicach zapewniających koncentrację tlenu 40 – 60%
* dren tlenowy antyzagięciowy o dł. 180 cm
* standardowe złącze do podłączenia źródła tlenu
* materiał: medyczny polipropylen non pvc

 z taśmą do zamocowania na głowie?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 237:**

Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 3: Bardzo prosimy o dopuszczenie maski tlenowej dla dzieci i noworodków:

* do średniej koncentracji tlenu
* otwory boczne po obu stronach „twarzy” o średnicach zapewniających koncentrację tlenu 40 – 60%
* dren tlenowy antyzagięciowy o dł. 180 cm
* standardowe złącze do podłączenia źródła tlenu
* materiał: medyczny polipropylen non pvc

z taśmą do zamocowania na głowie?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 238:**

Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 4: Bardzo prosimy o dopuszczenie maski z rezerwuarem o wysokiej koncentracji tlenu:

* do wysokiej koncentracji tlenu do 100%
* dren tlenowy antyzagięciowy 180 cm
* zawory zwrotne po obu stronach „twarzy”
* materiał: medyczny polipropylen non pvc

z taśmą do zamocowania na głowie?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 239:**

Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 5: Bardzo prosimy o dopuszczenie maski aerozolowej z nebulizatorem:

* maska twarzowa z otworami bocznymi
* nebulizator (pojemnik na lek) poj. 10ml
* metoda wytwarzania aerozolu: o wysokiej efektywności zwężka Venturi
* wyjmowany dren powietrzny z nebulizatora
* dren powietrzny antyzagięciowy 180 cm,
* materiał: medyczny polipropylen non pvc
* taśma do zamocowania na głowie

zastosowanie: inhalatory pneumatyczne?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 240:**

Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1: Bardzo prosimy o dopuszczenie nebulizatora do podawania leków w układzie oddechowym (kompatybilny z układem oddechowym ) o pojemności 10 ml z podziałką skalowaną co 2 ml? Zestaw do nebulizacji zawiera: łącznik T do układu oddechowego 22 mm; dren o długości 1,8 m. Zakres działania oferowanego nebulizatora to 0-90 stopni. Średnia średnica nebulizowanych cząsteczek 3,3 mikrona?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 241:**

Dotyczy Pakietu nr 76: Czy w celu zapewnienia kompatybilności i precyzji pomiaru z technologią MASIMO zamawiający wymaga oryginalnych produktów kompatybilnych z technologią MASIMO? W pozycji 3 zamawiający wymaga połączenia LNOP a Producent oryginalnych czujników Masimo wycofał to połączenie z produkcji i zastąpił je połączeniami RD. Czy zamawiający wymaga w takim razie nowych Połączeń RD kompatybilnych z obecnymi urządzeniami? Czy zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu Masimo na terenie Polski?

**Odpowiedź:**

Zaoferowany wyrób ma spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W poz. 3 Zamawiający wymaga, aby czujniki gwarantowały kompatybilność z posiadanymi urządzeniami.

**Pytanie nr 242:**

Dotyczy Pakietu nr 76: Czy zamawiający pozwoli na wydzielenie w Pakiecie 76 pozycji 4 co pozwoli przygotować atrakcyjna ofertę?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 243:**

Dotyczy Pakietu nr 29: Uprzejmie prosimy zamawiającego o dopuszczenie złożenia oferty na dren 9/7mm.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 244:**

Dotyczy Pakietu nr 42:Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 42 pozycję 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 i 13 do oddzielnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 245:**

Dotyczy Pakietu nr 71 poz. 1 i 2: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne zgodnie z u*stawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918)* z jednoczesnym przeznaczeniem do użytku szpitalnego, obecnie dostarczane do Państwa placówki?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 246:**

Dotyczy Pakietu nr 71 poz. 1 i 2: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu sterylnego, czy może niesterylnego?

**Odpowiedź:**

Smoczki muszą być sterylne.

**Pytanie nr 247:**

Dotyczy Pakietu nr 71 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający oczekuje smoczków jednorazowego użytku do karmienia wolnych od BPA, ftalanów oraz lateksu?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 248:**

Dotyczy Pakietu nr 51:Czy zamawiający dopuści przewody do cystoskopów i resektoskopów, do podłączenia poprzez igłę do dwóch pojemników z płynem irygacyjnym, dwie igły jednokanałowe, średnica drenu 4,8 x 6,8 mm, komora do wytworzenia podciśnienia, łącznik stożkowy, miękka końcówka PCV?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 249:**

Dotyczy Pakietu nr 14:Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji tętnic metodą seldingera zawierający: igłę wprowadzającą ze stali nierdzewnej, prowadnik drutowy wykonany ze stali nierdzewnej o sprężystym, prostym zakończeniu, cewnik z poliuretanu materiału o wysokiej biokompatybilności, ze skrzydełkami fiksującymi pozwalającymi miękko dopasować się do powierzchni skóry i posiadającymi otwory na szew fiksujący, łącznik typu Luer-lock. Średnica cewnika 20 G, długość cewnika 60 mm, igła Seldingera 20G, długość 38 mm, prowadnica 20 cm?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 250:**

Dotyczy Pakietu nr 38 poz. 1:Czy Zamawiający w dopuści rurki intubacyjne w rozmiarach 3,0-4,5 ze standardowym mankietem niskociśnieniowym lub bez mankietu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rurki w rozmiarze 3,0-4,5 bez mankietu.

**Pytanie nr 251:**

Dotyczy Pakietu nr 38 poz. 8:Czy Zamawiający w dopuści używane dotychczas przez Zamawiającego prowadnice o następujących rozmiarach i długościach: dla średnicy 2,0 mm długość 22,5 cm, dla średnicy 4,0 mm długość 33,5 cm, dla średnicy 5,0 mm długość 36,5 cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 252:**

Dotyczy Pakietu nr 38 poz. 10:Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji typu Bougie w rozmiarze 15Ch/60cm, spełniającą pozostałe wymagania określone w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 253:**

Dotyczy Pakietu nr 59: Zwracamy się z prośba o dopuszczenie jednorazowych zestawów do drenażu o parametrach:

* komorowy, działający na zasadzie wytworzenia podciśnienia regulowanego przez wysokość słupa wody,
* całkowicie identyczne skale pomiarowe umożliwiają właściwą ocenę poziomu płynu,
* wskaźnik informujący o prawidłowej sile ssania,
* komora kolekcyjna wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, pojemność 2300 ml, z podziałką co 10ml (co 5 ml w zakresie małych objętości),
* wydzielona komora zastawki podwodnej ze wskaźnikiem umożliwiającym ciągły pomiar efektywnego ciśnienia śródopłucnego,
* wydzielona wodna komora regulacji siły ssania + regulator siły ssania,
* 2 x dreny łączące odporny na zginanie i ściskanie, wykonane z miękkiego silikonu, samouszczelniąjącego się
o długości ok. 150 cm, górna część wyposażona w spirale która zabezpiecza przed zaginaniem mogącym spowodować zatamowanie wydzieliny,
* zestaw pozwala na stosowanie jednego układu drenażowego do pracy z jednym lub dwoma drenami,
* samouszczelniający port do pobierania próbki wydzieliny z komory na wydzielinę, umiejscowiony z przodu komory,
* automatyczna zastawka odbarczająca, zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim,
* haki umożliwiające pewne mocowanie do łóżka pacjenta,
* plastikowe wsporniki umożliwiające stabilne ustawienie na podłodze.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 254:**

Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego bakteryjno-wirusowy dla dorosłych, z hydrofobową warstwą filtrująca, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, pakowany pojedynczo, biologicznie czysty, waga 17g, spełniający pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 255:**

Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 4, 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml do Vt 1000 ml, waga 6 g, biologicznie czysty.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 256:**

Dotyczy Pakietu nr 68 poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski aerozolowej z nebulizatorem o poj. 5 lub 10 ml, dla dorosłych lub dla dzieci, maska twarzowa z otworami bocznymi, anatomiczny kształt maski, maska z PVC, dren tlenowy antyzagięciowy o dł. 210 cm zakończony łącznikiem uniwersalnym, taśma do mocowania na głowie.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 257:**

Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatycznego bakteryjno-wirusowego dla dorosłych z hydrofobową warstwa filtrującą, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność nawilżania 32 mg/l przy zadanej objętości oddechowej VT 500ml, pakowany pojedynczo, sterylny,
z objętością ściśliwą nie większą niż 57 ml, skuteczność filtracji >99,999%?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 258:**

Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 2: Prosimy o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 28 i utworzenie odrębnego pakietu 28A co pozwoliłoby na zwiększenie konkurencyjności ofert ze względu na fakt iż bezpośredni producenci produktów z pozycji 1,3,4,5,6 przeznaczonej do terapii oddechowej nie posiadają w swojej ofercie filtrów do przetoczeń.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 259:**

Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 4: Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci dla oddychających spontanicznie przez rurę tracheotomijną lub intubacyjną z możliwością podłączenia tlenu (tzw. nosy), z zamykanym portem do odsysania i końcówką do podawania tlenu, sterylny posiadającego dwie nawilżające membrany i system przeciwdziałający okluzji.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 260:**

Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 5: Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu, dwustronna  powierzchnia wymiany z gąbkowym wkładem (bardzo małe opory), nawilżenie wyjściowe 26 mg H2O/l, opory przepływu 0,7 cm H2O przy przepływie 60 l/min, waga: 8 g, możliwość podłączenia uniwersalnego drenu tlenowego do prowadzenia tlenoterapii, łącznik 15 mm, sterylny.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 261:**

Dotyczy Pakietu nr 38 poz. 8: Bardzo prosimy o dopuszczenie prowadnicy intubacyjnej do ukształtowania z drutem, pozwalająca nadać rurce kształt ułatwiający intubację, średnica zewnętrzna 2.0-275mm,3,3-340mm,4,7-mm, długość 340 mm.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 262:**

Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 6: Bardzo prosimy o dopuszczenie przewodu tlenowego do wymiennika ciepła i wilgoci zapewniającego równomierną dystrybucję tlenu na obie części nawilżacza, o długości 180 cm, zakończonego elastycznym łącznikiem, uniwersalnym, mikrobiologicznie czystego?

**Odpowiedź:**

Nie.