ZP/III/18/291 Białystok, dnia 12.03.2018 r.

**WYJAŚNIENIA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, nr sprawy 25/2018.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań

i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Pakietu nr 11: Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o zawartości protein ≤ 20 µg/g o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego)   
z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40 cmH2O, komora o objętości 2100ml wyskalowana co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy Pakietu nr 4: Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw do drenażu miał budowę kompaktową o maksymalnej wysokości 25cm, o stabilnej podstawie i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy Pakietu nr 4: Wnosimy o dopuszczenie zestawu do drenażu klatki piersiowej o parametrach:

* wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności minimum 2250 ml
* sucha zastawka (zastępująca zastawkę wodną)
* automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,
* płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)
* możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu
* gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,
* monitor przecieku powietrza
* port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
* przystosowany do zawieszenia na łóżku czy postawieniu na podłodze
* zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy zapisów SIWZ:W związku z wątpliwościami prosimy o określenie minimalnego oczekiwanego terminu ważności oferowanego asortymentu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt 3 ppkt 4) SIWZ, pkt 4 Formularza ofertowego oraz § 3 pkt 15, minimalny termin ważności wynosi 12 miesięcy.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy zapisów SIWZ – zał. 4: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia   
z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać,   
że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy § 3 ust. 12, 13 wzoru umowy: Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: […] z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy § 6 ust. 4 wzoru umowy: Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: […] po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy § 7 ust. 1 wzoru umowy: Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej umowy (według stanu na dzień odstąpienia)/dostawy, a nie od wartości umowy brutto. Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie, a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy Pakietu nr 4: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych zestawów do drenażu jamy opłucnowej, do drenażu czynnego, czterokomorowe, z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego w górnej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 0-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2300ml, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokość max. 35 cm, sterylne.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy Pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do drenażu jamy opłucnowej, do drenażu czynnego, trzykomorowy, z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na górze zestawu umożliwiającego regulację w zakresie od 10-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2500ml, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokość max. 37 cm, sterylny ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy Pakietu nr 10: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w tym pakiecie rękawic operacyjnych, lateksowych, jałowych, pudrowanych, o grubości na palcu 0.22-0.24mm, pozostałe parametry zgodne?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy Pakietu nr 11: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w tym pakiecie rękawic operacyjnych, lateksowych, jałowych, bezpudrowych, o grubości na palcu 0.22-0.24mm, zgodnych z normą EN 374 -1 (z wył. Pkt.5.3.2) -2-3, pozostałe parametry zgodne?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy Pakietu nr 8: Czy Zamawiający wydzieli z ww. pakietu pozycję nr 6, co umożliwi na uzyskanie większej liczby konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy Pakietu nr 9: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cylinder i tłok strzykawki ma być wykonany   
z polipropylenu w celu bezpiecznej podaży leku.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy Pakietu nr 9: Czy Zamawiający oczekuje strzykawek kompatybilnych z cytostatykami, co potwierdza oświadczenie producenta strzykawek dołączone do oferty.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy Pakietu nr 9: Czy Zamawiający oczekuje, aby na cylindrze strzykawki umieszczone były logo producenta i typ strzykawki w celu łatwej identyfikacji produktu.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18:**

Dotyczy Pakietu nr 10: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenie parametrów zaoferowanych rękawic kartą techniczną dystrybutora/dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że producent kartę techniczną wystawia na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy Pakietu nr 10: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych pudrowanych, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, średni poziom protein < 20 ug/g rękawicy, AQL ≤ 1,0, długość min. 260-285 mm dopasowana do rozmiaru, grubość na palcu 0,20-0,23 mm, na potwierdzenie karta danych technicznych producenta, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 4 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy Pakietu nr 10: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 280 mm i poziomie protein   
≤ 58 µg/g rękawicy.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy Pakietu nr 11: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenie parametrów zaoferowanych rękawic kartą techniczną dystrybutora/dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że producent kartę techniczną wystawia na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22:**

Dotyczy Pakietu nr 11: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 284 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 23:**

Dotyczy Pakietu nr 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na wysokiej jakości, jednorazowy zestaw do drenażu jamy opłucnowej, amerykańskiego producenta Teleflex Pluer-evac, do drenażu czynnego, trzykomorowy,   
z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiającego regulację w zakresie od 10-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2500ml, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokość 35 cm, sterylny?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 24:**

Dotyczy wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu projektu umowy w § 7 ust. 1 pkt B) na:

*„B. 0,2 % Wartości Zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w:*

*C. dostarczeniu brakujących Towarów,*

*D. rozpatrzeniu reklamacji Towaru,*

*E. dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;”*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25:**

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt A) wzoru umowy: Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu z umowy, ponieważ kary za opóźnienia są uwzględnione w § 7 ust. 1 pkt. B)

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26:**

Dotyczy wzoru umowy:Prosimy o zachowanie stałości cen netto w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 27:**

Dotyczy Pakietu nr 10: Czy Zamawiający dopuści rękawice operacyjne lateksowe jałowe, pudrowane posiadające warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 28:**

Dotyczy Pakietu nr 10: Czy Zamawiający dopuści rękawice operacyjne lateksowe jałowe, pudrowane o poziomie protein poniżej 94µg/g, AQL 1,0?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 29:**

Dotyczy Pakietu nr 10: Czy Zamawiający dopuści rękawice operacyjne lateksowe jałowe, pudrowane posiadające badania z 2016r?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 30:**

Dotyczy Pakietu nr 10: Czy Zamawiający dopuści rękawice operacyjne lateksowe jałowe, pudrowane o poziomie protein poniżej 89µg/g, AQL 1,0?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 31:**

Dotyczy Pakietu nr 10: Czy Zamawiający dopuści rękawice operacyjne lateksowe jałowe o grubości na palcu 0,16 +/-0,02mm?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 32:**

Dotyczy Pakietu nr 10: Czy Zamawiający dopuści rękawice operacyjne lateksowe jałowe, pudrowane posiadające badania z 2016r?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 33:**

Dotyczy Pakietu nr 10: Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zawartości protein badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 34:**

Dotyczy Pakietu nr 11: Czy Zamawiający dopuści rękawice operacyjne lateksowe jałowe, pudrowane posiadające badania z 2016r?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 35:**

Dotyczy Pakietu nr 11: Czy Zamawiający dopuści rękawice operacyjne lateksowe jałowe, pudrowane o poziomie protein poniżej 89µg/g, AQL 1,0?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.