ZP/V/18/490Białystok, dn. 14.05.2018r.

**Wyjaśnienia cz. 3**

**specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**oraz zmiana terminu składania ofert**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń

### urządzeń endoskopowych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy, nr sprawy 29/2018.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pakiet nr 1:**

Dotyczy Załącznika 1.1.2 p. IV Miniaturowa sonda USG (p. 5 i 10): Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że (uwzględniając odp. nr 30) miniaturowe sondy USG powinny być kompatybilne z Bronchoskopami I, II i III co oznacza, że ich średnica robocza nie powinna przekraczać 2,0 mm (obecnie parametr to 2,2 mm). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do oceny miniaturowe sondy USG o parametrach dla p. 5 długość całkowita 2225mm i dla p. 10 Kompatybilność z bronchoskopem o kanale roboczym 2 mm i większym? Zaoferowanie miniaturowych sond dla kanału 2,2 mm wyklucza możliwość użycia ich z bronchoskopem I o kanale roboczym 2 mm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami i odpowiedziami Zamawiającego bez zmian.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 2:**

Dotyczy Załącznika 1.3: W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na Pytanie 101zwracamy się z prośbą o odpowiedź czy Zamawiający uzna spełnienie wymogu zawartego w odpowiedzi na pytanie, poprzez możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów, z użyciem których przeprowadzono certyfikację z normami dla urządzeń myjąco-dezynfekujących EN 15883-1, 15883-4 z oferowaną przez Wykonawcę automatyczną myjnią? Certyfikacja środków chemicznych z określonym urządzeniem sprawia, że odpowiedzialność za skuteczność procesu, bezpieczeństwo i gwarancję ponosi producent myjni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby możliwość stosowania środków chemicznych do mycia i dezynfekcji określonych producentów była potwierdzona przez producenta myjni. Może to być np. informacja w instrukcji obsługi myjni, oświadczenie producenta myjni lub inny dokument, z którego będzie wynikać, że producent myjni dopuszcza stosowanie określonych środków w swoich urządzeniach.

**Pakiet nr 3:**

Dotyczy formularza ofertowego, projektu umowy par. 2 ust. 2 pkt. 4 oraz odpowiedzi Zamawiającego nr 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 1, 3 i 4 nielicznych elementów wyposażenia wyprodukowanych w 2017 roku? Z uwagi na dużą złożoność zamówienia, z przyczyn od nas niezależnych, może się zdarzyć, że część akcesoriów np. w Zad. 1: specjalistycznego okablowania, ramion nośnych, workstation, miniaturowych sond itp będzie wyprodukowana jeszcze w 2017 roku. Również w zadaniu nr 4 zestaw do archiwizacji (stacja robocza, drukarka, zasilacz UPS itp) może wystąpić podobna sytuacja. Wykonawca zapewnia min. 36 mc gwarancję urządzeń co zabezpiecza interes Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 4:**

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu pakiety 1-4: Czy Zamawiający rozważy możliwość wydłużenia czasu naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych?

*Urządzenia będące przedmiotem zamówienia to wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny podporządkowany wymogom szeregu aktów prawnych krajowych i unijnych (ustawa o wyrobach medycznych, MDD 93/42 EEC). Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na odpowiedzialność producenta wobec użytkownika i pacjenta (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny art 4491-11 KC), doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności, a ze względu na specyfikę obsługi sprzętu i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań, przy pomocy specjalistycznych urządzeń diagnostycznych. Niemożliwe jest zatem skrócenie czasu naprawy do wymaganych przez Zamawiającego 5 dni (kalendarzowych), a w przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych z magazynów producenta znajdujących się zagranicą konieczne jest dalsze wydłużenie terminu.*

**Odpowiedź:**

Termin naprawy w każdym przypadku wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.

**Pakiet nr 5:**

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu oraz projektu umowy par. 14: Czy Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o takich samych lub wyższych parametrach, pozwalającego na zachowanie ciągłości wykonywania badań?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami par 14 ust. 5, w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na warunkach określonych w umowie, kary umownej nie nalicza się.

Jednocześnie Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 21.05.2018r. do godz. 10.00 – składanie ofert
* 21.05.2018r. o godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

Administracja, Dział Zamówień Publicznych, piętro V, **pokój nr 44**