ZP/V/18/494Białystok, dn. 15.05.2018r.

**Wyjaśnienia**

**specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek szpitalnych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy, nr sprawy 45/2018.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy   
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko beż możliwości blokady szczytów? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 38-81 cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi panelami tworzywowymi (jeden panel na jeden segment), gdzie najcięższy panel ma wagę około 2,25 kg?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się   
i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez zaawansowanej autoregresji, która spełnia funkcje takie jak autoregresja?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi, które można złożyć w dwóch ruchach: odciągnięcie zabezpieczenia i opuszczenie barierki?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi z mechanizmem zwalniania w jej dolnej części?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot bez podświetlanych przycisków?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel centralny z wyodrębnionymi wizualnie strefami, ale bez użycia różnych kolorów?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 12:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez diodowych wskaźników informujących o zablokowanych poszczególnych regulacjach na panelu centralnym i pilocie przewodowym?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 13:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku odłączającego wszystkie funkcje elektryczne?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 14:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez przycisku uruchamiającego dostępność funkcji?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 15:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 16:**

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 17:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach zewnętrznych: 512 x 430 x 860 mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 18:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1060 mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 19:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blokadą indywidualną kół znajdującą się bezpośrednio przy kołach?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 20:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z jednej szuflady (o wysuwie dwustronnym), kontenera zamykanego drzwiczkami oraz otwartej półki między szufladą, a kontenerem?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 21:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z frontami szuflady oraz drzwiczkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 22:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym wyposażonym w reling zamiast galeryjki?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 23:**

Czy Zamawiający dopuści materac o parametrach równoważnych?

**Odpowiedź:**

Tak, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań opisanych w SIWZ.

**Pytanie nr 24:**

Czy Zamawiający dopuści materac z raportem o trudnopalności zamiast atestu o niepalności (każdy materiał   
w konkretnych warunkach ulegnie spaleniu)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 25:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi, po jednym panelu w każdym segmencie, panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do dezynfekcji, panele zabezpieczone przed zsuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 26:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła tworzywowe o średnicy 150 mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 27:**

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne wyposażone w mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, na ergonomicznej wysokości, składane jedną ręką?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 28:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, które w celach bezpieczeństwa odblokowywane są   
w dwóch ruchach, tj. ściśnięcie ze sobą 2 elementów blokady barierki, zwolnienie blokady poprzez uniesienie jej do góry, a następnie opuszczenie barierki? Konieczność wstępnego podniesienie barierki w celu opuszczenia nie jest odruchowym działaniem.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 29:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, które w celach bezpieczeństwa odblokowywane są   
w dwóch ruchach, tj. naciśnięcie przycisku blokady barierki, a następnie opuszczenie barierki? Konieczność wstępnego podniesienie barierki w celu opuszczenia nie jest odruchowym działaniem.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 30:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane   
z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki,   
z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania, chroniące pacjenta w każdej pozycji?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 31:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane przewodowym pilotem bez podświetlanych klawiszy?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 32:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel centralny z 3 wyraźnie oznaczonymi strefami, z zachowaniem jednolitej kolorystyki panelu, bez użycia różnych kolorów?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 33:**

Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w funkcję odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji? W praktyce automatyczne wyłączenie sterowania po określonym czasie nie wnosi nic do bezpieczeństwa obsługi łóżka. Sterowanie to wyłącza się wielokrotnie podczas pracy i znacznie szybciej niż trwa praca personelu medycznego przy danym pacjencie. W oferowanym łóżku po wykonaniu określonej pracy to personel medyczny decyduje i ma możliwość naciśnięcia specjalnego, charakterystycznie oznaczonego przycisku i wyłączeniu   
i włączeniu sterowania.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 34:**

Czy zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w system przeciążenia?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 35:**

Czy zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w przycisk bezpieczeństwa Stop i przycisk uruchamiający dostępność funkcji? Oferowane łóżko posiada przycisk włącz/wyłącz.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 36:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie od 800 do 1100 mm?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 37:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z jedną szufladą i jedna szafką zamykaną drzwiczkami?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 38:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z frontami szuflady i drzwiczkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 39:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę z frontami szuflad metalowymi, lakierowanymi proszkowo?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 40:**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami (głównym i bocznym) wykonanymi z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów, niewymagających stosowania aluminiowych relingów?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.