ZP/VI/18/626 Białystok, dn. 13.06.2018r.

**Wyjaśnienia**

**specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**oraz zmiana terminu składania ofert**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego do USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14, nr sprawy 35/2018.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy   
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa), pkt 1.7 Załącznika 1.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy jednoczaszowej złożonej z 3 paneli? Każdy panel złożony z 36 diod LED?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa), pkt 1.15 Załącznika 1.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy pola 240-340mm?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa), pkt 21 Załącznika 1.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku oddawania barwy czerwonej R9=90?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa), pkt 24 Załącznika 1.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z maksymalnym natężeniem napromieniowania o wartości 558 W/m2?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (lampa operacyjna sufitowa), pkt 6, 12, 21 Załącznika 1.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy jednoczaszowej złożonej z 3 paneli? Każdy panel złożony z 36 diod LED, wyposażony w dwa uchwyty niesterylne umożliwiające pewny chwyt?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (lampa operacyjna sufitowa), pkt 9 Załącznika 1.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy pola 240mm?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (lampa operacyjna sufitowa), pkt 13 Załącznika 1.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy kopuły 760mm?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.) Załącznik 1.3: Czy Zamawiający dopuści lampę z obudową w kształcie zbliżonym do kształtu koniczyny? Takie rozwiązanie umożliwia pochylanie się lekarzom bez zasłaniania części pola operacyjnego zgodnie z wymaganiem Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.) Załącznik 1.3: Czy Zamawiający dopuści lampę z kopułą wyposażoną w min. 29 diod w konstrukcji jednoogniskowej?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.) Załącznik 1.3: Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą pola roboczego w zakresie 240 mm – 330 mm dla kopuły głównej? Proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.) Załącznik 1.3: Czy Zamawiający dopuści lampę z temperaturą barwową 4500K? Proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.) Załącznik 1.3: Czy Zamawiający dopuści lampę ze współczynnikiem rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości min. 92?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.) Załącznik 1.4: Czy Zamawiający dopuści lampę z obudową segmentową w kształcie zbliżonym do kształtu koniczyny? Taka budowa pozwala na lepsze odprowadzenie ciepła, nie zakłóca przepływu laminarnego i jest powszechnie stosowana i łatwa w utrzymaniu czystości. Wymaganie przez Zamawiającego określonego kształtu czaszy lampy ogranicza uczciwą konkurencję i wskazuje na określone typy lamp.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.) Załącznik 1.4: Czy Zamawiający dopuści lampę z kopułą wyposażoną w uchwyt prosty - niesterylny umieszczony w miejscu mocowania kopuły lampy oraz uchwyt w formie relingu na długości około ¼ obwodu kopuły lampy?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy Pakietu nr 5 (Sufitowy most zasilający – 8 szt.) Załącznik 1.5: Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli określając parametr: „Możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk”, czy chodzi o możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk w jednej linii (jedna za drugą), czy o łączenie belek „stykających” się końcami pod kątem 90 stopni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający miał na myśli możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk jedna z drugą.

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy Pakietu nr 5 (Sufitowy most zasilający – 8 szt.) Załącznik 1.5 Czy Zamawiający dopuści ruch głowicy zasilającej wzdłuż belki oraz obrót wysięgnika blokowany elektropneumatycznie?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy Pakietu nr 5 (Sufitowy most zasilający – 8 szt.) Załącznik 1.5: Czy Zamawiający dopuści zwalnianie blokady pneumatycznej (lub elektropneumatycznej) przesuwu głowicy i obrotu wysięgnika przyciskami na krawędzi półki głowicy?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18:**

Dotyczy Pakietu nr 5 (Sufitowy most zasilający – 8 szt.) Załącznik 1.5: Czy Zamawiający w punkcie 21 dopuści opisane gniazda zamontowane tylko na bocznych ściankach głowicy?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy Pakietu nr 5 (Sufitowy most zasilający – 8 szt.) Załącznik 1.5: Prosimy o uzasadnienie jakie względy higieniczne zdecydowały o ustanowieniu wymagania niezlicowanych gniazd elektrycznych? Prosimy o rezygnację z tego wymagania.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Takie rozwiązane pozwala utrzymać gniazdo w lepszym reżimie sanitarno-epidemiologicznym.

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy Pakietu nr 5 (Sufitowy most zasilający – 8 szt.) Załącznik 1.5: Czy Zamawiający w punkcie 23 dopuści opisane gniazda i bolce zamontowane tylko na bocznych ściankach głowicy?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy Pakietu nr 5 (Sufitowy most zasilający – 8 szt.) Załącznik 1.5: Czy Zamawiający w punkcie 24 dopuści dookólną szynę zamontowaną na dole głowicy, oraz trzy pionowe szyny – 2 na przedniej i 1 na tylnej ścianie głowicy – do montażu wyposażenia i półek?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22:**

Dotyczy Pakietu nr 5 (Sufitowy most zasilający – 8 szt.) Załącznik 1.5: Czy Zamawiający w punkcie 25 dopuści półki o wymiarach 605x455mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 23:**

Dotyczy Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.): Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli określając parametr: „Możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk”, czy chodzi o możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk w jednej linii (jedna za drugą), czy o łączenie belek „stykających” się końcami pod kątem 90 stopni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający miał na myśli możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk jedna z drugą.

**Pytanie nr 24:**

Dotyczy Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.): Czy Zamawiający dopuści w punkcie 17 ruch głowicy zasilającej wzdłuż belki oraz obrót wysięgnika blokowany elektropneumatycznie?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 25:**

Dotyczy Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.): Czy Zamawiający dopuści w punkcie 18 zwalnianie blokady pneumatycznej przesuwu głowicy i obrotu wysięgnika przyciskami na krawędzi półki głowicy?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26:**

Dotyczy Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.): Czy Zamawiający w punkcie 23 dopuści opisane gniazda zamontowane tylko na bocznych ściankach głowicy?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 27:**

Dotyczy Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.): Prosimy o uzasadnienie jakie względy higieniczne zdecydowały o ustanowieniu wymagania niezlicowanych gniazd elektrycznych? Prosimy o rezygnację z tego wymagania.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Takie rozwiązane pozwala utrzymać gniazdo w lepszym reżimie sanitarno-epidemiologicznym.

**Pytanie nr 28:**

Dotyczy Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.): Czy Zamawiający w punkcie 25 dopuści opisane gniazda i bolce zamontowane tylko na bocznych ściankach głowicy?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 29:**

Dotyczy Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.): Czy Zamawiający w punkcie 26 dopuści dookólną szynę zamontowaną na dole głowicy, oraz trzy pionowe szyny – 2 na przedniej i 1 na tylnej ścianie głowicy – do montażu wyposażenia i półek?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 30:**

Dotyczy Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.): Czy Zamawiający w punkcie 27 dopuści półki o wymiarach 605x455mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 31:**

Dotyczy Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.): Czy Zamawiający dopuści w punkcie 36 ruch głowicy zasilającej wzdłuż belki oraz obrót wysięgnika blokowany elektropneumatycznie?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 32:**

Dotyczy Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.): Czy Zamawiający dopuści w punkcie 37 zwalnianie blokady pneumatycznej przesuwu głowicy i obrotu wysięgnika przyciskami na krawędzi półki głowicy?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 33:**

Dotyczy Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.): Czy Zamawiający w punkcie 41 dopuści opisane gniazda zamontowane tylko na bocznych ściankach głowicy?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 34:**

Dotyczy Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.): Prosimy o uzasadnienie jakie względy higieniczne zdecydowały o ustanowieniu w punkcie 41 wymagania niezlicowanych gniazd elektrycznych? Prosimy o rezygnację z tego wymagania.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Takie rozwiązane pozwala utrzymać gniazdo w lepszym reżimie sanitarno-epidemiologicznym.

**Pytanie nr 35:**

Dotyczy Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.): Czy Zamawiający w punkcie 43 dopuści opisane gniazda i bolce zamontowane tylko na bocznych ściankach głowicy?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 36:**

Dotyczy Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.): Czy Zamawiający w punkcie 44 dopuści dookólną szynę zamontowaną na dole głowicy, oraz trzy pionowe szyny – 2 na przedniej i 1 na tylnej ścianie głowicy – do montażu wyposażenia i półek?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 37:**

Dotyczy Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.): Czy Zamawiający w punkcie 45 dopuści półki o wymiarach 605x455mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 38:**

Dotyczy Pakietu nr 7 (Panel ścienny zasilający – 73 szt.): Czy Zamawiający dopuści panel z gniazdami gazowymi, elektrycznymi i teletechnicznymi umieszczonymi na różnych wysokościach względem podłogi?

Opisane przez Zamawiającego wymaganie jest niepraktyczne i niebezpieczne konstrukcyjnie. Panel medyczny powinien składać się z oddzielnych – odseparowanych kanałów konstrukcyjnych dla zapewnienia fizycznego oddzielenia różnych rodzajów mediów (np. elektryczności od gazów medycznych). Konstrukcja wielokanałowa wymusza umieszczenie gniazd elektrycznych i gazowych na różnych wysokościach.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 39:**

Dotyczy Pakietu nr 7 (Panel ścienny zasilający – 73 szt.): Proszę o potwierdzenie: według opisu wszystkie 73 sztuki są to panele jednostanowiskowe o długości 1600 mm (+/- 10%)  i głębokości do 120 mm

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 40:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Czy Zamawiający wymaga, aby lampa posiadała regulowaną średnicę pola w zakresie 18-32cm?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 41:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.) Załącznika 1.4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kopułą z sześcioma segmentami, w której pięć segmentów zewnętrznych jest mocowanych do szóstego środkowego segmentu, a pomiędzy pięcioma zewnętrznymi segmentami znajdują się wolne przestrzenie ułatwiające przepływ laminarny?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 42:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kopułą o średnicy 76,4 cm?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 43:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o grubości kopuły około 11 cm.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 44:**

Dotyczy Pakietu nr 7 (Panel ścienny zasilający – 73 szt.):Czy Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej spełniony jeśli wykonawca wykaże, że wykonał minimum jedną dostawę na kwotę 200 000,00 zł sufitowych oraz naściennych jednostek zasilających?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 45:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.): Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w przedziale 4000 - 4400 – 4800? Daje to możliwość większego komfortu pracy, ponieważ umożliwia ustawienie temperatury barwowej pod wymogi konkretnego operatora. Wymagany parametr mieści się w proponowanym zakresie.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 46:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.): Czy Zamawiający dopuści lampę o maksymalnym natężeniu napromieniowania o wartości 5 mW/m2? Jest to niewielka różnica od wartości wymaganej w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 47:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.) Załącznik 1.3: Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

**Odpowiedź:**

Wysokość pomieszczenia: 2,60m od posadzki do spodu sufitu podwieszanego, odległość pomiędzy spodem sufitu podwieszanego a spodem stropu h=1,15m.

**Pytanie nr 48:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.): Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V?

**Odpowiedź:**

Lampy bezcieniowe zasilane z rozdzielnic RIT. Rozdzielnice RIT mają SZR (Samoczynne załączanie rezerwy) i mają zasilane podstawowe (ze zbiorczego UPS) i zasilanie rezerwowe (z rozdzielnicy zasilanej przez agregat prądotwórczy).

**Pytanie nr 49:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.): Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

**Odpowiedź:**

Strop żelbetowy.

**Pytanie nr 50:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.): Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

**Odpowiedź:**

ODP. Nad pomieszczeniem znajduje się stropodach żelbetowy o następującym układzie warstw: papa nawierzchniowa, papa podkładowa, 4cm zbrojna szlichta betonowa, 10 – 20cm styropian tworzący spadek, papa podkładowa. Dojście w celu wykonywania prac nie będzie możliwe.

**Pytanie nr 51:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.): Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

**Odpowiedź:**

Są przewidziane przewody do zasilania lamp bezcieniowych wyprowadzone z sufitu.

**Pytanie nr 52:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.): Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

**Odpowiedź:**

ODP: Zamawiający zapewni doprowadzenie przewodów do wskazanego punktu, podłączenie urządzeń jest po stronie dostawcy urządzeń.

**Pytanie nr 53:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.): Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 54:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.): Warunki gwarancji i serwisu: Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 55:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.): Warunki gwarancji i serwisu: Czy Zamawiający wydłuży czas skutecznej naprawy do 10 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 56:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Czy Zamawiający dopuści lampę, której czasze mają grubość 139 mm? Jest to niewielka różnica od wartości wymaganej w SIWZ i nie ma wpływu na użytkowanie i funkcjonalność lampy.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 57:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Czy Zamawiający dopuści uchwyt sterylny umieszczony w centralnej części kopuły? Czasza jest łatwa w manewrowaniu, a umieszczenie uchwytu sterylnego nie ma wpływu na parametry i funkcjonalność lampy.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 58:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

**Odpowiedź:**

Pom 01.7 wys. 3,22m, brak sufitu podwieszanego – sufit malowany.

Pom 1.49 – wysokość 3,20m, brak sufitu podwieszanego – sufit malowany.

**Pytanie nr 59:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

**Odpowiedź:**

W pomieszczeniu 1.49 Lampy bezcieniowe zasilane z rozdzielnic RIT. Rozdzielnice RIT mają SZR (Samoczynne załączanie rezerwy) i mają zasilane podstawowe (ze zbiorczego UPS) i zasilanie rezerwowe (z rozdzielnicy zasilanej przez agregat prądotwórczy).

W pomieszczeniu 01.7 lampa jest zasilania gniazdem naściennym i jest zasilania (bez rezerwy) z rozdzielnicy RA01.2 (rezerwowana przez agregat prądotwórczy, możliwy zanik napięcia na ok 15 sekund).

**Pytanie nr 60:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

**Odpowiedź:**

Pom. 01.7 – strop żelbetowy.

Pom. 1.49 – strop żelbetowy.

**Pytanie nr 61:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

**Odpowiedź:**

W obydwu pomieszczeniach istnieje możliwość dojścia z wyższego piętra. W przypadku uszkodzenia warstw posadzkowych ich odtworzenie będzie po stronie dostawcy urządzeń (w porozumieniu z Generalnym wykonawcą).

**Pytanie nr 62:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

**Odpowiedź:**

W pom. 1.49 są przewidziane przewody do zasilania lamp bezcieniowych z sufitu . W pom 1.49 - 1 szt. zasilana z sufitu. W pom. 01.7 jest przewidziane gniazdo w ścianie do zasilania lampy bezcieniowej na kółkach.

**Pytanie nr 63:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zapewni doprowadzenie przewodów do wskazanego punktu, podłączenie urządzeń jest po stronie dostawcy urządzeń.

**Pytanie nr 64:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 65:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Warunki gwarancji i serwisu: Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 66:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Warunki gwarancji i serwisu: Czy Zamawiający wydłuży czas skutecznej naprawy do 10 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 67:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czaszę o średnicy d67cm (zamiast wymaganego d65cm-p.13). Jest to bardzo mała różnica a pozwoli zaoferować lepszy typ czaszy.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 68:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Czy Zamawiający potwierdza wysokość pomieszczeń min. 2,8m? Jest to warunek możliwości zastosowania wieloosiowych przegubów (wymagania p.17) tak, aby kopuła nie kolidowała z głową operatora. Jeśli nie ma zagwarantowanej wysokości to w pomieszczeniach niższych prosimy   
o dopuszczenie montażu lamp do tzw. niskich pomieszczeń (dwuosiowa)

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza wysokość min. 2,80m dla pomieszczeń 01.7 oraz 1.49.

**Pytanie nr 69:**

Dotyczy Pakietu nr 4 (Lampa operacyjna sufitowa – 2 szt.): Czy Zamawiający dopuści lampę o wartości R9=90 (zamiast 93).

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 70:**

Dotyczy Pakietu nr 5 i 6 (Mosty zasilające): Czy Zamawiający dopuści mosty o szerokości przekroju belki 460mm (p.10)?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 71:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.): Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia w 6 stopniach (zamiast 7)?.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 72:**

Dotyczy Pakietu nr 3 (lampa zabiegowa bezcieniowa – 2 szt.): Czy Zamawiający dopuści lampę o wartości R9=90 (zamiast 93) .

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 73:**

Dotyczy Pakietów nr 1-7: Prosimy o informacje, jakiego rodzaju i jakiej grubości jest strop, do którego będą mocowane ww. urządzenia?

**Odpowiedź:**

Strop żelbetowy, sala 3.90 – gr 0,26m; 1.49 – gr 0,20m; 01,7 – gr 0,18m; 1,14 – gr 0,20m; 3,89 – gr 0,26m; 1,17 – gr 0,24m; 1,15 – gr 0,24m;

**Pytanie nr 74:**

Dotyczy Pakietów nr 1-7: Prosimy o potwierdzenie, czy w wypadku potrzeby wzmocnienia stropu lub wykonania dodatkowej konstrukcji stalowej do powieszenia urządzeń, które są przedmiotem dostawy ww. dodatkowe prace nie będą w zakresie dostawcy urządzeń?

**Odpowiedź:**

Dodatkowe zmiany będą w zakresie dostawcy urządzeń.

**Pytanie nr 75:**

Dotyczy Pakietów nr 1-7: Prosimy o informację czy do miejsc mocowania ww. urządzeń doprowadzone są wymagane do zasilania wyspecyfikowanych w SiWZ punktów poboru gazów medycznych, gniazd elektrycznych oraz gniazd sieci komputerowej, gniazd sygnałowych, czasz lamp operacyjnych i zabiegowych?

**Odpowiedź:**

Do miejsca montażu są, lub będą doprowadzone na podstawie dostarczonych DTR urządzeń wymagane media, podłączenie urządzeń jest po stronie dostawcy urządzeń.

**Pytanie nr 76:**

Dotyczy Pakietu nr 2 (Kolumna anestezjologiczna – 1 szt. - Załącznik nr 1.2): Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby druga część ramienia wysięgnika posiadała możliwość regulacji wysokości zawieszenia głowicy   
w zakresie min. 50 cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 77:**

Dotyczy Pakietu nr 5 (Sufitowy most zasilający – 8 szt.) - Załącznik nr 1.5 pkt 14 oraz Pakietu nr 6 (Sufitowy most zasilający na stanowisko intensywnej terapii – 8 szt.) - Załącznik nr 1.6 pkt 15. i 35: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby ruch wózków wzdłuż belki odbywał się za pomocą łożysk tocznych ułatwiających przesuwanie wózka wraz z głowicą po zwolnieniu hamulca pneumatycznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga możliwości przesuwania wózka wzdłuż belki i nie wskazuje szczegółowego rozwiązania realizacji tego parametru.

**Pytanie nr 78:**

Dotyczy Pakietu nr 5 (Sufitowy most zasilający – 8 szt.) - Załącznik nr 1.5 pkt 15. i 16: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający nie będzie wymagał wysięgnika, na którym się zawieszona głowica zasilająca?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający nie wymaga wysięgników.

**Pytanie nr 79:**

Dot. rozdział XV SIWZ – opis kryteriów oceny ofert„Ocena wg kryterium „aspekty ekologiczne” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załączniku nr 2 „formularz ofertowy”, do niniejszej SIWZ.”

Ponieważ w „Formularzu ofertowym” brak jest miejsca do podania ww. informacji, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość dokonania modyfikacji załącznika nr 2 celem podania informacji dot. kryterium „aspekty ekologiczne”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) w pismem z dn. 30.05.2018r.

**Pytanie nr 80:**

Proszę o potwierdzenie, iż pakiet nr 1 składa się z jednej kolumny anestezjologicznej i jednej kolumny chirurgicznej

**Odpowiedź:**

Nie. Pakiet składa się z 2 zestawów kolumn, a każdy zestaw to 1 kolumna anestezjologiczna + 1 kolumna chirurgiczna.

**Pytanie nr 81:**

Czy są doprowadzone media do miejsca montażu (gazy i elektryczność) – pakiet nr 1, 2, 5, 6 i 7. Oferujący pokrywa koszty tylko montażu i uruchomienia przy pełnym i właściwym doprowadzeniu mediów przez Generalnego Wykonawcę Budowlanego do punktu poboru gazu.

**Odpowiedź:**

Do miejsca montażu są, lub będą doprowadzone na podstawie dostarczonych DTR urządzeń wymagane media.

**Pytanie nr 82:**

Czy Generalny Wykonawca Budowlany jest odpowiedzialny za atestacje całej instalacji gazów medycznych jako wyrób medyczny?

**Odpowiedź:**

Generalny Wykonawca Budowlany ma obowiązek wykonać atestację całej instalacji gazów medycznych jako wyrób medyczny.

**Pytanie nr 83:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie tańsze w zakupie i eksploatacji (typową kolumnę z ramionami niż most z możliwością przesuwania wózka wzdłuż belki) – pakiet nr 5 i 6.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 22.06.2018r. do godz. 10.00 – składanie ofert
* 22.06.2018r. o godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.