Białystok, dn. 10.08.2018r.

ZP/VIII/18/819

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do sterylizacji (sprawa nr 64/2018).**

**Zapytania:**

**Pytanie nr 1 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści urządzenie z intuicyjnym menu, dostępnym z poziomu panelu sterowania w języku angielskim?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści urządzenie, które posiada gwarancję 24 miesiące?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza termin gwarancji 24 miesięcy. W związku z tym modyfikuje zapisy rozdz. XV zgodnie z załącznikiem „Zmieniony SIWZ”.**

**Pytanie nr 3 (dotyczy pakietu nr 2)**

W związku z powyższym przetargiem, mam pytanie odnośnie Pakietu 2 (dostawa myjek parowych)

 Czy zamawiający dopuszcza skrócenie okresu gwarancji do 24 miesięcy?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza termin gwarancji 24 miesięcy. W związku z tym modyfikuje zapisy rozdz. XV zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma „Zmieniony SIWZ”.**

**Pytanie nr 4 (dotyczy SIWZ)**

W Rozdziale XII, pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, jest zapis. Cytuję:

"Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. 22.06.2018r. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. "

**Odpowiedz: Zamawiający informuje iż, doszło do omyłki, termin zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi określa ustawa PZP.**

**Pytanie nr 5 (dotyczy pakietu nr 1)**

Zgodnie z zapisem w SIWZ Rozdział IX, pkt III.1 Zamawiający wymaga dokumentu dopuszczającego
do obrotu i używania wyrobem medycznym zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 876 ze zm.), w szczególności zgłoszenia lub powiadomienia oferowanych wyrobów medycznych
do rejestru wyrobów medycznych. Prosimy o dopuszczenie urządzenia do dekontaminacji poprzez zamgławianie, przebadanego zgodnie z normą NFT 72-281, które nie jest wyrobem medycznym, lecz wykorzystujące środek dezynfekujący zarejestrowany jako wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices oraz certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie Dyrektywy 93/42/EEC.

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza urządzenie do dekontaminacji poprzez zamgławianie, który nie jest wyrobem medycznym, lecz wykorzystuje środek dezynfekcyjny zarejestrowany jako wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices oraz certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie Dyrektywy 93/42/EEC.

**Pytanie nr 6 (dotyczy pakietu nr 1)**

Prosimy o potwierdzenie, czy w załączniku nr 1 w tabeli formularza cenowego, w kolumnie „Nazwa produktu” zamiast zapisu „Sterylizator” zaszła omyłka pisarska i powinno być „Urządzenie
do dekontaminacji poprzez zamgławianie” ?

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza iż doszło do omyłki, prawidłowa nazwa to „urządzenie do dekontaminacji poprzez zamgławianie”. Stosowne zmiany zostały naniesione w załączniku do niniejszego pisma „Zmieniony SIWZ”.**

**Pytanie nr 7 (Dotyczy załącznika nr 1.1 pkt. 13)**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył sprzęt: 1 szt. Komputera przenośnego oraz 1 szt. drukarki, przeznaczony do połączeń z zaoferowanymi dwoma urządzeniami.

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia 1 szt. komputera przenośnego oraz 1 szt. drukarki do dwóch urządzeń.**

**Pytanie nr 8 (Dotyczy załącznika nr 1.1 pkt 23)**

Prosimy o potwierdzenie czy zaszły omyłki pisarskie i Zamawiający wymaga:

Środek do dezynfekcji wysokiego poziomu na bazie 7,5% nadtlenku wodoru, kompatybilny z urządzeniem **spełniający** następujące normy:

Bakterie:

EN13727: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae

EN 1040: Pseudomonas **aeruginosa**, Staphylococcus aureus

Grzyby:

EN13624: Aspergillus **Niger**, **Candida** albicans

Prątki:

EN14348: Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium

Wirusy:

**EN14476**: Polio virus, Adenovirus, WZW B, WZW C, HIV

Spory:

EN14347: Clostridium difficile ,Bacillus **subtilis**

EN13704: Clostridium **difficile**, Bacillus **subtilis**

Podać nazwę zaoferowanego preparatu.

Wymagane dołączenie badań potwierdzających spełnione normy w języku polskim. Wymaga się aby badania odnosiły się ściśle do preparatu na nazwie handlowej zawartej w ofercie.

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza iż doszło do omyłki pisarskiej. Stosowne zmiany zostały naniesione w załączniku do niniejszego pisma „Zmieniony SIWZ”.**

**Pytanie nr 9 (Dotyczy Formularza ofertowego – załącznik nr 2 pkt 9)**

Prosimy o potwierdzenie czy zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga (zgodnie z załącznikiem nr 1.1)

„Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany
**w min. 2017 r**., kompletny, gotowy do użytkowania, nie wymaga dodatkowych zakupów i inwestycji, pozbawiony wad technicznych i prawnych.”

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza iż doszło do omyłki pisarskiej, zaoferowany przedmiot zamówienia musi być wyprodukowany w minimum 2017 r. Stosowne zmiany zostały naniesione w załączniku do niniejszego pisma „Zmieniony SIWZ”.**

**Pytanie nr 10 (dotyczy pakietu nr 1)**

Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia dekontaminującego tylko nadtlenkiem wodoru.

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 11 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający mając na względzie zasady BHP oraz zdrowie i życie personelu oraz pacjentów wymaga, aby urządzenie posiadało wbudowane lub manualne czujniki ozonu oraz nadtlenku wodoru (w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1. tylko nadtlenku wodoru)? Czujniki pozwalają na określenie, czy w dekontaminowanym pomieszczeniu znajduje się bezpieczne stężenie wyżej wymienionych związków i czy dane pomieszczenie może być użytkowane bez narażania życia i zdrowia personelu oraz pacjentów.

**Odpowiedz: Zamawiający wymaga dwóch przenośnych czujników nadtlenku wodoru.**

**Pytanie nr 12 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający, wymagając spełnianie normy NFT 72-281 2009 nie popełnił omyłki pisarskiej (najnowsza wersja normy NFT 72-281 pochodzi z 2014 roku)?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza normę NFT 72-281 2014**

**Pytanie nr 13 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający wymaga spełniania przez urządzenie i środek dekontaminujący normy **NFT 72-281 2014,** gdyż naturalną praktyką jest wymaganie najnowszych obowiązujących standardów oraz norm?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza normę NFT 72-281 2014**

**Pytanie nr 15 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wyposażone w czujniki ruchu, posiadające czujnik nadtlenku wodoru, wilgotności i temperatury?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 16 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający dopuści o oceny system biodekontaminacji składający się z jednej jednostki głównej (generatora) oraz trzech jednostek aerujących?

Uzasadnienie: Jednostki aerujące mają na celu poprawienie dystrybucji nadtlenku wodoru w dekontaminowanym pomieszczeniu (za czym idzie zwiększenie skuteczności procesu) oraz, ze względu na wbudowane katalizatory, przyspieszenie rozkładu nadtlenku wodoru po procesie (skrócenie czasu trwania procesu)?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 17 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o podanych niżej wymiarach (S x W x G):

* 1. Generator: 450 x 560 x 460 mm, waga 20 kg
	2. Jednostki aerujące: 480 x 330 x 340 mm, waga 10 kg?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 18 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie działające w 100% automatycznie i bez ingerencji użytkownika, nie wymagające mierzenia pomieszczeń i programowania?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 19 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie posiadające opcji pamięci 100 operatorów, zapewniające możliwość podpisywania się operatora przeprowadzającego cykl w aplikacji na urządzenie mobilne dostarczone wraz z systemem?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 20 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający mając na względzie zasady BHP dopuści do oceny urządzenie nie posiadające możliwości programowania automatycznego startu urządzenia, gdyż nie będzie gwarancji, że w danym pomieszczeniu nikt nie przebywa, a operator nie będzie miał pełnej kontroli nad przygotowaniem do procesu?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 21 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający w punkcie 18 wymaganych parametrów: „Urządzenie wyposażone w mobilny katalizator powietrza, filtrujący cząstki wielkości 0,007 mikrona, 9-stopniowy filtr pochłaniający lotne związki organiczne oraz mikroorganizmy, zdalnie sterowany, posiadający trzy tryby pracy do wyboru, sygnalizujący konieczność wymiany filtra, waga 15 kg z tolerancją +/- 2kg, wydajność na poziomie 300m3/h, możliwość ciągłej pracy” wymaga urządzenia, które służy do rozkładu nadtlenku wodoru?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 22 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający zamiast katalizatora opisanego w punkcie 18 dopuści do oceny urządzenie do katalizy nadtlenku wodoru, służące również do aeracji, poprawiające dystrybucję nadtlenku wodoru w pomieszczeniu oraz służące do jego rozkładu po procesie, kompatybilne z urządzeniem?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 23 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie mające możliwość dekontaminacji pomieszczeń do 200 m3?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 24 (dotyczy pakietu nr 1)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny środek do dezynfekcji wysokiego poziomu kompatybilny z urządzeniem na bazie nadtlenku wodoru w stężeniu 35%?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

W związku z omyłkami pisarskimi znajdującymi się w SIWZ Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają zapisy w niej zawarte. Poprawna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w załączniku do pisma „Zmieniony SIWZ”.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dn. **31.08.2018r.,** do godz. 10:00. Otwarcie nastąpi **31.08.2017r**. o godz. 11:00. Miejsce składania i otwarcia ofert bez zmian.