Białystok, dnia 12.09.2018 r.

ZP/IX/18/960

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych (sprawa nr 68/2018).

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Pytania i odpowiedzi

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie części 5 „Diatermia” do odrębnego zadania?  \

Umożliwi to złożenie oferty konkurencyjnej m.in. naszej firmy. Diatermie Erbe są wykorzystywane również w Państwa Szpitalu. Ich jakość potwierdzają kolejne instalacje naszych diatermii, również do zabiegów w płynach – resekcji mono i bipolarnej na oddziale urologii Państwa Szpital.  Renoma diatermii Erbe jest znana i ceniona w Polsce i na całym świecie. Informacje o aplikacji i nastawach naszych diatermii znajdują się w katalogach wiodących producentów wież endoskopowych jak: Storz, Wolf czy Olympus, a kable przyłączeniowe do akcesoriów tych producentów znajdują się w katalogu Erbe. To również sprawia,  że diatermie Erbe realizują wymogi punktu 1 opisu przedmiotu zamówienia, o kompatybilności z wieżą endoskopową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie części 5 „Diatermia” do odrębnego Pakietu.

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zastępując go treścią: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia poprawiona na dzień 12.09.2018 r.”. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części zgodnie z modyfikacją SIWZ, tj. Pakiet nr 1: wieża endoskopowa, w tym: tor wizyjny z kamerą endoskopową, źródło światła, monitor medyczny z akcesoriami, insuflator, pompa ssąco płucząca; laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym; diatermia, Pakiet nr 2: zestaw do histeroskopii –(histeroskop operacyjny 4.3 mm wraz z instrumentarium, minihisteroskop 3 mm z przenośnym torem wizyjnym i instrumentarium);resektoskop bipolarny.

- Czy Zamawiający w części 5– „Diatermia”,  w punkcie 13 dopuści diatermię o mocy cięcia monopolarnej ograniczonej do minimum 200W, podobnie jak zostało to określone w punktach 8, 9?

Umożliwi to zaoferowanie urządzenia o lepszych parametrach, tzn. większej wydajności. Użytkownik samodzielnie ustawia moc, ograniczając ją do właściwej dla wykonywanej procedury wartości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w części 5– „Diatermia”,  w punkcie 14 dopuści diatermię o mocy koagulacji monopolarnej ograniczonej do minimum 120W, podobnie jak zostało to określone w punktach 8,9?

Umożliwi to zaoferowanie urządzenia o lepszych parametrach, tzn. większej wydajności. Użytkownik samodzielnie ustawia moc, ograniczając ją do właściwej dla wykonywanej procedury wartości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w części 5– „Diatermia, w punkcie 15 dopuści diatermię z możliwością ustawienia minimum 8 efektów koagulacji podczas cięcia monopolarnego?

Umożliwi to użytkownik na uzyskania pożądanego efektu tkankowego w dokładniejszy sposób, wpływając na jakość przeprowadzanego cięcia. Możliwość zapisywanie programów użytkownika (punkt. 17) gwarantuje zapamiętanie specyficznych nastaw efektów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie do zapisu: ,,Kompatybilność sprzętu z dotychczas istniejącą infrastrukturą Bloku Operacyjnego Kliniki Ginekologii (Endo Alpha) zapewniająca umożliwienie unowocześnienia infrastruktury bez dublowania istniejących rozwiązań (monitory, wieże endoskopowe) możliwych do dalszego wykorzystania.”

1/. Czy Zamawiający przez ten zapis wymaga podłączenia oferowanej kamery do monitora będącego na bloku operacyjnym i umieszczonego w ścianie, oraz wykorzystania kolumn w celu postawienia oferowanego sprzętu?

Odpowiedź: Tak.

- Pytanie do punktu 46 pakietu: Zestaw do histeroskopii – (histeroskop operacyjny 4.3 mm z instrumentarium, minihisteroskop 3 mm z przenośnym torem wizyjnym i instrumentarium)

2/. Czy w tym opisie nie doszło do błędu pisarskiego i nie powinien on brzmieć:

Zakres regulacji ciśnienia odsysania: 0- (-) 0,5 bar?

Odpowiedź: Tak.

- Pytanie do punktu 74 pakietu: Wieża endoskopowa, w tym tor wizyjny z kamerą endoskopową, źródło światła, monitor medyczny z akcesoriami, insuflator, pompa ssąco płucząca

3/. Czy w tym opisie nie doszło do błędu pisarskiego i nie powinien on brzmieć:

Zakres regulacji ciśnienia odsysania: 0- (-) 0,8 bar?

Odpowiedź: Tak.

- 4/. Czy w pakiecie: Zestaw do histeroskopii – (histeroskop operacyjny 4.3 mm z instrumentarium, minihisteroskop 3 mm z przenośnym torem wizyjnym i instrumentarium) w punkcie 2 ,, Optyka histeroskopowa o śr. 2,9 mm, długości 30 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa” Zamawiający wymaga 2 takich optyk, ponieważ nie było to doprecyzowane?

Odpowiedź: Wymagane są 2 szt.

- Dot. SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń fabrycznie nowych, ale wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 r?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. OPZ, SIWZ, projektu umowy par. 2 ust. 2 pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznych produktów, stanowiących wyposażenie wyrobu medycznego, które nie posiadają dokumentów dopuszczających i są objęte stawką VAT 23%?

Odpowiedź: Tak.

- Dot. SIWZ, formularz cenowy

W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pozycji w formularzach cenowych (tam gdzie dotyczy) zawierającej wyroby z inną stawką VAT niż pozostałego sprzętu?

Odpowiedź: W przypadku składania oferty na asortyment, którego elementy składowe objęte są różnymi składkami VAT, Zamawiający oczekuje aby w Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz cenowy” w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” pod nazwą ofertowanego asortymentu wymienić jego elementy składowe i wskazać jakim składkom VAT podlegają, a także podać ich ceny jednostkowe, wartości netto oraz brutto.

Przykładowy sposób w jaki powinna być złożona taka oferta poniżej:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa, producent, nr katalogowy /W przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/ | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa sprzętu wskazana w SIWZ - o parametrach technicznych określonych w Załączniku nr 1.xx w którego skład wchodzą poszczególne elementy składowe: 1). nazwa elementu składowego nr 1, 2). nazwa elementu składowego nr 2, 3). nazwa elementu składowego nr 3, (…) n). nazwa elementu składowego nr n, |  | x szt. | Cena jedn. netto oferowanego asortymentu w tym: 1) cena netto elementu 1, 2) cena netto elementu 2, (…) n) cena netto elementu n, | Wartość netto oferowanego asortymentu w tym: 1) wartość netto elementu 1, 2) wartość netto elementu 2, (…) n) wartość netto elementu n, | Stawki VAT zastosowane dla oferowanego asortymentu np. 8% i 23% w tym: 1) stawka VAT elementu 1, 2) stawka VAT elementu 2, (…) n) stawka VAT elementu n, | Wartość brutto oferowanego asortymentu w tym: 1) wartość brutto elementu 1, 2) wartość brutto elementu 2, (…) n) wartość brutto elementu n, |

itd.

- Dot. warunków gwarancji i serwisu pkt. 2, projekt umowy par. 10 ust. 2

Prosimy o doprecyzowanie, że gwarancja obejmuje naprawy gwarancyjne (czyli nie będące skutkiem używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi)/

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. warunków gwarancji i serwisu, projekt umowy par. 11 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie czasu reakcji w dni robocze (24 godz. w dni robocze)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. warunków gwarancji i serwisu, projekt umowy par. 11 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. warunków gwarancji i serwisu oraz projektu umowy par. 14 ust. 1 pkt. 1e

Prosimy o potwierdzenie że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego kara za niedotrzymanie terminu naprawy nie będzie naliczana.

Odpowiedź: Kara będzie naliczana za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w zakresie par. 14 ust. 1 pkt. 1e.

- Dot. projektu umowy par. 4 ust. 5 pkt. 2)

Prosimy o doprecyzowanie zapisu, aby jasno wynikało za jakie sytuacje odpowiada Wykonawca lub o wykreślenie zapisu, gdyż Wykonawca nie może odpowiadać za „nieznaczny wzrost prawdopodobieństwa szkody”. Wykonawca może odpowiadać jedynie za wyrządzoną szkodę a nie jej prawdopodobieństwo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. projektu umowy par. 11 ust. 8

Celem doprecyzowania prosimy o zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany danego Urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu Urządzenia, wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Urządzenia - w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego  do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. projektu umowy par. 14 ust. 3), 4), 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 1% wartości brutto umowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty częściowej i podział przedmiotu zamówienia na 5 pakietów (wg lp. w formularzu cenowym)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział przedmiotu zamówienia na 5 Pakietów.

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zastępując go treścią: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia poprawiona na dzień 12.09.2018 r.”. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części zgodnie z modyfikacją SIWZ, tj. Pakiet nr 1: wieża endoskopowa, w tym: tor wizyjny z kamerą endoskopową, źródło światła, monitor medyczny z akcesoriami, insuflator, pompa ssąco płucząca; laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym; diatermia, Pakiet nr 2: zestaw do histeroskopii –(histeroskop operacyjny 4.3 mm wraz z instrumentarium, minihisteroskop 3 mm z przenośnym torem wizyjnym i instrumentarium);resektoskop bipolarny.

- dot. 1. Wieża endoskopowa, w tym tor wizyjny z kamerą endoskopową, źródło światła, monitor medyczny z akcesoriami, insuflator, pompa ssąco płucząca pkt 1-84

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny zestaw

Monitor medyczny z aktywną matrycą TFT

Pracujący w standardzie HDTV"

Rozdzielczość ekranu 1920x1080 (format ekranu 16:9)

Przekątna ekranu 26”

Sygnał wejścia/wyjścia: (HD)-SDI (x2), S-Video, DVI (x2), RGB/HD-15 (D-sub, 15 pinów)

Sterowanie zdalne: RS-232C, GPIO

Kontrast: 1400:1

Kąt obserwacji do 178° (poziomo i pionowo)

Liczba kolorów: 1,07 miliarda (10bit)

Waga: max. 8,4kg

"Funkcja FLIP (lustrzane odbicie oraz obrót 180°)

Funkcje PIP, POP, Clone (transmisja obrazu HD np. PIP/POP jak na monitorze do drugiego monitora lub archiwizatora)"

Funkcja wzmocnienia obrazu z redukcją szumów (A.I.M.E)

Mocowanie VESA 100mm oraz VESA 200x100mm

Wbudowany zasilacz; możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci elektrycznej; łatwy montaż na ramieniu sufitowym sali operacyjnej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- pkt 87

Prosimy o wyjaśnienie zapisu "Kompatybilność sprzętu z dotychczas istniejącą infrastrukturą Bloku Operacyjnego Kliniki Ginekologii (Endo Alpha) zapewniająca umożliwienie unowocześnienia infrastruktury bez dublowania istniejących rozwiązań (monitory, wieże endoskopowe) możliwych do dalszego wykorzystania " ?

Odpowiedź: Powyższy zapis oznacza: Umożliwienie dodatkowego (poza planowanym do zakupu podstawowym monitorem full HD) wykorzystania istniejącego, wbudowanego w ścianę monitora w Sali operacyjnej oraz możliwość wykorzystania istniejących kolumn na sprzęt.

- pkt 87

Jakie funkcjonalności zaoferowanego sprzętu  mają być kompatybilne z istniejącą infrastrukturą zintegrowanej sali operacyjnej EndoAlfa ?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź  na pytanie 21.

- pkt 87

Jeżeli Zamawiający nie chce dublować istniejących rozwiązań ( w tym monitorów) to prosimy o wskazanie czy gdzie ma zostać umieszczony monitor opisany w pkt 43-49?

Jest to istotne ze względu na możliwe dodatkowe koszty związane z zapewnieniem przesyłu sygnału i podłączenia zasilania

Odpowiedź: Monitor dodatkowy powinien być urządzeniem niezależnym umieszczonym na stojaku lub podwieszonym do sufitu na istniejącym montażu.

- pkt 87

Czy oferowany sprzęt ma być kompatybilny z funkcją sterowania urządzeniami z panelu dotykowego oraz stacji instrumentariuszki będących na wyposażeniu sali operacyjnej EndoAlfa ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

W części nr 2 prosimy o rezygnację z nazw własnych: „Hopkins” w opisie optyki laparoskopowej, CICE w opisie popychacza węzła oraz kleszczy Kelly (odpowiednik Maryland).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

Prosimy o dopuszczenie w części nr 2 kontenera do optyki wykonanego z tworzywa i o wymiarach 446 x 49 x 88 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

Prosimy o dopuszczenie w pkt. 2. alternatywnego kosza do optyki o wymiarach 462 x 52 x 105 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

Prosimy o dopuszczenie w części nr 2 światłowodu o średnicy wiązki 4,25mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

Prosimy o dopuszczenie w części nr 2 narzędzi wielorazowych (kleszcze, nożyczki, haczyk, klipsownica, imadło, ssak, popychacz węzłów)  o wymiarach śr. 5mm i dł. 33 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

Prosimy o dopuszczenie w części nr 2 dot. narzędzi wielorazowych (kleszczy monopolarnych i bipolarnych oraz nożyczek gładkich) o konstrukcji: rozbieralne - trzyczęściowe: rękojeść, tubus izolowany z pokrętłem do obrotu 360st., wkład. Opis rodzaju branszy bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

Prosimy o dopuszczenie w części nr 2 dot. narzędzi wielorazowych kleszczy laparoskopowych (śr. 10mm, dł. 33cm) typu zęby 2x3 w miejscu kulociągu. Ten rodzaj kleszczy będzie odpowiednikiem ze względu na możliwość skutecznego uchwycenia struktur typu mięśniak macicy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

Prosimy o dopuszczenie w części nr 2 dot. narzędzi wielorazowych imadła laparoskopowego - bransze w lewo; wymiary: śr. 5mm ; dł. rob. 330mm; rozbieralne na dwie części; uchwyt w linii narzędzia; z zapinką z uwolnieniem w dolnej części uchwytu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

Prosimy o dopuszczenie innego, alternatywnego pakowania klipsów rozm. ML (średnio duży) do klipsownicy jednoczęściowej: 1 opakowanie = 20 magazynków po 4 lub 6 sztuk albo innej konfiguracji pakowania, która spełnia warunek dostarczenia min. dwóch opakowań po 160 klipsów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

Prosimy o rezygnację z potwierdzenia parametrów średnicy igły Veressa oraz długości laparoskopowej rurki ssąco-płuczącej jako parametrów nieistotnych z punktu widzenia użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza brak potwierdzenia powyższych parametrów.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

Prosimy o dopuszczenie igły Veressa o długości 12 lub 15cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

Prosimy o zmianę lub dopuszczenie w opisie konstrukcji zaworów trokarów 11mm w miejscu: „zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni” na „zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu LUB ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

Prosimy o zmianę lub dopuszczenie w opisie konstrukcji zaworów trokarów o średnicy w zakresie 5-6mm w miejscu: „zawór kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni” na „zawór kaniuli trokara z uszczelką otwieraną pod naporem instrumentu LUB ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

Prosimy o dopuszczenie nasadki redukcyjnej o rozszerzonym zakresie działania tj. kompatybilną dodatkowo z trokarami o śr. 13mm tj. redukcja 13/11-5,5mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

Prosimy o dopuszczenie przewodów HF o długości 3,5m lub zmianę zapisu parametru długości na minimum 3m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przewód HF o długości 3,5 m.

- dot cz 2 Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym:

Prosimy o dopuszczenie w części nr 2 kosza do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą. W skład wchodzi: mata silikonowa, wkład z uchwytami do narzędzi. Wymiary 550x255x230. Kompatybilny ze sterylizacją parową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- dot cz 3

Histeroskop operacyjny 4,3 mm z instrumentarium

pkt 1-10 czy zamawiający dopuści do zaoferowania histeroskop w o następujących parametrach 2 kpl

Pkt 11-64

Minihisteroskop 3 mm z przenośnym torem wizyjnym i instrumentarium

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że proponowany osprzęt (m.in. elektrody, kleszczyki, nożyczki) jest wielorazowego użytku.

- dot cz 4 Resektoskop bipolarny

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania resektoskop o nast. parametrach?

Optyka - kąt patrzenia 12o, średnica zewnętrzna 4 mm, pin zatrzaskowy, kompatybilność optyki z elektrodą oznaczona kodem kolorystycznym, perforowana rurka ochronna o długości 305 mm w zestawie

Pojemnik do sterylizacji optyki, z przeźroczystą pokrywą

Światłowód, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m

Element pracujący bipolarny do resektoskopu,. Uchwyty na palce wykonane z tworzywa sztucznego. Uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty, obrotowy dla kciuka. Demontaż elementu roboczego z płaszcza wewnętrznego za pomocą jednego przycisku

Przewód bipolarny do elementu pracującego, długość 3,5 m, kompatybilny z gniazdem z funkcją rozpoznawania narzędzia

Płaszcze 24/26 Fr

Płaszcz wewnętrzny 24 Fr z obturatorem - zakończenie płaszcza – końcówka ceramiczna, kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem elektrody oznaczona kodem kolorystycznym

Płaszcz zewnętrzny - obwód zewnętrzny 26 Fr, ilość zaworów 2, obrotowy, kraniki bezobsługowe - nierozbieralne. Kierunek odpływu i dopływu oznaczony strzałkami. Kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem płaszcza zewnętrznego oraz obturatora, oznaczona kodem kolorystycznym

Elektroda pętlowa tnąca, bipolarna, - 6 szt.

Elektroda pętlowa tnąca, mała, bipolarna, - 6 szt.

Elektroda koagulacyjna, grzybek bipolarna, - 6 szt.

Pojemnik do sterylizacji resektoskopu, z przeźroczystą pokrywą. Silikonowe uchwyty podtrzymujące optykę, płaszcze resektoskopu, element roboczy

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- dot cz 4 Resektoskop bipolarny

Czy zamawiający wymaga aby resektoskop był kompatybilny z posiadaną diatermią UES-40 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- dot. Cz.5 Diatermia

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 5 „Diatermia” generator o nast. parametrach?

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 1. | Pełna kompatybilność ze sprzętem zaproponowanym w punkcie 1 Arkusza Parametrów Granicznych |
| 2. | Obsługa diatermii poprzez ekran dotykowy typu touch screen o przekątnej min. 6" pus przyciski funkcyjne. |
| 3. | Diatermia wyposażona w 2 gniazda monopolarne umożliwiające podłączenie przewodu HFM – 2 sztuki 3-pinowe , śr. 4mm standard Valleylab, 1 sztuka 1-pinowe śr. 8mm standard Bovie, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 5mm śr. zewn. 9mm standard Erbe |
| 4. | Diatermia wyposażona w 2 gniazda bipolarne umożliwiające podłączenie przewodu HF Bipolarne – 1 sztuka 2- pinowe , śr 4mm, odl 28,8mm standard Valleylab, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. Zewn. 8mm standard Erbe gniazdo 7-pinowe, standard Olympus |
| 5. | Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli NaCl |
| 6. | Dedykowany program do waporyzacji bipolarnej w roztworze soli NaCl |
| 7. | Program przeznaczony do pracy z laparoskopowymi instrumentami bipolarnymi |
| 8. | Ograniczenie mocy cięcia bipolarnego do min. 100 W |
| 9. | Ograniczenie mocy koagulacji bipolarnej do min. 100 W |
| 10. | Funkcja auto-start dla instrumentów bipolarnych z regulacją czasu opóźnienia |
| 11. | Program do cięcia i koagulacji monopolarnej przeznaczony do pracy z laparoskopowymi instrumentami monopolarnymi |
| 12. | Tryb cięcia monopolarnego z systemem monitorowania iskry. |
| 13. | Ograniczenie mocy cięcia monopolarnego do max 300 W |
| 14. | Ograniczenie mocy koagulacji monopolarnej do max 200 W |
| 15. | Możliwość ustawienia minimum 3 efektów koagulacji podczas cięcia monopolarnego |
| 16. | Funkcja monitorowania połączenia płytki neutralnej |
| 17. | Możliwość zapamiętania min. 30 programów użytkowników |
| 18. | Włącznik nożny bipolarny jednoprzyciskowy |
| 19. | Elektroda neutralna, jednorazowa - 50 szt. |
| 20. | Przewód do jednorazowej elektrody neutralnej - 1 szt. |
| 21. | Kompatybilność sprzętu z dotychczas istniejącą infrastrukturą Bloku Operacyjnego Kliniki Ginekologii współpraca z wyżej wymienionymi torami wizyjnymi i resektoskopami, wyzwolenie systemu oddymiania w dedykowanym insuflatorze |
| 22. | Możliwość podłączenia narządzi laparoskopowych do zamykania dużych naczyń |
| 23. | Możliwość rozbudowy urządzenia o generator ultradźwiękowy |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków jak poniżej:

- dotychczasowe brzmienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastępuje się dokumentem: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia poprawiona na dzień 12.09.2018r.”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

- 28.09.2018 r. do godz. 10.00 - składanie ofert

- 28.09.2018 r. godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Załączniki do pisma:

„Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia poprawiona na dzień 12.09.2018 r.”