Białystok, dnia 28.09.2018 r.

ZP/IX/18/1020

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych (sprawa nr 95/2018).

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu wyposażonego w wielokolorowy ekran TFT o wielkości min 6” połączony z  zafoliowanymi przyciskami do sterowania pracą urządzenia alternatywnie do ekranu dotykowego opisanego w pkt. 2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w punkcie 13 dopuści diatermię o mocy cięcia monopolarnej ograniczonej do minimum 200W, podobnie jak zostało to określone w punktach 8, 9?

Umożliwi to zaoferowanie urządzenia o lepszych parametrach, tzn. większej wydajności.
Użytkownik samodzielnie ustawia moc, ograniczając ją do właściwej dla wykonywanej procedury wartości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w punkcie 14 dopuści diatermię o mocy koagulacji monopolarnej ograniczonej do minimum 120W, podobnie jak zostało to określone w punktach 8,9?

Umożliwi to zaoferowanie urządzenia o lepszych parametrach, tzn. większej wydajności.
Użytkownik samodzielnie ustawia moc, ograniczając ją do właściwej dla wykonywanej procedury wartości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający  w punkcie 15 dopuści diatermię z możliwością ustawienia minimum 8 efektów koagulacji podczas cięcia monopolarnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający  w punkcie 17 dopuści diatermię z możliwością zapamiętania minimum 150 programów użytkowników?

Warunek  zapamiętania min. 299 programów użytkowników jest ze względów ergonomicznych nie do zrealizowania w codziennej praktyce operacyjnej. Powtarzalność parametrów pracy diatermii dla różnych procedur medycznych sprawia, że praca z kilkunastoma konfiguracjami programowymi całkowicie wyczerpuje oczekiwania użytkowników nawet wielu specjalności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat wyposażony w 1 gniazdo monopolarne umożliwiające podłączenie przewodu HF z wtyczką z bolcem 4 mm i 8 mm, gniazdo bipolarne umożliwiające podłączenie przewodu HF z wtyczką płaską dwubolcową oraz z wtyczką okrągłą oraz gniazdo uniwersalne do podłączania instrumentów monopolarnych do przewodów 3-pin i z bolcem 4mm oraz kabli bipolarnych z wtykiem do kablli dwubolcowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. SIWZ – Pakiet nr 1 – Arkusz parametrów granicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń fabrycznie nowych, ale wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 r?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. OPZ, SIWZ – Rozdz. III pkt. I, projektu umowy par. 2 ust. 2 pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznych produktów, stanowiących wyposażenie wyrobu medycznego, które nie posiadają dokumentów dopuszczających i są objęte stawką VAT 23%?

Odpowiedź: Tak.

- Dot. SIWZ, formularz cenowy

W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pozycji w formularzach cenowych (tam gdzie dotyczy) zawierającej wyroby z inną stawką VAT niż pozostałego sprzętu?

Odpowiedź: W przypadku składania oferty na asortyment, którego elementy składowe objęte są różnymi składkami VAT, Zamawiający oczekuje aby w Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz cenowy” w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” pod nazwą ofertowanego asortymentu wymienić jego elementy składowe i wskazać jakim składkom VAT podlegają, a także podać ich ceny jednostkowe, wartości netto oraz brutto.

Przykładowy sposób w jaki powinna być złożona taka oferta poniżej:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa, producent, nr katalogowy /W przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/ | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa sprzętu wskazana w SIWZ - o parametrach technicznych określonych w Załączniku nr 1.xx w którego skład wchodzą poszczególne elementy składowe: 1). nazwa elementu składowego nr 1, 2). nazwa elementu składowego nr 2, 3). nazwa elementu składowego nr 3, (…) n). nazwa elementu składowego nr n, |  | x szt. | Cena jedn. netto oferowanego asortymentu w tym: 1) cena netto elementu 1, 2) cena netto elementu 2, (…) n) cena netto elementu n, | Wartość netto oferowanego asortymentu w tym: 1) wartość netto elementu 1, 2) wartość netto elementu 2, (…) n) wartość netto elementu n, | Stawki VAT zastosowane dla oferowanego asortymentu np. 8% i 23% w tym: 1) stawka VAT elementu 1, 2) stawka VAT elementu 2, (…) n) stawka VAT elementu n, | Wartość brutto oferowanego asortymentu w tym: 1) wartość brutto elementu 1, 2) wartość brutto elementu 2, (…) n) wartość brutto elementu n, |

itd.

- Dot. Pakietu nr 1 - Arkusz parametrów granicznych

- Warunki gwarancji i serwisu – pkt. II oraz projekt umowy par. 10 ust. 2

Prosimy o doprecyzowanie, że gwarancja obejmuje naprawy gwarancyjne (czyli nie będące skutkiem używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi)/

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. warunków gwarancji i serwisu, projekt umowy par. 11 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie czasu reakcji w dni robocze (24 godz. w dni robocze)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. warunków gwarancji i serwisu, projekt umowy par. 11 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. warunków gwarancji i serwisu oraz projektu umowy par. 14 ust. 1 pkt. 1e

Prosimy o potwierdzenie że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego kara za niedotrzymanie terminu naprawy nie będzie naliczana.

Odpowiedź: Kara będzie naliczana za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w zakresie par. 14 ust. 1 pkt. 1e.

- Dot. projektu umowy par. 4 ust. 5 pkt. 2)

Prosimy o doprecyzowanie zapisu, aby jasno wynikało za jakie sytuacje odpowiada Wykonawca lub o wykreślenie zapisu, gdyż Wykonawca nie może odpowiadać za „nieznaczny wzrost prawdopodobieństwa szkody”. Wykonawca może odpowiadać jedynie za wyrządzoną szkodę a nie jej prawdopodobieństwo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. projektu umowy par. 11 ust. 8

Celem doprecyzowania prosimy o zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany danego Urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu Urządzenia, wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Urządzenia - w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego  do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dot. projektu umowy par. 14 ust. 3), 4), 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 1% wartości brutto umowy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- dotyczy pak 1 - arkusz parametrów granicznych

Cz1	Wieża endoskopowa, w tym tor wizyjny z kamerą endoskopową, źródło światła, monitor medyczny z akcesoriami, insuflator, pompa ssąco płucząca

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny tor wizyjny kompatybilny z  systemem zintegrowanej Sali operacyjnej EndoAlfa

| 1 | Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA) zintegrowany ze źródlem światła LED | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem |  |
|  | Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4 |  |
|  | Źródło światła LED z czterema diodami |  |
|  | Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona |  |
|  | Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia |  |
|  | Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej |  |
|  | kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR |  |
|  | Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych |  |
|  | Dedykowany program do obserwacji przy pomocy wideocystoskopu |  |
|  | Tryb "laser" - do pracy z laserem do zastosowań endoskopowych; zapobiega rozmyciu obrazu podczas pracy lasera |  |
|  | Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną |  |
|  | Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI |  |
|  | Wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C |  |
|  | Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury |  |
|  | Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego |  |
|  | Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka |  |
|  | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash |  |
|  | Pamięć zewnętrzna w komplecie |  |
|  | Pamięć wewnętrzna urządzenia |  |
|  | Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff |  |
|  | Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD |  |
|  | możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej |  |
|  | Automatyczny dobór ekspozycji (17 stopni) |  |
|  | w zestawie przewód sygnałowy SDI dł. 2,5m |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni |  |
|  | Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu |  |
|  | Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10.-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8 |  |
|  | Ręczne dostosowanie jasności obrazu w przedziale 1 do +17 |  |
|  | Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej (od -8 do +8) |  |
|  | 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Mode 1-3) |  |
|  | 2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR |  |
|  | Możliwość przypisania ustawień dla 20. użytkowników |  |
|  | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50. rekordów) |  |
|  | Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych |  |
|  | Możliwość ochrony danych hasłem |  |
|  | Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć |  |
|  | Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz |  |
|  | Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora |  |
|  | Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego |  |
|  | Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak) |  |
|  | Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu |  |
|  | Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) |  |
|  | 3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła |  |
|  | Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby ośmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach obrazu (tryb ośmiostopniowy) |  |
|  | Filtr moire - dwustopniowy |  |
|  | 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski) |  |
|  | Możliowość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR |  |
|  | Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika |  |
|  | Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off |  |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB) |  |
|  | Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień) |  |
|  | Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego |  |
|  | Wyświetlanie kodów błędów |  |
|  | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty |  |
|  | Zabezpiecznie przed porażeniem elektrycznycm - klasa I |  |
| 2 | Głowica kamery endoskopowej Full HD, trzyprzetwornikowa | 1 |
| a | kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej |  |
| b | Typ ochrony BF |  |
| c | 3 programowalne przyciski funkcyjne |  |
| e | możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym |  |
| f | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych |  |
| g | Możliwość sterylizacji sterrad i ETO |  |
| h | Waga głowicy 220g |  |
| i | Tryb eliminacji efektu mory przy współpracy z endoskopami półsztywnymi i fiberoskopami |  |
| 3 | Monitor LCD HD 26" | 1 |
|  | Monitor medyczny z aktywną matrycą TFT Pracujący w standardzie HDTV" Rozdzielczość ekranu 1920x1080 (format ekranu 16:9) Przekątna ekranu 26” Sygnał wejścia/wyjścia: (HD)-SDI (x2), S-Video, DVI (x2), RGB/HD-15 (D-sub, 15 pinów) Sterowanie zdalne: RS-232C, GPIO Kontrast: 1400:1 Kąt obserwacji do 178° (poziomo i pionowo) Liczba kolorów: 1,07 miliarda (10bit) Waga: max. 8,4kg "Funkcja FLIP (lustrzane odbicie oraz obrót 180°) Funkcje PIP, POP, Clone (transmisja obrazu HD np. PIP/POP jak na monitorze do drugiego monitora lub archiwizatora)" Funkcja wzmocnienia obrazu z redukcją szumów (A.I.M.E) Mocowanie VESA 100mm oraz VESA 200x100mm Wbudowany zasilacz; możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci elektrycznej; łatwy montaż na ramieniu sufitowym sali operacyjnej |  |
| 4 | Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania | 1 |
| a | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min |  |
| b | Dwustopniowa, automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie 0-10s. Instalacja drenu do oddyminia na panelu przednim urządzenia. |  |
| c | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia |  |
| d | Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia |  |
| e | Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg |  |
| f | Wskaźniki numerczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu l/min. |  |
| g | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego |  |
| h | Dreny i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dren do insuflacji 1 szt..; dren do oddymiania; |  |
| i | 2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni |  |
| j | 3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki. |  |
| k | Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 |  |
| l | Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia |  |
| m | Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego |  |
| n | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną |  |
| o | Przewód do podłączenia CO2 | 1 |
| p | Dren silikonowy do insuflacji, autoklawowalny | 2 |
| r | Dren do automatycznego oddymiania; do montażu w przepustnicy insuflatora; autoklawowalny | 2 |
| s | Przewód komunikacyjny insuflator-diatermia | 1 |
| t | Filtr do insuflatora. | 30 |
| 5 | Pompa rolkowa, płucząca | 1 |
| a | przyciski do włączenia pompy oraz uruchomienia płukania |  |
| b | przepływ w zakresie 0-1,8l/min (+-10%) |  |
| c | max. Ciśnienie 400mmHg |  |
| d | Zabezpieczenie przed nadciśnieniem - odcięcie rolek po przekroczeniu 500mmHg powyżej 5s (+-25mmHg) |  |
| e | Dreny wielorazowe do pompy | 1 |
| 6 | Nagrywarka medyczna Full HD archiwizacja zdjęć i filmów wysokiej rozdzielczości (FULL HD) możliwość archiwizacji na zewnętrznej pamięci USB, zewnętrznych dyskach twardych USB, dyskach sieciowych wbudowany dysk twardy o pojemności 1 TB | 1 |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- CZ 2.  Laparoskop z zestawem laparoskopowym wraz z instrumentarium endoskopowym

Czy zamawiający dopuści:

1.	Kompatybilność ze sprzętem opisanym w punkcie 1 Arkusza Parametrów Granicznych - wieża endoskopowa, w tym tor wizyjny z kamerą endoskopową, źródło światła, monitor medyczny z akcesoriami, insuflator, pompa ssąco płucząca

2.	Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, długości 316,9 cm i kącie patrzenia 0°, autoklawowalna 134°C,  2szt

3.	Kontener na 2szt optyk , dedykowany do oferowanej optyki- 2 szt.

4.	Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 4,25 mm - 2 szt.

5.	Narzędzia laparoskopowe wielorazowego użytku

6.	Kleszcze preparacyjno – chwytające, bransze zagięte pod kątem prostym, obie ruchome, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, bez zapinki; tubus izolowany ; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 33 cm – 2 szt.

7.	Kleszcze chwytające CROCE-OLMI, jedna bransza ruchoma, wielookienkowe, atraumatyczne, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki; tubus izolowany wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 33cm – 2 szt.

8.	Kleszcze chwytające, bransze typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, jedna ruchoma, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki; tubus izolowany , wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 33 cm – 2 szt.

9.	Kleszcze chwytające, bransze okienkowe, drobnoząbkowane, obie ruchome, monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki; tubus izolowany; wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 33 cm – 2 szt.

10.	Kleszcze chwytające typu kulociąg, obie bransze ruchome, rozbieralne, komplet: uchwyt plastykowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki; wkład roboczy z branszami; śr. 10 mm, dł. 310 cm – 2 szt.

11.	Kleszcze chwytające, bransze okienkowe, obie ruchome, z drobnym atraumatycznym ząbkowaniem, bipolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy; tubus izolowany; wkład roboczy z branszami; śr.5 mm, dł. 33 cm – 2 szt.

12.	Kleszcze chwytające, bransze zakrzywione, umożliwiające preparowanie, obie ruchome, bipolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia branszy, tubus izolowany wkład roboczy z branszami; śr. 5 mm, dł. 33 cm – 2 szt.

13.	Nożyczki, ostrza zakrzywione,  oba ruchome; monopolarne, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z pokrętłem do ustawiania położenia ostrzy, tubus izolowany; wkład roboczy z ostrzami; śr. 5 mm, dł. 33 cm – 2 szt.

14.	Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 33 cm – 2 szt.

15.	Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z, bransze zakrzywione w lewo,; śr. 5 mm, dł. 33 cm - 2 szt.

16.	Popychacz węzłów, rozm. 5 mm, dł. 33 cm - 2 szt.

17.	Klipsownica, wielorazowa, do klipsów średnio-dużych, obrotowa, komplet: tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania; uchwyt metalowy; śr. 10 mm, dł. 33 cm  – 2 szt.

18.	Klipsy tytanowe, rozm. średnio - duży, 40 magazynków po 4 klipsy w magazynku, sterylne - 2 zestawy

19.	Rurka ssąco-płucząca z rozbieralnym uchwytem z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5,3 mm, dł. 36 cm – 2 szt.

20.	Igła Veressa,  dł. 12 cm - 2 szt.

21.	Trokar kompletny - śr. kaniuli  11 mm, dł. robocza 11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z pr i kranikiem do podłączenia insuflacji; gwóźdź tępy) – 4 szt.

22.	Gwóźdź piramidalny do trokara o śr. kaniuli 11mm. i dł. 11 cm – 2 szt.

23.	Trokar kompletny - śr. kaniuli 5,5 mm, dł. robocza  11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z kranikiem do podłączenia insuflacji;; gwóźdź piramidalny) – 4 szt.

24.	Tuba redukcyjna, 10-5 mm, izolowana; długa tuleja wpuszczana do trokara- 2 szt.

25.	Przewód HF, do instrumentów monopolarnych, dł. 350 cm - 2 szt.

26.	Przewód HF, do instrumentów bipolarnych, dł. 350 cm - 2 szt.

27.	Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych, - 2 szt.

28.	Kompatybilność sprzętu z dotychczas istniejącą infrastrukturą Bloku Operacyjnego Kliniki Ginekologii (Endo Alpha) zapewniająca umożliwienie unowocześnienia infrastruktury bez dublowania istniejących rozwiązań (monitory, wieże endoskopowe) możliwych do dalszego wykorzystania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Cz 3 Diatermia

Czy zamawiający dopuści w punkcie 3 „Diatermia”

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 1. | Pełna kompatybilność ze sprzętem zaproponowanym w punkcie 1 Arkusza Parametrów Granicznych |
| 2. | Obsługa diatermii poprzez ekran dotykowy typu touch screen o przekątnej min. 6" pus przyciski funkcyjne. |
| 3. | Diatermia wyposażona w 2 gniazda monopolarne umożliwiające podłączenie przewodu HFM – 2 sztuki 3-pinowe , śr. 4mm standard Valleylab, 1 sztuka 1-pinowe śr. 8mm standard Bovie, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 5mm śr. zewn. 9mm standard Erbe |
| 4. | Diatermia wyposażona w 2 gniazda bipolarne umożliwiające podłączenie przewodu HF Bipolarne – 1 sztuka 2- pinowe , śr 4mm, odl 28,8mm standard Valleylab, 1 sztuka koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. Zewn. 8mm standard Erbe gniazdo 7-pinowe, standard Olympus |
| 5. | Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli NaCl |
| 6. | Dedykowany program do waporyzacji bipolarnej w roztworze soli NaCl |
| 7. | Program przeznaczony do pracy z laparoskopowymi instrumentami bipolarnymi |

| 8. | Ograniczenie mocy cięcia bipolarnego do min. 100 W |
| --- | --- |
| 9. | Ograniczenie mocy koagulacji bipolarnej do min. 100 W |
| 10. | Funkcja auto-start dla instrumentów bipolarnych z regulacją czasu opóźnienia |
| 11. | Program do cięcia i koagulacji monopolarnej przeznaczony do pracy z laparoskopowymi instrumentami monopolarnymi |
| 12. | Tryb cięcia monopolarnego z systemem monitorowania iskry. |
| 13. | Ograniczenie mocy cięcia monopolarnego do max 300 W |
| 14. | Ograniczenie mocy koagulacji monopolarnej do max 200 W |
| 15. | Możliwość ustawienia minimum 3 efektów koagulacji podczas cięcia monopolarnego |
| 16. | Funkcja monitorowania połączenia płytki neutralnej |
| 17. | Możliwość zapamiętania min. 30 programów użytkowników |
| 18. | Włącznik nożny bipolarny jednoprzyciskowy |
| 19. | Elektroda neutralna, jednorazowa - 50 szt. |
| 20. | Przewód do jednorazowej elektrody neutralnej - 2 szt. |
| 21. | Kompatybilność sprzętu z dotychczas istniejącą infrastrukturą Bloku Operacyjnego Kliniki Ginekologii (sala operacyjna Endo Alpha) |
| 22. | Możliwość podłączenia narządzi laparoskopowych do zamykania dużych naczyń |
| 23. | Możliwość rozbudowy urządzenia o generator ultradźwiękowy |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |
| 3. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku angielskim |
| 4. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta |
| 5. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby |
| 6. | W pełni wyposażone i przygotowane do pracy |
| 7. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.