ZP/X/18/1052Białystok, dn. 17.10.2018r.

**Wyjaśnienia oraz sprostowanie**

**specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń

### urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy, nr sprawy 104/2018.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pakiet nr 1:**

Dotyczy pakietu nr 3: Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (broszury, foldery itp) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta maja charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 2:**

Dotyczy pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści Spirometr o parametrach podanych w opisie poniżej, posiadający parametry jak poniżej:

**Spirometr bezturbinowy PDD-301** umożliwia przeprowadzenia badań zgodnie z aktualnymi zaleceniami ATS ERS.

Istotne informacje:

* Jednoczasowo można przeprowadzić badanie 8 parametrów,
* Pełne zarządzanie bazą danych, która może być zainstalowana na komputerze diagnosty lub zdalnie w celu pracy wielu komputerów z jedną bazą danych pacjentów. Możliwe łatwe podłączenie baz danych większości systemów informatycznych (występujących w szpitalnictwie HL7, GDT) do bazy danych spirometru.
* Badanie Pre-Post, analiza trendów, ułatwienie badania dziecka: animacja zdmuchiwania dmuchawca, kiedy pacjent oddycha wystarczająco intensywnie.
* Możliwość konfiguracji (personifikacji) wydruku wyników badania, filtracja drukowania danych.
* Oprogramowanie w języku polskim, bezpłatne (zarówno program jak i jego aktualizacje).

**Zakres badań:**

* Spirometria spoczynkowa: IVC, IRV, ERV, TV, SVC.
* Spirometria dynamiczna: FVC, FEV05, FEV1, FEV05/IVC, FEV05/FVC, FEV1/ IVC,FEV1/FVC, PEF, F25-75, F25, F50, F75, FET, MTT, FIVC, FIV05, FIV1, PIF, FIF25-75.
* Maksymalna wentylacja dowolna: MVV, MVVf.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 3:**

Dotyczy pakietu nr 2: Czy zamawiający dopuści głowicę o parametrach:

Przepływomierz: PINK-FLOW - symetryczna rurka Pitota. Zastosowany w zamian za szybko zużywalne turbiny wielorazowego użytku, lub drogie turbiny jednorazowego użytku do spirometru.

* zakres pomiaru: + - 18 l/s
* dokładność: + - 2% / 50 ml/s
* martwa przestrzeń: 36 ml
* opór: 60 Pa/l/s przy 15 l/s
* dokładność pomiaru objętości: ±2 % lub ±50 ml
* zakres pomiaru objętości: +/- 10 l
* rozdzielczość pomiaru objętości: 10 ml
* zasilanie i przepływ danych: USB 2.0

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 4:**

Dotyczy pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści spirometr bez opcji przyłączania dodatkowych modułów?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 5:**

Dotyczy pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści spirometr z uniwersalnymi ustnikami dla dzieci i dorosłych?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 6:**

Dotyczy pakietu nr 2: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu instalacji i szkolenia i dopuści wysyłkę spirometru firmą kurierską ? Sprzęt jest prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż popełnił omyłkę pisarską podając w dokumentacji przetargowej różny termin realizacji zamówienia.

**Prawidłowy** termin realizacji przedmiotu zamówienia to **4 tygodnie** licząc od dnia podpisania umowy. Termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu (jeżeli wymaga tego urządzenie) oraz szkolenie personelu.

W związku z powyższym, stosowną zmiany zostają wprowadzone w:

1. Formularzu ofertowym Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt 3:

Treść dotychczasową:

„Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie … tygodni *(maksymalnie 5 tygodni)* licząc od dnia podpisania umowy. Termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu. Dodatkowo Wykonawca zapewni serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.”

Zastępuje się treścią:

„Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie … tygodni *(maksymalnie 4 tygodnie)* licząc od dnia podpisania umowy. Termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu. Dodatkowo Wykonawca zapewni serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.”

1. Formularzu ofertowym Załącznik nr 5 do SIWZ, § 6 pkt 1:

Treść dotychczasową:

Przedmiot Umowy w zakresie dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu zostanie wykonany w terminie 6 tygodni licząc od dnia podpisania umowy

Zastępuje się treścią:

Przedmiot Umowy w zakresie dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu zostanie wykonany w terminie …… tygodni *(maksymalnie 4 tygodnie)* licząc od dnia podpisania umowy